## ÍTEM 1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ÍTEM 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Esterilización
NOMBRE GENÉRICO: | Lavadora Termodesinfectora
DEFINICIÓN: | Equipo diseñado para lavar, desinfectar y secar instrumental quirúrgico. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Generales |  | 1.1. Doble puerta (barrera sanitaria)
1.2. Tuberías internas en acero inoxidable sin ángulos muertos
1.3. Carga semiautomática
1.4. Sistema de parada de seguridad
1.5. Conexión por puerto RS 232 o Ethernet que asegure transferencia de información con sistema Instacount
1.6. Capacidad de almacenamiento en compartimiento inferior, mínimo tres (3) garrafas de 5 litros
1.7. Sistema de secado por aire caliente, con prefiltros clase F
1.8. Filtros HEPA H14 para aire de secado
1.9. Pantalla táctil a color
1.10. Puertas de doble vidrio HST
1.11. Puertas motorizadas de desplazamiento vertical
1.12. Ruido de operación a máximo 63 dB
1.13. Material externo en acero inoxidable AISI 304
1.14. Impresora térmica integrada
1.15. Descalcificador incluido
1.17. Conexión eléctrica 220 VAC /50 Hz
1.18. Conexión para tres tomas de agua fría, agua desmineralizada y agua caliente descalcificada
1.19. Dimensiones máximas del equipo 69 cm x 79 cm x 200 cm
| 2. Cámara |  | 2.1. Volumen de cámara, mínimo 230 litros
2.2. Capacidad para diez (10) canastillas
2.3. Material de cámara acero inoxidable AISI 316
2.4. Cuadrada con bordes redondeados
2.5. Luz interior
2.6. Alarma de verificación de productos químicos
2.7. Almacenamiento de mínimo 20 programas de trabajo.
2.8. Tiempo de ciclo menor a 55 minutos
| 3. Accesorios |  | 3.1. Dos (2) carros de transferencia automática
3.2.Veinte (20) canastillas en acero perforado, mínimo
3.3. Rack de cinco niveles
| 4. Instalación |  | 4.1. Desinstalación de la lavadora termodesinfectora marca Matachana, modelo HSPN83D, activo fijo 44649
4.2. Instalación del equipo realizando las adecuaciones pertinentes
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo cinco (5) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar calificación de instalación, operacional y de desempeño en sitio y entrega de informe.
11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 5. Presentar certificación vigente del equipo en ISO 15883-1/2 | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.