## base de datos conceptos tecnico
04.02.2019 Salida dinámica de lista 1
RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA PLAN DE MUESTRAS 2018-2019 REACTIVOS, INSUMOS Y APOYO TECNOLOGICO
CONCEPTO TECNICO:
CONCEPTO TECNICO:
| No. Documento Concepto Tecnico |  | Material | Texto breve de material | Marca | U.M.B. | Nombre de la Marca | Acreedor | NomRepLega | Consec. | Tipo docum | Tipo Calif | Desc Calif | Aceptacion Concepto con X | Fecha Crea | Hora | Usuarios | Nombre completo | NºMat |  |  | Descripcion | Registro Sanitario | Fecha | Código Pre | Nombre Comercial | Trae Muest | Dev Muestr | Usad Antes | Trabaj Cam | Indispensa | Indispensable Por | Responde | Responde Por Que | Concepto por Que
*-CS-137, BA-133 - PRESENTACION TIPO GOTERO PLASTICO (MAYOR O IGUAL A 30ML) MCI (MILI CURIO). EL KIT DE FUENTES CONSTA DE 4 FUENTES CON ACTIVIDADES MINIMAS DE CO-57 5MCI+5%,CO-60 0,05 UCI+5%,CS 137:02MCI+5% BA 133:0,25+5% MCI EN EL MOMENTO DE SER RECIB | [19 empty] | 4077 | JAVIER RADA LOZANO
| 20012028 |  | 40010405 | Tubo plastico al vacio con gel de 5ml | 2116 | UNIDAD | CDRICH-DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS |  |  | 1 | M |  |  | X | 14.01.2019 | 15:03 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ | 40010039 |  |  | MARCA O REFERENCIA: CDRICH - TUBOS CON GEL Y ACTIVADOR DE COAGULO - CAJA POR 100 UNIDADES | 2015037780 | 31.12.2099 | 134 | CDRICH | X |  | X |  |  | ES UN INSUMO COMPATIBLE CON CUALQUIER TECNOLOGIA | X | CUMPLE CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS | CUMPLE CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS
ACLARAR FECHA DE VENCIMIENTO DEL INVIMA | [19 empty] | 1654 | KATINA KINGROSS
| 20012029 |  | 40060009 | AGAR CROMOAGAR CANDIDA | 2093 | UNIDAD | ANNAR DIAGNOSTICA MARCA ALTERNATIVA |  |  | 1 | M |  |  |  | 16.01.2019 | 14:01 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ | 1518390902164 |  |  | MARCA O REFERENCIA: ADBIO-MP - AGAR CROMOAGAR CANDIDA CAJA X 20 UNIDADES | 2017RD0004554 | 26.10.2027 | 134 | ADBIO-MP | X |  | X |  |  | NO REQUIERE UNA TECNOLOGIA ESPECIFICA |  | NO CUMPLE. SE DESHIDRATA A LAS 24 HORAS DE INCUBACIÓN | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012030 |  | 40060381 | AGAR ORIENTADOR PREPARADO EN PLACA | 2093 | UNIDAD | ANNAR DIAGNOSTICA MARCA ALTERNATIVA |  |  | 1 | M |  |  |  | 16.01.2019 | 14:22 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA: AD BIO AGAR ORIENTADOR PREPARADO EN PLACA PRESENTACION CAJA X 230 | RD0004554 | 26.10.2027 | 134 | AD BIO MP | X |  | X |  |  | NO ES NECESARIA UNA MARCA ESPECIFICA. |  | NO CUMPLE. NO REDUCE EL FENOMENO DE SWARMING | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012031 |  | 40060720 | CHROMID ID VREP para la detección de ent | 632 | CAJA | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS |  |  | 1 | M |  |  |  | 16.01.2019 | 15:09 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: ADBIO MP- CHROMID ID VREP PARA LA DETECCIÓN DE ENTEEROCOCOS VANCO CAJA X 20 | 2017RD-0004674 | 22.12.2027 | 136 | ADBIO MP | X |  | X |  |  | NO REQUIERE UNA TECNOLOGÍA ESPECIFICA |  | NO CUMPLE. SE DESHIDRATA A LAS 24 HORAS DE INCUBACIÓN | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012032 |  | 40060739 | TIOGLICOLATO Y/O BHI Y/O TRIPTICASA SOYA | 632 | CAJA | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS |  |  | 1 | M |  |  |  | 16.01.2019 | 15:15 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARACA O REFERENCIA: AD BIO - TIOGLICOLATO Y/O BHI Y/O TRIPTICASA SOYA LISTO PARA SU USO CAJA X 20 | 2017RD-0004674 | 22.12.2027 | 136 | AD BIO | X |  | X |  |  | VARIAS MARCAS OFERTAN ESTE MISMO PRODUCTO |  | NO CUMPLE. SE DESHIDRATA A LAS 24 HORAS DE INCUBACIÓN | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012033 |  | 40060640 | PRUEBAS INFECCIOSAS LABORATORIO | 632 | KIT | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS |  |  | 1 | M |  |  |  | 16.01.2019 | 15:20 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: LIAISON - PRUEBAS INFECCIOSAS KIT X 100 | 2010DM-0005548 | 16.04.2020 | 174 | LIAISON | X |  |  |  |  | EN EL MERCADO EXISTEN VARIAS MARCAS QUE OFRECEN LOS MISMOS BENEFICIOS | X | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS | EL DESEMPEÑO DEL ANALIZADOR NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO EN EL LABORATORIO
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012034 |  | 40060620 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA PRUEBA | 632 | KIT | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS |  |  | 1 | M |  |  | X | 16.01.2019 | 15:32 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: SEBIA - HEMOGLOBINA GLICOSILADA PRUEBA - KIT | 2012DM-0008524 | 14.03.2022 | 174 | SEBIA | X |  |  |  | X | VARIAS MARCAS CUMPLE CON LO SOLICITADO | X | CUMPLE CON LOS REQUIFIMIENTOS | CUMPLE
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012035 |  | 40060540 | PRUEBAS ESP. DE HEMATOLOGIA, KAPPA Y LAM | 632 | KIT | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS |  |  | 1 | M |  |  |  | 18.01.2019 | 9:11 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: - ABINDONG HEALTH - PRUEBAS ESPECIALES DE HEMATOLOGIA, DETECCION DE | 2017DM-0016581 | 19.07.2027 | 174 | ABINDONG HEALTH | X |  |  |  |  | EN EL MERCADO EXISTEN VARIAS MARCAS QUE OFRECEN LOS MISMOS BENEFICIOS |  | NO CUMPLE CON LO REQUERIDO | NO CUMPLE POR FALTA DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD EN LA PRUEBA
NO CUMPLE | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012036 |  | 40060470 | PRUEBAS DE HEMATOLOGIA, INCLUYE CUADRO H | 1276 | UNIDAD | ANNAR DIAGNOSTICA ALTERNATIVA PRUEBAS HEMATOLOGIA |  |  | 1 | M |  |  |  | 18.01.2019 | 9:32 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: HORIBA - PRUEBAS DE HEMATOLOGIA, UNIDAD | 2015DM-0013655 | 18.09.2025 | 134 | HORIBA |  |  |  | X |  | VARIAS MARCAS EN EL MERCADO OFERTAN ESTA TECNOLOGIA |  | LA LINEARIDAD NO CUMPLE PARA EL TIPO DE PACIENTE DEL INSTITUTO | EL EQUIPO OFERTADO NO CUMPLE
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012037 |  | 40060695 | REACTIVO PARA MEDICIONES DE NIVELES DE A | 440 | KIT | VELEZ LAB |  |  | 1 | M |  |  |  | 18.01.2019 | 9:42 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: SNIBE - INMUNOENSAYO PARA DETERMINACION DE ACIDO FOLICO - KIT | 2012RD - 0002349 | 23.10.2022 | 174 | SNIBE | X |  |  | X |  | NO REQUIERE UNA TECNOLOGÍA ESPECIFICA | X | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS | NO HUBO DEMOSTRACION DEL DESEMPEÑO DE LA PRUEBA
REQUIERE EVALUAR EL DESEMPEÑO | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012038 |  | 40060692 | REACTIVO PARA MEDICIONES DE NIVELES DE V | 440 | KIT | VELEZ LAB |  |  | 1 | M |  |  |  | 18.01.2019 | 9:55 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: SNIBE - REACTIVO PARA MEDICIONES DE NIVELES DE VITAMINA B-12 KIT POR 100 PRUEBA | 2012RD - 0002349 | 23.10.2022 | 174 | SNIBE |  |  |  | X |  | NO REQUIERE UNA TECNOLOGÍA ESPECIFICA | X | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS | NO HUBO DEMOSTRACION DEL DESEMPEÑO DE LA PRUEBA
REQUIERE EVALUAR EL DESEMPEÑO | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012039 |  | 40060656 | BETA 2 MICROGLOBULINA KIT X 100 PRUEBAS | 440 | KIT | VELEZ LAB |  |  | 1 | M |  |  |  | 18.01.2019 | 10:02 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: SNIBE - KIT PARA LA DETERMINACION DE BETA 2 MICROGLOBULINA - KIT | 2012RD - 0002357 | 02.11.2022 | 174 | SNIBE |  |  |  | X |  | NO REQUIERE UNA TECNOLOGÍA ESPECIFICA | X | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS | NO HUBO DEMOSTRACION DEL DESEMPEÑO DE LA PRUEBA
REQUIERE EVALUAR EL DESEMPEÑO | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012040 |  | 40060620 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA PRUEBA | 440 | UNIDAD | VELEZ LAB |  |  | 1 | M |  |  |  | 18.01.2019 | 10:18 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: LIFOTRONIC - HEMOGLOBINA GLICOSILADA PRUEBA - UNIDAD | 2016DM-0015018 | 04.08.2026 | 134 | LIFOTRONIC |  |  | X | X |  | NO REQUIERE UNA TECNOLOGÍA ESPECIFICA | X | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS | NO HUBO DEMOSTRACION DEL DESEMPEÑO DE LA PRUEBA
REQUIERE EVALUAR EL DESEMPEÑO | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012041 |  | 40010405 | Tubo plastico al vacio con gel de 5ml | 2117 | UNIDAD | DISTRIQUIMICOS ALDIR-MARCA ALTERNATIVA SAS |  |  | 1 | M |  |  | X | 18.01.2019 | 10:55 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ | 40010039 |  |  | MARCA O REFERENCIA: CDRICH- TUBO PLASTICO AL VACIO CON GEL DE 5ML GRADILLA X 100 UNIDADES | 2015DM0013610 | 22.09.2025 | 134 | CDRICH | X |  | X | X |  | VARIAS MARCAS EN EL MERCADO OFERTAN ESTE MISMO PRODUCTO | X | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS | CUMPLE
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012042 |  | 40010015 | Aguja para toma multiple al vacio | 2117 | CAJA | DISTRIQUIMICOS ALDIR-MARCA ALTERNATIVA SAS |  |  | 1 | M |  |  | X | 18.01.2019 | 10:58 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ | 151839090568 |  |  | MARCA O REFERENCIA: CDRICH- AGUJA PARA TOMA MULTIPLE AL VACIO - CAJA X 100 AGUJAS | 2015DM-0013529 | 25.08.2025 | 136 | CDRICH | X |  | X | X |  | VARIAS MARCAS EN EL MERCADO OFERTAN ESTE MISMO PRODUCTO | X | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS | CUMPLE
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012043 |  | 40010402 | Tubo coleccion sangre tapa lila 4 ml | 2117 | CAJA | DISTRIQUIMICOS ALDIR-MARCA ALTERNATIVA SAS |  |  | 1 | M |  |  | X | 18.01.2019 | 11:02 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ | 40010008 |  |  | MARCA O REFERENCIA: CDRICH- TUBO COLECCION SANGRE TAPA LILA 4 ML CAJA X 100 | 2014DM-0003097 | 20.01.2026 | 136 | CDRICH | X |  | X | X |  | VARIAS MARCAS EN EL MERCADO OFERTAN ESTE MISMO PRODUCTO | X | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS | CUMPLE
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012044 |  | 40060498 | TUBO PLASTICO AL VACIO TAPA AZUL | 2117 | CAJA | DISTRIQUIMICOS ALDIR-MARCA ALTERNATIVA SAS |  |  | 1 | M |  |  |  | 18.01.2019 | 11:15 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ | 40060190 |  |  | MARCA O REFERENCIA: CDRICH - TUBO PLASTICO AL VACIO TAPA AZUL 1,8 ML CAJA X 100 | 2014DM-0003097 | 20.01.2026 | 136 | CDRICH | X |  | X | X |  | VARIAS MARCAS EN EL MERCADO OFERTAN ESTE MISMO PRODUCTO |  | NO LLENAN ADECUADAMENTE AL VACIO | NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012045 |  | 40060507 | TUBOS PEDIATRICOS PARA QUIMICA CON GEL | 573 | CAJA | DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S. |  |  | 1 | M |  |  | X | 18.01.2019 | 11:18 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ | 40040440 |  |  | MARCA O REFERENCIA CDRICH- TUBOS PEDIATRICOS PARA QUIMICA CON GEL CAJA X 100 | 2015DM0013610 | 22.09.2025 | 136 | CDRICH | X |  | X | X |  | VARIAS MARCAS EN EL MERCADO OFERTAN ESTE MISMO PRODUCTO | X | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS | CUMPLE
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012046 |  | 40060508 | TUBOS PEDIATRICOS PARA CUADROS HEMATICOS | 573 | CAJA | DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S. |  |  | 1 | M |  |  | X | 18.01.2019 | 11:23 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ | 40060443 |  |  | MARCA O REFERENCIA: NIPRO - TUBOS PEDIATRICOS PARA CUADROS HEMATICOS CAJA X 100 UNIDADES | 2016DM0014250 | 27.01.2026 | 136 | NIPRO | X |  | X | X |  | VARIAS MARCAS EN EL MERCADO OFERTAN ESTE MISMO PRODUCTO | X | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS | CUMPLE
NINGUNA | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS
| 20012047 |  | 20030267 | MATERIAL CIRUGIA ORTOPEDIA Y OSTEOSINTE | 1277 | UNIDAD | DISHORTO SISTEMA REVISION DE RODILLA |  |  | 1 | M |  |  | X | 18.01.2019 | 11:28 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: MULTIGEN PLUS - PROTESIS DE REVISION DE RODILLA - UNIDAD | 2018DM0018737 | 11.10.2028 | 134 | MULTIGEN PLUS |  |  | X |  |  | EL DISEÑO ES EL INSISPENSABLE POR LA VERSATILIDAD DE LA PROTESIS PARA LOGRAR ESTABILIDAD Y *- | X | *- RESECCIONES QUE PERMITAN RECONSTRUCCION CON MODULOS DE MAYOR NUMERO. SI CUMPLE. TIENE VARIEDAD EN | * CUÑASQUE FACILITA RESECCIONES CON MAYOR PRECISION CON MAYOR ESTABILIDAD ROTACIONAL. SET COMPLETO PARA APLICACION DE LA PROTESIS Y VASTAGOS CON MAYOR DINAMICA DE FIJACION E INTEGRACION.
SISTEMA MODULAR QUE UTILIZAN LOS CIRUJANOS PARA REEMPLAZAR LA ARTICULACION DE LA RODILLA , REVISION DURANTE CIRUGIA DE RODILLA. LAS MUESTRAS QUE TRAE SON CATALOGOS | [19 empty] | 1814 | CAMILO SOTO
| 20012048 |  | 40020857 | Torniquete para toma de muestra sanguine | 32 | CAJA | BECTON DICKINSON |  |  | 1 | M |  |  | X | 21.01.2019 | 14:10 | MZEA | MIGUEL ZEA ACEVEDO |  |  |  | CAJA X 25 UNIDADES |  |  | 136 | TORNIQUETE STRETCH BD | X |  |  | X |  | EXISTEN DIFERENTES PROVEEDORES EN EL MERCADO | X | EJERCE LA PRESIÓN NECESARIA EN EL SITIO PRÓXIMO DE PUNCIÓN DE LOS PACIENTES , EVITANDO REACCIONES AL | CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS
ESTE ELEMENTO CORRESPONDE AL GRUPO DE MEDICOQUIRURGICOS Y SU INGRESO ES POR LA FARMACIA | [19 empty] | 2309 | JUAN CARLOS MEJIA
| 20012049 |  | 40020869 | Prueba molecular automatizada de VPH | 632 | KIT | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS |  |  | 1 | M |  |  |  | 24.01.2019 | 14:14 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: SEEGENE - ANIPLEX TM II KIT | 2015RD-0003260 | 25.05.2025 | 174 | SEEGENE |  |  |  | X |  | EL ELEMENTO RQUIER POYO TECNOLOGICO, CUMPLE SIEMPRE Y CUANDO SE ECUENTE CON LOS EQUIPOS EVALUADOS *- |  | EN VISITA REALIZADA, LOS EQUIPOS EVALUADOS FUERON PARA EXTRACCIO GENOMIC STARLLET Y EL TERMOCICLADOR | ES CFX96, PERO EL KIT REQUIERE CLARIDAD YA QUE EL INJERTO SUMNISTRADO POR EL PROVEEDOR DICE CLARAMENTE QUE ES IVD PARA LA UNION EUROPEA Y RUO PARA OTROS PAISES Y EL REGISTRO INVIMA NO ESPECIFICA QUE ESTE AUTORIZADO EN COLOMBIA PARA USO DIAGNOSTICO.
EN VISITA REALIZADA AL APOYO TECNOLOGICO SE VERIFICA LOE EQUIPOS EVALUADOS (EXTRACCION HAMILTON GENOMIC STARLLET Y EL TERMOCICLADOR ES CFX96. EL INJERTO SUMNISTRADO POR EL PROVEEDOR DICE CLARAMENTE QUE ES IVD PARA LA UNION EUROPEA Y RUO PARA OTROS PAISES | [19 empty] | 2309 | JUAN CARLOS MEJIA
| 20012050 |  | 40060284 | TIRAS PARA ORINA PRUEBA | 2093 | UNIDAD | ANNAR DIAGNOSTICA MARCA ALTERNATIVA |  |  | 1 | M |  |  |  | 31.01.2019 | 11:21 | DJIMENEZ | DORA JIMENEZ RUIZ |  |  |  | MARCA O REFERENCIA: ANALYTICON - TIRAS PARA ORINA PRUEBA EQUIPO COMSCAN500 | 2012DM-0009308 | 20.11.2022 | 134 | ANALYTICON |  |  |  | X |  | LOS REACTIVOS FUNCIONAN SOLO CON EL ANAÑLIZADOR |  | NO SE PUEDO VERIFICAR EL DESEMPEÑO DEL ANALIZADOR, LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR FUE TEORICA CON LA * | *CUAL NO SE PUEDE DEFINIR SI CORRESPONDE A LA TECNOLOGIA REQUERIDA EN EL LABORATORIO.
NO CUMPLE | [19 empty] | 3749 | JASBLADY PARRA BUSTOS