## microscopio oftalmo
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | 1. OFTALMOLOGIA
NOMBRE GENÉRICO: | 2. MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA
DEFINICIÓN : | 3. Microscopio oftalmológico para uso en quirófano con el fin de aumentar estructuras diminutas del ojo o los tejidos circundantes en procedimientos quirúrgicos oftalmológicos que requieren un gran aumento mediante luz transmitida. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 4. Sistema de zoom motorizado con factor de 1:6 (factores de aumento entre 0,4x a 2,4x).
5. Tubo inclinable ergonómico con distancia focal superior a 170 mm que permita trabajar rangos desde 0° hasta los 180°.
6. Óptica Apocromática que aporte una claridad visual excepcional, resolución detallada y fidelidad cromática
7. Sistema que proporcione gestión de la profundidad de campo y permita elegir entre la máxima profundidad de campo o una transmisión de luz óptima.
8. Sistema de coobservación íntegrado.
9. Fuente de luz halógena de 12V, 100W con cambio de bombilla totalmente automático en caso de falla de la lámpara, o fuente de luz LED.
10. Acomplamiento X-Y que tenga un rango minimo de 60 X 60mm
11. Rango de enfoque mínimo de 50mm
12. Sistema que permita controlar las posiciones de inicio del X-Y y el enfoque.
13. Pantalla Tactil que permita configurar las funciones del microscopio, como iluminacion, pedal, velocidad del XY, configuracion de de usuarios,
Rueda de filtros protectores que incluya filtro de proteccion de retina y filtro para aumetar la temperatura de color.
14. Sistema de iluminacion con cables incorporados en el estativo
15. Modo standby que apaguue automaticmente el sistema de iluminacion
16. Oculares granangulares con aumento de mínimo 10X y graduacion de dioptrias
17. Sistema de video externo.
18. Pedal de mando inalambrico con cable de conexión de respaldo que ofrezca flexibilidad en el posicionamiento y que permita configurar las funciones según las preferencias del cirujano.
19. Opción de grabar más de 15 configuraciones de usuarios.
20. Estativo móvil de piso.
21. Lente Objetivo de 175 ó 200mm de distancia de trabajo.
22. Área de trabajo de 65mm de diámetro
23. Sistema Externo para grabación de video con capacidad de almacenamiento de mínimo 1T.
2. ACCESORIOS: | Set de Capuchones esterilizables
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
| 3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | [8 empty] | N/A
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz.
| 3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía. | [8 empty] | N/A
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
| 5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | [8 empty] | N/A
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable | [8 empty] | N/A
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
| 7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s). | [8 empty] | N/A
ELABORÓ |  |  | REVISÓ |  |  | APROBÓ
FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA:
NOMBRE: |  |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE:
CARGO/ AREA: |  |  | CARGO/ AREA: |  |  | CARGO/ AREA:
FECHA: |  |  | FECHA: |  |  | FECHA: