## Evaluacion Técnica (hidden)
ANEXO TECNICO
Requisitos Habilitantes
Item | Descripción | La oferta cumple con el requerimiento (SI) NO) | Observaciones
1 | Monitor Grado Medico LED Color y Escala de gris de 4MP (2.560X1.600)
2 | Tamaño de Pantalla Activa diagonal: igual o mayor a 30” pulgadas
3 | Imágenes en color y escala de grises
4 | Uniformidad de luminancia pixel por pixel
5 | Angulo de visión: Igual o mayor 178° grados
6 | Relación de Contraste al menos: 1.500:1
7 | Luminancia Máxima: Mayor o Igual a 1.000cd/m2
8 | Luminancia calibrado DICOM: mayor o igual a 550cd/m2
9 | Cristal protector con revestimiento anti reflejo
10 | Para Diagnostico de las siguientes modalidades: CT, MR, US, DR, CR, NM, PET.
11 | Función para atenuar automáticamente las pantallas auxiliares
12 | Software Control de calidad y ajuste DICOM
13 | Sensor de Compensación de luz ambiental
14 | Tarjeta de video 2GB de memoria o mayor con al menos 2 puertos DP – 1 puerto DVI
15 | Panel táctil
16 | Garantía 5 años que incluya garantía del sistema de retroiluminación de 40.000 horas o mayor.
17 | Incluye mantenimiento preventivo y correctivo por el tiempo de garantía (2 mantenimientos preventivos por año).
18 | Registro Sanitario INVIMA
19 | Certificación norma ambiental RoHS de la UE.
20 | Cumplir con el acuerdo de confidencialidad establecido por el INC, ver anexo Acuerdo de Confidencialidad.
21 | Presentar certificación directamente de fábrica donde indiquen que son filiales del fabricante en Colombia o el oferente deberá acreditar su representación directa de fábrica avalada por el fabricante.

## Costos
ANEXO COSTOS
DESCRIPCION | REFERENCIA | MARCA | CANT | PRECIO MENSUAL SIN IVA COP | IVA 19% COP | PRECIO TOTAL CON IVA COP
EQUIPOS
Monitor Grado Medico LED Color y Escala de gris de 4MP (2.560X1.600) |  |  | 4 |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
IVA 19% | [5 empty] | 0
TOTAL PROPUESTA COP | [5 empty] | 0