## TERMOMETRO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Centro de prevención
NOMBRE GENÉRICO: | TERMOMETRO DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS
DEFINICIÓN : | Dispositivo electrónico que mide y visualiza la temperatura (T) detectada por el sensor ubicado en un equipo de refrigeración, además de almacenar y mostrar la temperatura máxima y mínima sensada. | [6 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. GENERALES |  | 1.1 Pantalla LCD.
1.2 Alarma de batería baja
1.3 Alarmas audibles y visuales
1.4 Rangos de alarma programables.
1.5 Sistema selector de temperatura visualizada (Celsius y Fahrenheit).
1.4 Alimentación por batería extraíble.
1.5 Memoria de registro de datos (Opcional).
1.6 Memoria de registro para alarmas.
1.7 Registro de valores de temperatura mínima y máxima en almacenamiento individual.
1.8 Transferencia de datos a traves de puerto USB (Opcional).
| 2. TEMPERATURA |  | 2.1 Medición en grados Celsius y Fahrenheit
2.2 Resolución de 0,1°C y 0,1°F.
2.3 Escala de medición en rango de (-10°C a 60°C), mínimo
2.4 Exactitud o precisión +/- 0.5 °C o menor
2.5 Resolución de 0,1°C o menor.
2.6 Visulización de temperatura actual, máxima y mínima
2.7 Alarma para altas y bajas temperaturas programable.
| 3. ACCESORIOS |  | 3.1 Bateria alcalina o recargable
3.2 Sonda tipo bulbo
3.3 Sistema o adaptador para fijar a refrigerador
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO: | 1. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos o ficha técnica (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano o fichas técnicas respectivas.
2. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
3. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
4. Garantizar calibración del equipo ofertado y entrega de informe para la variable temperatura cinco puntos entre 2° a 8°C, por laboratorio acreditado por la ONAC o laboratorio extranjero certificado en 17025
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima o certificación de No requiere | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.