## ITEM No. 1 VENTILADOR
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Unidad de Cuidado Intensivo Quirurgica |  |  | CANTIDAD: |  | 11
NOMBRE GENÉRICO: | VENTILADOR MECANICO
DEFINICIÓN : | Equipo electromecánico controlado por microprocesador de soporte de vida para apoyo, en modo de ventilación convencional para pacientes pediátricos-adulto, con compromiso de la función respiratoria. | [6 empty] | No. Folio
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1.1 GENERALES: | 1.1. Tipos de Paciente: : Desde paciente pediátrico de 5 kg o menor a paciente adulto de 20 kg o mayor.
1.2. Con mezclador aire oxigeno interno.
1.3. Analizador de FIO2 interconstruido o paramagnetico
1.4. Con compensación de la resistencia impuesta por el tubo endotraqueal.
1.5. Con compensación de fugas.
1.6. Humidificador térmico servocontrolado o dual.
1.7. Sistema en idioma español.
1.8. Salida para nebulizador interconstruido o externo ultrasónico o de microbomba
1.9. Pantalla a color de 12” o mayor.
1.10. Con límite de volumen corriente inspirado.
1.11. Con límite de relación inversa a 4:1.
1.12. Con elevación de rampa (rise time o porcentaje de aceleración de flujo o aumento de inhalación / que muestre mínimo 5 valores de monitoria en forma simultánea).
| 1.2 MODOS VENTILATORIOS: | 2.1. Ventilación controlada por volumen (VCV) (ASISTO/CONTROL, SIMV).
2.2. Ventilación controlada por presión (VCP) (ASISTO/CONTROL, SIMV).
2.3. CPAP o espontáneo con línea de base elevada.
2.4. Presión soporte (PSV).
2.5. Respaldo en caso de apnea de acuerdo al modo de ventilación por volumen o presión.
2.6. Ventilación regulada por presión y con garantía en volumen manual o automática en asisto/control y SIMV (volumen garantizado o AUTOFLOW o CVPR o ventilación de volumen plus).
2.7. Ventilación no invasiva.
2.8. Respiración espontanea en 2 niveles de presión (bilevel o bifásico) o ventilación con liberación de presión en vías aéreas (APRV).
2.9. Con garantía o límite de volumen para CPAP o ventilación espontánea o presión de soporte (VAPS).
| 1.3 CONTROLES: | 3.1. Contar con pantalla touch screen o perilla selectora para el ajuste de valores de todos los parámetros de control.
3.2. Volumen corriente (ml). Límite inferior: 25 ml o menor. Límite superior: 2000 ml o mayor.
3.3. Frecuencia respiratoria (rpm). Límite inferior: 2 rpm o menor. Límite superior: 90 rpm o mayor.
3.4. Tiempo inspiratorio 0.3 seg o menor a 5 seg ó mayor o relación i.e 1.9 a 4.1.
3.5. Flujo inspiratorio manual o automático.
3.6. Sensibilidad por flujo
3.7. Sensibilidad por presión / con posibilidades de actualizar
3.8 Capnografia Volumetrica
3.9. FIO2 de 21 a 100%.
3.10. Que permita el incremento de oxígeno al 100% por al menos 2 min.
3.11. Límite de presión o presión inspiratoria 5 cmH2O o menor a 90 cmH2O o mayor.
3.12. Con nivel alto y bajo de presión para respiración espontanea en 2 niveles de presión o APRV.
3.13. Con tiempo alto y bajo para el modo de respiración espontanea en 2 niveles de presión o APRV.
3.14. Con presión de soporte para respiración espontanea en 2 niveles de presión.
3.15. PEEP (cm H2O). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 35 cm H2O o mayor.
3.16. Presión de soporte (PSV) 1 cm H2O ó menor a 60 cm H2O o mayor.
3.17. Pausa inspiratoria manual y programada de 0.1 a 2 seg (Opcional).
3.18. Pausa espiratoria manual con límite de seguridad de tiempo en el rango de 6 a 20 seg.
3.19. Con terapia de alto flujo de oxigeno.
| 1.4 PARAMETROS MONITORIZADOS: | 4.1. Presión inspiratoria pico o máxima.
4.2. Presión media en vías aéreas.
4.3. Presión de meseta.
4.4. PEEP.
4.5. Frecuencia respiratoria total.
4.6. Volumen minuto total y espontánea.
4.7. Tiempo inspiratorio y espiratorio y relación I:E (mostrada como monitoreo o resultante de otros ajustes programados).
4.8. Volumen corriente exhalado o exhalado espontáneo.
4.9. FIO2 interconstruido.
4.10. Indicador de batería de respaldo en uso.
4.11. Medidor de horas uso en pantalla.
4.12. Cálculo de distensibilidad estática y dinámica.
4.13. Cálculo de resistencia.
4.14. Medición de AUTOPEEP.
4.15. Cálculo de índice F/Vt o índice de respiración rápida superficial.
4.16. Cálculo del índice p 0.1 o 100.
4.17. Cálculo índice presión –tiempo (Ti/T total) o MIP (máxima presión inspiratoria) o NIF (fuerza inspiratoria negativa).
4.18. despliegue de tres gráficas de ventilación. Volumen –tiempo, flujo- tiempo y presión –tiempo, dos o más de manera simultánea.
4.19. Despliegue de al menos 2 lazos que muestren el valor numérico de los puntos donde se posicione el cursor.
4.20. Despliegue adicional de curvas de: presión intrapulmonar o presión esofágica o presión traqueal. (Opcional).
4.21. Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros monitorizados y/o tendencias de minimo 72 horas.
4.22. Porcentaje de fugas.
4.23. Medicion de parametros de esfuerzos respiratorios.
| 1.5 ALARMAS | 5.1. Audibles, visuales y priorizadas en tres niveles.
5.2. Alta presión inspiratoria.
5.3. Bajo PEEP o desconexión del paciente.
5.4. Apnea.
5.5. Alto y bajo volumen minuto espiratorio.
5.6. Bajo y alto volumen corriente.
5.7. Alta frecuencia respiratoria.
5.8. Ventilador inoperante o falla del ventilador.
5.9. Alta y baja de FIO2.
5.10. Baja presión de suministro de gases.
5.11. Alarma de pérdida de alimentación eléctrica.
5.12. Alarma silenciable.
5.13. Alarma de batería baja.
Todas las especificaciones tecnica del numeral 1 (ESPECIFICACIONES TECNICAS) Se encuentran soportadas mediante documentos emitidos por el fabricante (Manuales, fichas tecnicas, Brochures, certificaciones)
| 1,6 ALIMENTACIÓN | 6.1. Eléctrica: 100-120 VAC/ 50-60 Hz
|  | 6.2. Neumática | 6.2.1 Oxígeno medicinal 60 PSI
6.2.3 Aire medicinal 60 PSI y/o turbina 60 PSI
2 ACCESORIOS | 2.1. Dos (2) circuito adulto reutizable (incluyen adaptadores, conectores, mangueras y filtros).
2.2. Brazo de Soporte para circuito de paciente.
2.3. Base rodable.
2.4. Batería de respaldo recargable de minimo 1 hora y media.
2.5. Manguera de alta presión codificada en color verde para el oxígeno y manguera de aire para el 7ntilador que lo requiera (tipo chemetron).
2.6. Con sistema de autosuministro de aire interno o externo.
2.7. Con reguladores de presión internos o integrados para suministros de gases.
2.8. Pulmón de prueba.
2.9. Humidificador térmico servocontrolado o dual.
2.10. Una (1) cámara reusable para humidificador.
2.11. Si cuenta con valvula exhalatoria, incluir dos (2). Si cuenta con sensor de flujo, incluir dos (2).
2.12. Una (1) Celda de O2.
2.13. Filtros de bacterías espiratorios reusables.
2.14. Todas las especificaciones tecnica del numeral 1 (ESPECIFICACIONES TECNICAS) Se encuentran soportadas mediante documentos emitidos por el fabricante (Manuales, fichas tecnicas, Brochures, certificaciones)
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz.
3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).