## Ultracongelador- Sangre
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [7 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Banco de Sangre
NOMBRE GENÉRICO: | Ultracongelador
DEFINICIÓN: | Equipo con sistema de congelación para la conservación y almacenamiento de reactivos e insumos para laboratorios. | [10 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1. Ultracongelador vertical con capacidad entre 600 a 700 litros.
2. Capacidad de 480 cajas de 2" como minimo
3. Controlado por microprocesadores pantalla táctil a color
4. Indicador de temperatura digital mínimo con 1°C de resolución
5. Sistema de descongelación programable
6. Caudal de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes.
7. Sistema de refrigeración en cascada de dos etapas
8. Cargado con refrigerante R404a/ R508b o superior.
9. Aislamiento en espuma de poliuretano de alta densidad o similar.
10. Nivel de ruido de operación menor a 70 dB.
11. Con interruptor de encendido/apagado con llave.
12. Puerta en acero inoxidable con manija y cerradura de llave integrada.
13. Enfriamiento de aire recirculante forzado.
14. Estantes en acero inoxidable
15. Mínimo cinco (5) compartimientos internos con puerta independiente.
16. Aislado en fibra compuesta para mejor la eficiencia energética y la temperatura
17. Iluminación interior con luz LED blanca que se encienda al abrir la puerta
18. Puerta con empaque magnético con sellado hermético, Mecanismo de auto cierre
19. No Frost.
20. Manejo de datos a través de sistema de monitoreo y posibilidad de descarga a través de USB
21. Puertos de comunicación RS232 y USB
| 22. Parámetros de operación |  |  |  | 22.1. Rango de temperatura de -50° C a -86 °C
22.2. Estabilidad de temperatura ± 3°C o menor.
22.3 Homogeneidad de temperatura ± 2°C o menor
| 23. Alarmas Audibles y visuales |  |  |  | 23.1. En caso de falla de suministro eléctrico.
23.2. Por puerta abierta después de 1 minuto
23.3. Falla del sensor de temperatura
23.4. Para temperaturas fuera de rango prestablecido
23.5. Test de funcionamiento de alarma.
23.6. Indicador de batería baja
23.5. Test de funcionamiento de alarma.
| 24. Requerimientos adicionales |  |  |  | 24.1. Realizar calificación a la instalación, operación y desempeño del equipo
24.2. Recalificación anual durante el tiempo de garantía
| 25. Requerimientos eléctrico |  |  |  | 25. 1. 110V, 60 Hz. ±10%. (si el equipo requiere 220 voltios 50/60Hz deberá incluir transformador elevador)
25. 2. Conector estándar para Colombia tipo hospitalario
| 26. Accesorios |  |  |  | 26. 1. Base móvil con sistema de frenado
26. 2. Mínimo cinco (5) Racks de almacenamiento de 2" por compartimiento, deslizables en acero inoxidable
26. 3. Mínimo veinte (20) cajas por rack en acero inoxidable
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo Dos (2) mantenimientos preventivos, o según las recomendaciones del fabricante
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrología según aplique por norma (verificación metrológica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Firma Representante Legal
2020-08-26

## Ultracongelador- banco
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [7 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Banco Nacional de Tumores
NOMBRE GENÉRICO: | Ultracongelador
DEFINICIÓN: | Equipo con sistema de congelación para la conservación y almacenamiento de reactivos e insumos para laboratorios. | [10 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1. Ultracongelador vertical con capacidad entre 600 a 700 litros.
2. Capacidad de 480 cajas de 2" como minimo
3. Controlado por microprocesadores pantalla táctil a color
4. Indicador de temperatura digital mínimo con 1°C de resolución
5. Sistema de descongelación programable
6. Caudal de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes.
7. Sistema de refrigeración en cascada de dos etapas
8. Cargado con refrigerante R404a/ R508b o superior.
9. Aislamiento en espuma de poliuretano de alta densidad o similar.
10. Nivel de ruido de operación menor a 70 dB.
11. Con interruptor de encendido/apagado con llave.
12. Puerta en acero inoxidable con manija y cerradura de llave integrada.
13. Enfriamiento de aire recirculante forzado.
14. Estantes en acero inoxidable
15. Mínimo cinco (5) compartimientos internos con puerta independiente.
16. Aislado en fibra compuesta para mejor la eficiencia energética y la temperatura
17. Iluminación interior con luz LED blanca que se encienda al abrir la puerta
18. Puerta con empaque magnético con sellado hermético, Mecanismo de auto cierre
19. No Frost.
20. Manejo de datos a través de sistema de monitoreo y posibilidad de descarga a través de USB
21. Puertos de comunicación RS232 y USB
| 22. Parámetros de operación |  |  |  | 22.1. Rango de temperatura de -50° C a -86 °C
22.2. Estabilidad de temperatura ± 3°C o menor.
22.3 Homogeneidad de temperatura ± 2°C o menor
| 23. Alarmas Audibles y visuales |  |  |  | 23.1. En caso de falla de suministro eléctrico.
23.2. Por puerta abierta después de 1 minuto
23.3. Falla del sensor de temperatura
23.4. Para temperaturas fuera de rango prestablecido
23.5. Test de funcionamiento de alarma.
23.6. Indicador de batería baja
23.5. Test de funcionamiento de alarma.
| 24. Requerimientos adicionales |  |  |  | 24.1. Realizar calificación a la instalación, operación y desempeño del equipo
24.2. Recalificación anual durante el tiempo de garantía
| 25. Requerimientos eléctrico |  |  |  | 25. 1. 110V, 60 Hz. ±10%. (si el equipo requiere 220 voltios 50/60Hz deberá incluir transformador elevador)
25. 2. Conector estándar para Colombia tipo hospitalario
| 26. Accesorios |  |  |  | 26. 1. Base móvil con sistema de frenado
26. 2. Mínimo cinco (5) Racks de almacenamiento de 2" por compartimiento, deslizables en acero inoxidable
26. 3. Mínimo veinte (20) cajas por rack en acero inoxidable
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo Dos (2) mantenimientos preventivos, o según las recomendaciones del fabricante
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrología según aplique por norma (verificación metrológica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Firma Representante Legal
2020-08-26

## Ultracongelador- Biologia C
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Biología del cáncer
NOMBRE GENÉRICO: | Ultracongelador
DEFINICIÓN: | Equipo con sistema de congelación para la conservación y almacenamiento de reactivos e insumos para laboratorios. | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1. Ultracongelador vertical con capacidad entre 600 a 700 litros.
2. Capacidad de 480 cajas de 2" como minimo
3. Controlado por microprocesadores pantalla táctil a color
4. Indicador de temperatura digital mínimo con 1°C de resolución
5. Sistema de descongelación programable
6. Caudal de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes.
7. Sistema de refrigeración en cascada de dos etapas
8. Cargado con refrigerante R404a/ R508b o superior.
9. Aislamiento en espuma de poliuretano de alta densidad o similar.
10. Nivel de ruido de operación menor a 70 dB.
11. Con interruptor de encendido/apagado con llave.
12. Puerta en acero inoxidable con manija y cerradura de llave integrada.
13. Enfriamiento de aire recirculante forzado.
14. Estantes en acero inoxidable
15. Mínimo cinco (5) compartimientos internos con puerta independiente.
16. Aislado en fibra compuesta para mejor la eficiencia energética y la temperatura
17. Iluminación interior con luz LED blanca que se encienda al abrir la puerta
18. Puerta con empaque magnético con sellado hermético, Mecanismo de auto cierre
19. No Frost.
20. Manejo de datos a través de sistema de monitoreo y posibilidad de descarga a través de USB
21. Puertos de comunicación RS232 y USB
| 22. Parámetros de operación |  |  | 22.1. Rango de temperatura de -50° C a -86 °C
22.2. Estabilidad de temperatura ± 3°C o menor.
22.3 Homogeneidad de temperatura ± 2°C o menor
| 23. Alarmas Audibles y visuales |  |  | 23.1. En caso de falla de suministro eléctrico.
23.2. Por puerta abierta después de 1 minuto
23.3. Falla del sensor de temperatura
23.4. Para temperaturas fuera de rango prestablecido
23.5. Test de funcionamiento de alarma.
23.6. Indicador de batería baja
23.5. Test de funcionamiento de alarma.
| 24. Requerimientos adicionales |  |  | 24.1. Realizar calificación a la instalación, operación y desempeño del equipo
24.2. Recalificación anual durante el tiempo de garantía
| 25. Requerimientos eléctrico |  |  | 25. 1. 110V, 60 Hz. ±10%. (si el equipo requiere 220 voltios 50/60Hz deberá incluir transformador elevador)
25. 2. Conector estándar para Colombia tipo hospitalario
| 26. Accesorios |  |  | 26. 1. Base móvil con sistema de frenado
26. 2. Mínimo cinco (5) Racks de almacenamiento de 2" por compartimiento, deslizables en acero inoxidable
26. 3. Mínimo veinte (20) cajas por rack en acero inoxidable
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo Dos (2) mantenimientos preventivos, o según las recomendaciones del fabricante
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrología según aplique por norma (verificación metrológica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Firma Representante Legal
2020-08-26

## Congelador
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [7 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Radiofarmacia
NOMBRE GENÉRICO: | Congelador
DEFINICIÓN: | Equipo con sistema de congelación para la conservación y almacenamiento de reactivos e insumos para laboratorios. | [10 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Congelador Vertical con capacidad de maximo 142 litros
2. Controlado por microprocesador con despliegue digital (display) de al menos 3 dígitos
3. Indicador de temperatura digital y teclado táctil / teclado de membrana
4. Sistema de descongelación automática y /o programable
5. Caudal de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes
6. Puerta de acero inoxidable o puerta en acero pintado en la parte exterior y puerta en acero inoxidable en el parte interior. con sistema de cierre de seguridad
7. Enfriamiento de aire recirculante forzado
8. Puerta en acero galvanizado, recubierto con pintura electro-estática
9. Puerta con empaque magnético con sellado hermético, Mecanismo de auto cierre
10. Compresor silencioso, ecológico con refrigerantes libres de CFC y libre de mantenimiento
11. Cámara y entrepaños perforados y movibles en acero inoxidable
12. Mínimo 3 estantes para ubicación de insumos
13. Con interruptor de encendido/apagado con llave (Opcional).
14. Ruedas con frenos para movilización
15. Con bandeja de desagüe
16. Registrador grafico de temperatura digital con conexión a sistema de monitoreo de alarma remota
17. No frost.
18. Test de funcionamiento de alarma.
19. Iluminación interior con luz LED blanca que se encienda al abrir la puerta
| 20. Parametros de operación |  |  |  | 20.1. Rango de temperatura de -15°C a -30°C
20.2. Estabilidad de temperatura +4.3°C o menor.
20.3 Homogeneidad de temperatura ± 2°C o menor
| 21. Alarmas Audibles y visuales |  |  |  | 21.1. En caso de falla de suministro eléctrico.
21.2. Por puerta abierta después de 1 minuto
21.3. Falla del sensor de temperatura
21.4. Para temperaturas fuera de rango prestablecido
| 22. Requerimeintos adicionales |  |  |  | 22.1. Realizar calificación a la instalación, operación y desempeño del equipo
22.2. Recalificación anual durante el tiempo de garantía
| 23. Requerimientos electrico |  |  |  | 23. 1. 110V, 60 Hz. ±10%. (si el equipo requiere 220 voltios 50/60Hz debera incluir transformador elevador)
23. 2. Conector estándar para Colombia tipo hospitalario
| 24. Accesorios |  |  |  | 24. 1. Base movil con sistema de frenado
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo Dos (2) mantenimientos preventivos, o los establacidos por el fabricante
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Firma Representante Legal
2020-08-26

## Refrigerador 2-8°
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [7 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Patología
NOMBRE GENÉRICO: | Refrigerador vertical
DEFINICIÓN: | Equipo para almacenamiento y preservación de muestras, insumos y reactivos | [10 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Refrigerador con volumen mínimo de 350 litros.
2. Controlado por microprocesador con despliegue digital (display) de al menos 3 dígitos
3. Almacenamiento vertical de un cuerpo
4. Controles de ajuste de temperatura y alarmas
5. Rango de temperatura de trabajo de 2 a 8°C.
6. Temperatura ajustable
7. Visualización de temperatura
8. Puerta en vidirio templado. con sistema de cierre de seguridad
9. Puerta con empaque magnético con sellado hermético, Mecanismo de auto cierre
10. Compresor silencioso, ecológico con refrigerantes libres de CFC y libre de mantenimiento
11. Cámara y entrepaños perforados y movibles en acero inoxidable
12. Minimo cuatro (4) entrepaños
13. Estructura en material inoxidable
14. Ruedas con frenos para movilización
15. Sistema de descongelación automática, con bandeja de desagüe
16. Registrador grafico de temperatura digital con conexión a sistema de monitoreo de alarma remota
17. No frost.
18. Test de funcionamiento de alarma.
19. Iluminación interior con luz LED blanca que se encienda al abrir la puerta
| 20. Alarmas Audibles y visuales |  |  |  | 20.1. En caso de falla de suministro eléctrico.
20.2. Por puerta abierta después de 1 minuto
20.3. Falla del sensor de temperatura
20.4. Para temperaturas fuera de rango prestablecido
| 21. Requerimeintos adicionales |  |  |  | 21.1. Realizar calificación a la instalación, operación y desempeño del equipo
21.2. Recalificación anual durante el tiempo de garantía
| 22. Requerimientos electrico |  |  |  | 22.1. 110V, 60 Hz. ±10%.
22.2. Conector estándar para Colombia tipo hospitalario
| 23. Accesorios |  |  |  | 23.1. Base movil con sistema de frenado
23.2. Cuatro (4) cajones o estantes deslizantes fabricados en acero inoxidable
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo Dos (2) mantenimientos preventivos, o según las recomendaciones del fabricante
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Firma Representante Legal
2020-08-26

## Propiedades (hidden)
5193 | 52 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | jsalazar | jsalazar | surquijo | 52 | 454 | CD - Formato | 52 | alperez