## ANEXO No. 5
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Medicina nuclear
NOMBRE GENÉRICO: | Equipo para tomografía computarizada por emisión de fotón único con tomografía axial computarizada (SPECT-CT)
DEFINICIÓN: | Equipo SPECT/CT utilizado para obtener imágenes de diagnostico en todo el cuerpo mediante la tecnología hibrida de la Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único y la Tomografía Computarizada. | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Equipo hibrido: Una cámara gamma (SPECT) de doble cabezal de ángulo variable y una unidad de tomografía computarizada (CT) multicorte de diagnostico
2. Equipo integrado en un solo Gantry con mesa de paciente, estación de adquisición y dos (2) estaciones de trabajo.
| 3. GANTRY |  |  | 3.1. Dimensiones: Alto: 210 cm; Ancho: 211 cm; Profundo: 210 cm (±20 cm)
3.2. Apertura de paciente igual o mayor a 70 cm (Diámetro)
3.3. Longitud del túnel maximo de 90 cm
3.4. Paro de emergencia
3.5. Control de examen a los dos lados de la mesa
| 4. MESA |  |  | 4.1. Dimensiones: Alto: 110 cm ± 10 cm; Ancho: 71 cm ± 11 cm; Largo: 260 cm ± 20 cm
4.2. Altura mínima de 54 cm o menor
4.3. Construida en Fibra de Carbono
4.4. Espesor de la mesa menor o igual a 15mm
4.5. Mesa para paciente con capacidad de soporte de peso de 200 Kg. o mayor.
4.6. El rango de escaneo de cuerpo completo del SPECT/CT debe de 186 cm sin necesidad de colocar un elemento adicional para extender la mesa
4.7. Sensores infrarrojos que reconocen la posicion del pacientes (Autocontorno), evita la colisión y se detienen si el paciente contacta el detector, emitiendo una alarma y deteniendo la adquisición.
4.8. Punto de pivote para permitir el acceso de pacientes en silla de ruedas, en camilla o para el cambio de colimadores de manera manual sin la necesidad de desanclar la mesa
4.9. Atenuación de 140 keV debe ser menor a 12%
4.10. Mesa motorizada para movimientos tanto verticales como horizontales con activación manuales
4.11. Colchonetas que permitan el confort del paciente sin obstaculizar los movimientos dela camilla
| 5. CABEZALES Y MOVIMIENTOS |  |  | 5.1. Sensores de contacto con el paciente como parte de la seguridad del equipo
5.2. Los cabezales deber tener una flexibilidad de movimiento y rotación extensa de forma que puedan estar lo mas cercanos al paciente para la adquisiciones cardiológicas, neurológicas, oncológicas o de propósitos generales.
| 6. DETECTORES SPECT |  |  | 6.1. Detectores deben permitir configuraciones de al menos 90° y 180°.
6.2. Los detectores deben permitir adquisiciones de pacientes en camillas, sillas de ruedas, en bipedestación o sentados.
6.3. Cristal de yoduro de sodio de mínimo 3/8 de espesor
6.4. El sistema debe realizar la adquisición con uno o ambos detectores
6.5. Los detectores deben ser digitales de alta definición y generar imágenes Dicom
6.6. Los detectores deben tener forma rectangular verdadera de campo de visión (es decir, no cortar las esquinas)
6.7. El Campo de visión (FOV) debe ser igual o mas largo que 52 cm x 37 cm
6.8. Número de fotomultiplicadores en el detector ≥59
| 7. COLIMADORES |  |  | 7.1. Colimador de Baja Energía y alta Resolución
7.2. Colimador de Alta Energía
7.3. Colimador de Energía Media
7.4. El cambio de colimadores debe ser posible sin necesidad de mover/trasladar en su totalidad la mesa de paciente
7.5. Cambio de colimadores manual por medio del Carro porta Colimadores
| 8. ADQUISICIÓN SPECT |  |  | 8.1. Modos de adquisición: Estático, dinámico, cerrado, SPECT, cerrado SPECT, SPECT dinámico, SPECT de cuerpo entero, SPECT / CT, adquisición tomográfica
8.2. El sistema de adquisición debe tener la capacidad de hacer estudios SPECT y SPECT/CT y procesarlos con el mismo flujo de trabajo en la misma consola
8.3. El sistema debe contar con protocolos de adquisición y procesamiento SPECT y SPECT/CT
8.4. Tamaño de Matrices del equipo de 4 o más matrices: 64 x 64; 128 x 128; 256 x 256; 1024 x 1024
| 9. PARAMETROS SPECT |  |  | 9.1. El sistema debe ofrecer un rango de energías de adquisición desde 40 KeV a 580 KeV o mayor.
9.2. El sistema debe ofrecer una proporción de conteo máximo ≥460 kcps.
9.3. El sistema debe ofrecer una proporción de conteo máximo en el 15 / 20 % de la ventana de ≥310 kcps (@15% / 20% window)
9.4. Linealidad espacial intrínseca, Absoluta en CFOV (≤0.4 mm)
9.5. Linealidad espacial intrínseca, Absoluta en UFOV (≤0.7 mm)
9.6. Linealidad espacial intrínseca, Diferencial en CFOV (≤0.2 mm)
9.7. Linealidad espacial intrínseca, Diferencial en UFOV (≤0.2 mm)
9.8. Resolución espacial intrínseca (FWHM) en UFOV (≤3.9 mm)
9.9. Resolución espacial intrínseca (FWTM) en UFOV (≤7.7 mm)
9.10. Resolución espacial intrínseca en 75 kcps FWHM en UFOV (≤4.1 mm)
9.11. Resolución espacial intrínseca en 75 kcps FWTM en UFOV (≤7.8 mm)
9.12. Resolución intrínseca de energía (FWHM) en CFOV (≤11.9% (99m-Tc))
9.13. Sensibilidad planar Absoluta del sistema con colimador LEHR(S) a 10 cm (≥202 cpm/μCi)
| 10. METODO DE RECONSTRUCCIÓN |  |  | 10.1. El equipo debe poseer tecnología de reconstrucción iterativa de imagén
10.2. Software de reconstrucción que propendan por la reducción de dosis al paciente o de tiempo de adquisición
| 11. ESPECIFICACIONES TOMOGRAFO |  |  | 11.1. El sistema debe tener integrado un scaner multicorte CT diagnostico para diagnostico
11.2. Mínimo Seis (6) filas de los detectores
11.3. El tubo de rayos X con Rango de 80 kV hasta 140 kV o mayor
11.4. Rango de corriente como mínimo de 30 a 240 mA o mayor
11.5. Potencial nominal del generador como mínimo 40 kW
11.6. El sistema debe tener integrado un scaner multicorte CT con la posibilidad de realizar adquisiciones axiales y helicoidales
11.7. El FoV del CT debe ser de al menos 50 cm
11.8. El equipo debe tener una técnica de modulación de mA para reducir la dosis del CT
11.9. El equipo debe ser capaz de igualar automáticamente el grosor de corte del CT con el grosor de corte del SPECT para lograr una fusión de imagen precisa y una mejor corrección de atenuación.
11.10. Espesor de corte de1.0 mm. o menor
11.11. Detector en estado sólido, material cerámico o equivalente técnico
11.12. Tubo de rayos X con capacidad de almacenamiento de calor en el ánodo de 2.0 MHU o mayor
11.13. Tamaño del espacio focal de 0.8 * 0.5 mm cada 7 Grados
11.14. La rotación del CT debe tener una velocidad menor o igual a 0.9 s
11.15. Tiempo de rastreo o exploración de 0.6 segundos o menor en un giro de 360° o rotación.
11.16. Equipo debe contar con aplicaciones para la revisión diaria, semanal y mensual o según las recomendaciones de fabricante
11.18. El equipo debe contener Phantoms o Simuladores físicos certificados que permitan realizar de manera completa el cumplimiento de control de calidad del tomógrafo en cuento a evaluación de la calidad de imagen y evaluación de la calidad del haz de rayos x según recomendaciones internacionales
11.19. El equipo debe cumplir con la entrega de pruebas iniciales por parte del fabricante dando cumplimiento a las pruebas de instalación que se recomiendan en guías nacionales o internacionales
| 12. CONSOLA DE ADQUISICIÓN |  |  | 12.1. Modo de adquisición Dual o hibrido SPECT/CT
12.2. La adquisición y del Gantry deben estar disponibles en la consola como minimo debe vizulizarase: posición del paciente, detector de adquisición, posición de la mesa de paciente, angulo, radio e inclinación para el examen.
12.3. Consola de adquisision con dos (2) Monitores LCD de 19” o mayor
12.4. Procesador con múltiples núcleos (mayor o igual a 4)
12.5. Frecuencia del procesador mayor a 2.0 GHz
12.6. Memoria RAM de 8 GB o mayor
12.7. Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro de 900 GB o mayor
12.8. Tarjeta grafica / GPU: nVIDIA Quadro Graphics Card o equivalente técnico de cada fabricante
12.9. Sistema operativo Windows 10 o superior
12.10. Debe poder leer y escribir CD o DVD
12.11. Teclado con conexión USB
12.12. Mouse óptico con conexión USB
| 13. CPU DEL RECONSTRUCTOR |  |  | 13.1. Procesador con múltiples núcleos (mayor o igual a 4)
13.2. Frecuencia del procesador mayor a 3.0 GHz
13.3. Memoria RAM de 8 GB o mayor
13.4. El almacenamiento total del Disco Duro debe ser mayor o igual a 900 GB
13.5. Tarjeta grafica / GPU: NVIDIA Quadro o equivalente tecnico de cada fabricante
13.6. Leer y escribir en CD o DVD
| 14. SOFTWARE EN ADQUISICIÓN |  |  | 14.1. El sistema debe ser capas de configurar una corrección de atenuación usando mapas de atenuación adquiridos por CT
14.2. El sistema debe soportar orbitas tanto circulares como no circulares y contorno automático de cuerpo para adquisiciones SPECT con las configuraciones del detector mencionadas anteriormente
14.3. Paquete de software para el procesamiento de órganos como: estómago, hígado, pulmón, riñón, tiroides y/o paratiroides.
14.4. Paquete para fusión de imágenes SPECT/CT que permita visualizar volúmenes funcionales y anatómicos.
14.5. Software que permita la reducción de dosis (radiación) del CT emitida hacia el paciente
14.6. Paquete que permita la fácil navegación en datos 3D de volumen y sombreado de superficie (SSD), al igual que con imágenes MIP (Maximum Intensity Projection).
14.7. Software que permita la fusión espacial de imágenes de distintas modalidades (SPECT, PET, CT y MR) para lograr una optimización en el diagnóstico al fusionar la información morfológica con la funcional.
14.8. Software que permita la visualización 3D (VRT) para mejorar el flujo de trabajo clínico al visualizar y evaluar estudios de distintas modalidades.
14.9. Programas clínicos con licencias activas SPECT-CT para oncología y cardiología
| 15. POST PROCESO AVANZADO DE MEDICINA NUCLEAR |  |  | 15.1. Solución Cliente-Servidor para 2 Usuarios concurrentes en postproceso de Medicina Nuclear
15.2. La solución debe tener una completa conectividad con el PACS de la institución
15.3. La solución debe incluir el Hardware necesario para las dos estaciones de los 2 usuarios concurrentes.
15.4. El post proceso debe realizarse en el servidor y los dos usuarios conectados a la misma base de datos.
15.5. La solución ofertada debe permitir la conexión del nuevo equipo (SPECT-CT) con del equipo PET/CT existente en la institución. Y debe contener el Software requerido para postproceso tanto el SPECT CT como la licencia básica de postproceso para PET/CT
15.6. Algoritmo de recostrucción de imagen tomográfica que permita reconstrucción por retroproyección filtrada y reconstrucción iterativa, que permita seleccionar diferentes parámetros de reconstrucción, entre otros números de interacciones, subconjuntos y filtros.
| 16. SOFTWARE DE POST PROCESADO |  |  | 16.1. La interfaz de usuario debe ser sencilla y con funciones para la organización de los exámenes por paciente y modalidad.
16.2. Protocolos de búsqueda rápida y permitir crear agrupaciones especificas de exámenes o casos.
16.3. El programa debe permitir el post procesamiento de imágenes y generar reportes estructurados distintos formatos (PDF, DOC, SC)
16.4. El programa debe tener total compatibilidad con las imágenes en formato DICOM 3,0 o mayor y una completa conectividad al PACS de la institución
16.5. El programa debe estar disponibles en varios idiomas, principalmente Español e Ingles.
16.6. El programa debe poder importar y exportar imágenes en formato DICOM 3.0 o mayor, a o desde medios magnéticos (CD/DVD, USB, entre otros..) y ver el proceso de carga de la trasferencia
16.7. El programa debe contar con una herramienta de ayuda para la asistencia del usuario en su operación, así mismo poseer pequeños descriptivos de las herramientas sin necesidad de dirigirse a otras ventanas
16.8. El programa debe tener una herramienta para imprimir imágenes y resultados.
16.9. Software que permita una segmentación automática y evaluación de lesiones en el pulmón, hígado, ganglios linfáticos y otros órganos.
16.10. Software que permita presentar casos de oncología en la placa tumoral fácilmente y que provea una navegación automática por el caso con fácil segmentación de series. Adicionalmente debe permitir una exportación datos visuales y cuantitativos a medios externos con encriptación de datos y selección intuitiva del destino externo que soporte datos PET, SPECT, CT y MRI.
16.11. Software que permita la segmentación y cuantificación simultánea de lesiones en PET y CT con algoritmos automáticos que proporcionan: volumen, RECIST, SUVpeak, SUVmax, entre otras. Adicionalmente debe tener una completa integración a los criterios de respuesta PERCIST estandarizados para PET. Idealmente debe tener detección del grupo sanguíneo de la aorta descendente y el hígado para la colocación automática de regiones de referencia PERCIST y sus medidas en los gráficos de las tendencias con glicólisis (TLG) y carga tumoral total de las lesiones dentro de la ROI seleccionada.
16.12. Software que permita a los médicos visualizar hasta 8 puntos de tiempo simultáneamente incluyendo datos anatómicos, funcionales y fusionados, incrementando así la eficiencia en el monitoreo de pacientes con historiales complicados que incluyen: Diagnóstico inicial, Estadificación, Pre y Post terapia, Re-estadificación y la Recurrencia de la enfermedad.
16.13. Software que provea una grafica de la captación radiofarmacéutica en el tiempo (curva de actividad en el tiempo) a través de la cuantificación volumétrica basada en SUV de las regiones de interés, utilizando medidas como: volumen, SUVmax, SUVpeak y SUVmean. Adicionalmente debe tener una visualización por fusión de estudios de cine dinámicos PET-CT directamente desde el flujo de trabajo de oncología. Se deberá poder exportar las curvas de actividad en el tiempo a capturas de pantalla, impresiones o archivos (.csv) para el análisis externo.
16.14. Software de vanguardia que permita la cuantificación, revisión y el reporte de la perfusión, la función y la anatomía cardiaca en exámenes SPECT.
16.15. Software que soporte todos los tipos de datos de Medicina Nuclear (Dynamic, Static, Planar, Gated, Whole Body, SPECT y SPECT/CT) y proporcione protocolos de procesamiento dedicados para los exámenes de órganos realizados en Medicina Nuclear como: estómago, hígado, pulmón, riñón, tiroides y/o paratiroides.
16.16. Incluir hardware de la solución según el diseño de la misma
| 17. ESTACION DE TRABAJO |  |  | 17.1. Compatible con DICOM
17.2. Procesador con múltiples núcleos (Mayor o igual a 4)
17.3. Frecuencia del procesador mayor a 2.0 GHz
17.4. Memoria RAM de 16 GB o mayor
17.5. Tarjeta grafica NVIDIA Quadro o equivalente tecnico de cada fabricante de la CPU compatible con los monitores ofertados
17.6. Sistema operativo Windows 10 o superior
17.7. Teclado con conexión USB
17.8. Mouse óptico con conexión USB
17.9. Dos (02) Monitores LCD de minimo 19” y 2.0MP para cada estación de trabajo
17.10. UPS para la consola
| 18. ACCESORIOS |  |  | 18.1. Monitor para posicionamiento de paciente con parámetros de adquisición (LCD de 13" o mayor)
18.2. El Monitor de posicionamiento debe contar con la posibilidad de ajustar la persistencia y el offset del SPECT para permitir que el corazón este centrado en el FoV durante un estudio cardiaco.
18.3. Dos (2) Carros porta colimadores para el almacenamiento de los colimadores cuando no se encuentren en uso.
18.4. Se debe suministrar todos los accesorios para la comodidad, posicionamiento e inmovilización del paciente; indicar el uso de cada accesorio
18.5. El Software debe proporcionar una ayuda on-line o un diagnostico técnico remoto con Firewall
18.6. Un (1) latillado ECG debe ser integrado a la mesa para evitar excesos de cables durante el examen, sin embargo, se evaluará también un gatillado ECG externo.
18.7. Sistema de alimentación ininterrumpida para el Gantry del equipo que permita al menos 10 minutos de energía para la seguridad del equipo y su correcto apagado en caso de un corte de energía.
18.8. Accesorios para la consola de adquisición (Monitores, teclado, mouse) para tres (3) estaciones de trabajo
18.9. Dos (2) delantales plomados
18.10. Dos (2) protectores de tiroides
| 19. REQUERIMIENTOS ELECTRICOS |  |  | 19.1. Voltaje de entrada: Tres Fases 380/400/420/440/460/480 VAC ± 10 % ~50/60 Hz
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.; así como indicar vida útil del tubo de rayos X del CT
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos, o según las recomendaciones del fabricante
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento correctivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación que cumpla con los requisitos IEC 60601-1
4. Presentar certificación que cumpla con los requisitos UL 60601-1, Normas de seguridad para equipos eléctricos médicos.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## Propiedades (hidden)
5193 | 52 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | jsalazar | jsalazar | surquijo | 52 | 454 | CD - Formato | 52 | alperez