## SUCCIONADOR
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | HEMATOLOGIA
NOMBRE GENÉRICO: | SUCCIONADOR
DEFINICIÓN: | Unidad de aspiración, portátil que sirve para realizar la aspiración de gases o líquidos de una cavidad. Ideal para uso en la sala de operaciones, resistente a oxidaciones, presión regulable y con reloj indicador de presión de vacio. | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Diseño compacto.
2. Con base rodable y freno en mínimo en una de sus ruedas
3. Diseñado para una variedad de aplicaciones de succión medica.
4. Construido en material resistente
5. Dimensiones entre 46 cm x 85 cm x 42 cm (l x an x alt) Aproximadamente
6. Peso aproximado 13 kg
7. Nivel acústico: 60 dBA maximo
8. Vida útil sin necesitar servicio: 5000 a 8000 horas.
9. Vacío ajustable máximo: -675 mm Hg.
10. Fjujo de aire : 60 L/min
11. Soporte para frasco de recolección compatible para capacidad desde 800 cc hasta 2000 o mayor con diámetro de 13 Cm aproximadamente
12. Válvula de seguridad de cierre de llenado automático para frasco plástico.
13. Longitud de cable de alimentación 2 metros.
14. Tipo de bomba de vació: diafragma sin lubricación.
15. Clasificación de funcionamiento: continua
16. Tipo de motor: CA
17. Interruptor para funcionamiento con pedal
| 18. ACCESORIOS |  |  | 18.1 Dos (2) recipiente recolector de plástico con tapa
18.2 Dos (2) Filtros hidrofobico ó antibacterial
18.3 Porta recolector fijo dentro del equipo
18.4 Cable de alimentación eléctrica grado médico
| 19. REQUERIMIENTO ELECTRICO |  |  | 19.1. 110V, 60 Hz. ±10%.
19.2. Conexión para Colombia, con clavija de seguridad grado hospitalario
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
6. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
7. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
8. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. La periodicidad de mantenimiento se realizara según las recomendaciones de fabricante durante el tiempo de garantía
2. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Seis (06) horas.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Se deberá garantizar durante el tiempo de garantía del equipo repuestos o kits que tengan que ser cambiados según lo especificado por fabricante en el protocolo de mantenimiento preventivo y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
6. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
7. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).

## NEVERA
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 27-06-2019
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO No. 4
SERVICIOS: |  |  | HEMATOLOGÍA
NOMBRE GENÉRICO: |  |  | 1. NEVERA DE TRANSPORTE
DEFINICIÓN: |  |  | NEVERA DE TRANSPORTE INCLUYE TERMOMETRO CALIBRADO EN TRES PUNTOS POR LABORATORIO CERTIFICADO
1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | NEVERA DE TRANSPORTE |  | NEVERA CON TERMOMETRO CALIBRADO NEVERA DE MATERIAL LAVABLE NEVERA CON CAPACIDAD DE 4,7 LITROS
2. GARANTÍA |  |  | Seis (6) meses. Cubre los bienes por cualquier imperfecto de fábrica o montaje, no incluye consumibles ni daños por malos tratos.
3. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  | 1.Reparación en un plazo no mayor de 30 días
2. Capacitación funcionamiento del equipo.
3. Entrega de manuales de operación en idioma de origen y español
4. Compromiso de calificación o calibración , según corresponda, durante el tiempo de la garantía.
5. Suministro de repuestos y accesorios originales, por ser distribuidores exclusivos de las compañías que representan.
4. DOCUMENTACIÓN SOPORTE |  |  | 1, Entregar compromiso de fábrica de autorización de venta de los equipos en Colombia y a Empresas del Estado. 2, Entregar compromiso de entrega de equipos con Calificación de Instalación, Calificación de Operación y calificación de desempeño o calibración segun corresponda. 3, Para cada uno de los equipos Manual de funcionamiento y ficha técnica. 4. Calificación o calibración con vigencia minima de 10 meses a partir de la fecha de entrega.
5. NORMAS - CERTIFICADOS |  |  | 1. 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN |  |  | 2.2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ |  | APROBÓ
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA: |  | FIRMA:
NOMBRE: Catalina Corredor Q |  |  |  |  | NOMBRE: Humberto Martinez |  | NOMBRE: Andrea Perez
CARGO/ AREA: Proyectos |  |  |  |  | CARGO/ AREA: Hematología |  | CARGO/ AREA: Ingenieria Biomédica
FECHA: 10/11/2020 |  |  |  |  | FECHA: |  | FECHA:
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  | APROBÓ
Cargo: |  | #NAME? |  | Cargo: |  | #NAME? | Cargo: | #NAME?
Dependencia: |  | #NAME? |  | Dependencia: |  | #NAME? | Dependencia: | #NAME?
Fecha: |  | #NAME? |  | Fecha: |  | #NAME? | Fecha: | #NAME?

## DESFIBRILADOR
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: | 27-06-2019
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO No. 4
SERVICIOS: |  |  | HEMATOLOGÍA
NOMBRE GENÉRICO: |  |  | 1. DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO
DEFINICIÓN: |  |  | Desfibrilador bifasico
1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO |  | ) |  |  |  | Soporte para montaje en pared
2. GARANTÍA |  |  | Tres (3) años. Cubre los bienes por cualquier imperfecto de fábrica o montaje, no incluye consumibles ni daños por malos tratos.
3. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  | 1. Mantenimiento preventivo de tres (3) años, con dos(2) visitas por año programadas durante la garantia
2. Instalación del equipo
3.Diagnóstico Técnico en menos de 72 horas
4. Reparación en un plazo no mayor de 30 días
5, Capacitación funcionamiento del equipo.
6. Entrega de manuales de operación en idioma de origen y español
7. Compromiso de calificación o calibración , según corresponda, durante el tiempo de la garantía.
8. Suministro de repuestos y accesorios originales, por ser distribuidores exclusivos de las compañías que representamos.
9. Servicio 24 horas, los 365 días del año, con ingenieros altamente calificados como respaldo de garantía a su inversión.
4. DOCUMENTACIÓN SOPORTE |  |  | 1, Entregar compromiso de fábrica de autorización de venta de los equipos en Colombia y a Empresas del Estado. 2, Entregar compromiso de entrega de equipos con Calificación de Instalación, Calificación de Operación y calificación de desempeño o calibración segun corresponda. 3, Para cada uno de los equipos Manual de funcionamiento y ficha técnica. 4. Calificación o calibración con vigencia minima de 10 meses a partir de la fecha de entrega.
5. NORMAS - CERTIFICADOS |  |  | 1.
6. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN |  |  | 2.
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ |  |  | APROBÓ
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA:
NOMBRE: Catalina Corredor Q |  |  |  |  | NOMBRE: Humberto Martinez |  |  | NOMBRE: Andrea Perez
CARGO/ AREA: Proyectos |  |  |  |  | CARGO/ AREA: Hematología |  |  | CARGO/ AREA: Ingenieria Biomédica
FECHA: 10/11/2020 |  |  |  |  | FECHA: |  |  | FECHA:
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | APROBÓ
Cargo: |  | #NAME? |  | Cargo: |  | #NAME? |  | Cargo: | #NAME?
Dependencia: |  | #NAME? |  | Dependencia: |  | #NAME? |  | Dependencia: | #NAME?
Fecha: |  | #NAME? |  | Fecha: |  | #NAME? |  | Fecha: | #NAME?

## CAMILLA
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 27-06-2019
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO No. 4
SERVICIOS: |  |  | HEMATOLOGÍA
NOMBRE GENÉRICO: |  |  | CAMILLAS
DEFINICIÓN: |  |  | CAMILLA PARA RECUPERACION Y TRANSPORTE
1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CAMILLA PARA RECUPERACION Y TRANSPORTE |  | CAMILLA DE EMERGENCIA HIDRÁULICA, BARANDALES COMPLETOS, 2 POSTES PORTASUEROS ABATIBLES, MESA MONITOR, COLCHÓN 191CM X 66CM INCLUYE TRES BANDAS DE SUJECION Y ALMACENAMIENTO PARA TANQUE DE OXIGENO
2. GARANTÍA |  |  | Tres (3) años. Cubre los bienes por cualquier imperfecto de fábrica o montaje, no incluye consumibles ni daños por malos tratos.
3. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  | 1. Mantenimiento preventivo de tres (3) años
2. Instalación del equipo
3. Reparación en un plazo no mayor de 30 días
4, Capacitación funcionamiento del equipo.
5. Entrega de manuales de operación en idioma de origen y español
6. ompromiso de calificación o calibración , según corresponda, durante el tiempo de la garantía.
7. Suministro de repuestos y accesorios originales, por ser distribuidores exclusivos de las compañías que representen.
4. DOCUMENTACIÓN SOPORTE |  |  | 1, Entregar compromiso de fábrica de autorización de venta de los equipos en Colombia y a Empresas del Estado. 2, Entregar compromiso de entrega de equipos con Calificación de Instalación, Calificación de Operación y calificación de desempeño o calibración segun corresponda. 3, Para cada uno de los equipos Manual de funcionamiento y ficha técnica. 4. Calificación o calibración con vigencia minima de 10 meses a partir de la fecha de entrega.
5. NORMAS - CERTIFICADOS |  |  | 1.
6. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN |  |  | 2.
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ |  | APROBÓ
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA: |  | FIRMA:
NOMBRE: Catalina Corredor Q |  |  |  |  | NOMBRE: Humberto Martinez |  | NOMBRE: Andrea Perez
CARGO/ AREA: Proyectos |  |  |  |  | CARGO/ AREA: Hematología |  | CARGO/ AREA: Ingenieria Biomédica
FECHA: 10/11/2020 |  |  |  |  | FECHA: |  | FECHA:
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  | APROBÓ
Cargo: |  | #NAME? |  | Cargo: |  | #NAME? | Cargo: | #NAME?
Dependencia: |  | #NAME? |  | Dependencia: |  | #NAME? | Dependencia: | #NAME?
Fecha: |  | #NAME? |  | Fecha: |  | #NAME? | Fecha: | #NAME?

## BASCULAS
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 27-06-2019
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO No. 4
SERVICIOS: |  |  | HEMATOLOGÍA
NOMBRE GENÉRICO: |  |  | BASCULAS
DEFINICIÓN: |  |  | BASCULA CON TALLIMETRO
1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | BASCULA CON TALLIMETRO |  | Interfaz de USB para la integración de la HCE o compatibilidad con el computador Plataforma metálica Fuente de alimentación Baterías y adaptador de corriente
2. GARANTÍA |  |  | Un (1) año por cualquier imperfecto de fábrica o montaje, y para los accesorios es de 3 meses
3. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  | 1. Mantenimiento preventivo
2. Instalación del equipo
3. Reparación en un plazo no mayor de 30 días
4, Capacitación funcionamiento del equipo.
5. Entrega de manuales de operación en idioma de origen y español
6. Compromiso de calificación o calibración , según corresponda, durante el tiempo de la garantía.
7. Suministro de repuestos y accesorios originales, por ser distribuidores exclusivos de las compañías que representen.
4. DOCUMENTACIÓN SOPORTE |  |  | 1, Entregar compromiso de fábrica de autorización de venta de los equipos en Colombia y a Empresas del Estado. 2, Entregar compromiso de entrega de equipos con Calificación de Instalación, Calificación de Operación y calificación de desempeño o calibración segun corresponda. 3, Para cada uno de los equipos Manual de funcionamiento y ficha técnica. 4. Calificación o calibración con vigencia minima de 10 meses a partir de la fecha de entrega.
5. NORMAS - CERTIFICADOS |  |  | 1.
6. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN |  |  | 2.
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ |  | APROBÓ
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA: |  | FIRMA:
NOMBRE: Catalina Corredor Q |  |  |  |  | NOMBRE: Humberto Martinez |  | NOMBRE: Andrea Perez
CARGO/ AREA: Proyectos |  |  |  |  | CARGO/ AREA: Hematología |  | CARGO/ AREA: Ingenieria Biomédica
FECHA: 17/11/2020 |  |  |  |  | FECHA: |  | FECHA:
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  | APROBÓ
Cargo: |  | #NAME? |  | Cargo: |  | #NAME? | Cargo: | #NAME?
Dependencia: |  | #NAME? |  | Dependencia: |  | #NAME? | Dependencia: | #NAME?
Fecha: |  | #NAME? |  | Fecha: |  | #NAME? | Fecha: | #NAME?

## Propiedades (hidden)
5193 | 52 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | jsalazar | jsalazar | surquijo | 52 | 454 | CD - Formato | 52 | alperez