## GTC-P01-F-01
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | HEMATOLOGIA
NOMBRE GENÉRICO: | DESFIBRILADOR BIFASICO
DEFINICIÓN: | Equipo portátil de soporte de vida para la descarga eléctrica sincrónica o asincrónica con marcapasos transcutáneo, con el fin de revertir alteraciones del ritmo y de la conducción, así como para el monitoreo de la actividad eléctrica del corazón y otros paramétros fisiológicos. | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.
2. Peso máximo del equipo de 6,5 Kg sin baterías y sin paletas.
3. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA) y cardioversión.
4. Con selector de nivel de energía para descarga bifásica.
5. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
6. Con sistema de chequeo para probar energía de descarga.
7. Tiempo de carga en batería 10 segundos o menor para máxima energía.
8. Tiempo de carga en red 8 segundos o menor para máxima energía.
9. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modos semiautomático (modo DEA).
10. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.
11. Energías de salida mínimo 13 valores.
12. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos.
| 13. MARCADOR TRANSCUTÁNEO |  |  | 13.1. Interconstruido usando electrodos auto adheribles.
13.2. Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA o menor a 140 mA o mayor.
13.3. Duración de pulso de 40 milisegundos o menor.
13.4. Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor.
13.5. Activación por modos: fijo (asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
13.6. Visualizacion de Parámetros en pantalla.
| 14. MONITORIZACIÓN |  |  | 14.1. Pantalla LCD electroluminiscente o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
14.2. Con despliegue numérico y de onda ECG.
14.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.
| 15. PALAS |  |  | 15.1. Para uso externo, convertibles adulto/ pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
15.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
15.3. Con posibilidad de uso de electrodos o placas para desfibrilación.
15.4. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
15.5. Indicador de contacto con paciente
| 16. ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES |  |  | 16.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones de frecuencia cardiaca.
16.2. De desconexión del paciente.
16.3. Del nivel de carga de la batería.
| 17. SISTEMA DE REGISTROS |  |  | 17.1. Impresión integrada.
17.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
17.3 Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
17.4. Un canal como mínimo.
17.5. Velocidad del papel mínimo a 25 mm/s.
| 18. BATERIA |  |  | 18.1. Recargable e integrada.
18.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
18.3 Que permita dar mínimo 60 descargas a máxima potencia.
| 19. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES |  |  | 19.1. Dos (2) palas de desfibrilación externa.
19.2. Cien (100) Electrodos para monitoreo ECG.
19.3. Cinco (5) Electrodos auto adheribles para desfibrilación, cardioversión y marcapasos.
19.4. Dos (2) Tubos de pasta conductora.
19.5. Dos (2) Rollos de papel de impresión.
19.6. Cable ECG para paciente de 3 o 5 terminales.
| 20. REQUERIMIENTO ELECTRICO |  |  | 20.1. 110V, 60 Hz. ±10%.
20.2. Conexión para Colombia, con clavija de seguridad grado hospitalario
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
6. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
7. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
8. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. La periodicidad de mantenimiento se realizara según las recomendaciones de fabricante durante el tiempo de garantía
2. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Seis (06) horas.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Se deberá garantizar durante el tiempo de garantía del equipo repuestos o kits que tengan que ser cambiados según lo especificado por fabricante en el protocolo de mantenimiento preventivo y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
6. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
7. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Elaboró

## Propiedades (hidden)
5193 | 52 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | jsalazar | jsalazar | surquijo | 52 | 454 | CD - Formato | 52 | alperez