## 2-THERMOHIGROMETROS
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: |  | Hospitalización.
NOMBRE GENÉRICO: |  | Termohigrómetro.
DEFINICIÓN: |  | Dispositivo electrónico que mide y muestra la temperatura (T) y humedad relativa (HR). Por medio de sensores y nos permite la visualización de los valores de temperatura y humedad relativa en una pantalla. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. GENERALES |  | 1.1 Pantalla LCD.
1.2 Visualización de hora y fecha.
1.3 Alarma audible y visual.
1.4 Rangos de alarma programables.
1.5 Sistema selector de temperatura visualizada (Celsius y Fahrenheit).
1.4 Alimentación por batería extraíble.
1.5 Memoria de registro de datos.
|  | 2. TEMPERATURA |  | 2.1 Medición en grados Celsius y Fahrenheit
2.2 Resolución de 0,1°C y 0,1°F.
2.3 Escala de medición en rango de (-20°C a 70°C) (-4°F a 144°F).
2.4 Exactitud o Precisión no mayor de ± 1°C ó ±1°F.
2.5 Alarma para altas y bajas temperaturas programable.
|  | 3. HUMEDAD RELATIVA |  | 3.1 Resolución de 1%.
3.2 Escala de medición en rango de (0% a 100%).
3.3 Alarma para altos y bajos porcentajes programable.
3.3 Exactitud o Precisión no mayor de ± 3%.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
10. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe emitido por un laboratorio acreditado ante la ONAC para la variable temperatura.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## 1-INFUSOR
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Unidad de cuidados intensivos y salas de cirugía.
NOMBRE GENÉRICO: | Infusor de líquidos neumático.
DEFINICIÓN: | Dispositivo medico neumático, que tiene como función el suministro de una sustancia por vía intravenosa a pacientes que por su condición así lo requieran. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1.1. Brazalete de presión reusable, lavable y resistente.
1.2. Soporte o mecanismo para colgar.
1.3. Reservorio de liquido a infundir con cierre de velcro o cremallera.
1.4. Reservorio de aire resistente a la presión.
1.5. Manómetro hecho en material resistente.
1.6. Manómetro con escala de 0mmHg a 300mmHg.
1.7. Capacidad de 1000ml.
1.8. Pera de bombeo resistente y sin látex.
1.9. Pera de bombeo con válvula de cierre y apertura al paso de aire.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
6. Especificar vida útil del equipo y accesorios (anexar listado).
7. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
8. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y recomendaciones de limpieza.
9. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## 3-LARINGOSCOPIO RESONANCIA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No 4 - ITEM 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Imágenes diagnósticas.
NOMBRE GENÉRICO: | Laringoscopio compatible con resonancia.
DEFINICIÓN: | Un laringoscopio es un dispositivo médico que ilumina la cavidad bucal y es utilizado por los médicos para permitir la visualización de la faringe y la laringe de un paciente, está especialmente diseñado para encajar en las vías respiratorias altas de un paciente para permitir un procedimiento conocido como intubación. | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. GENERALES |  | 1.1 En material compatible con resonancia.
1.2 Lámpara luz blanca estándar de 2.5 voltios como mínimo.
1.3 Iluminación por fibra óptica.
1.4 Alimentación por baterías recargables o alcalinas tipo C o AA.
| 2. MANGO |  | 2.1 Antideslizante.
2.2 Compatible con todos los modelos de hojas.
| 3. HOJAS |  | 3.1 Hojas hechas en material compatible con resonancia.
|  |  | 3.2 Tipo Macintosh (Curvas sin aristas ni ángulo) y Miller (Recta). |  | 3.2.1 Una (1) hoja neonatal 0 (Macintosh) y/o 00.0 (Miller).
3.2.2 Dos (2) hojas pediátricas 1,2 (Macintosh y Miller)
3.2.3 Dos (2) hojas adultos 3,4 (Macintosh y Miller).
ACCESORIOS: | 1. Cargador, para el caso del mango con alimentación recargable.
2. Batería recargable, para el caso del mando con alimentación recargable; ó baterías alcalinas para el caso de mango no recargable.
3. Contenedor para esterilizar (Autoclavable).
4. Estuches para accesorios.
5. Lámpara de repuesto
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
6. Especificar vida útil del equipo y accesorios (anexar listado).
7. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
8. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y recomendaciones de limpieza.
9. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## 4-LARINGOSCOPIO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Salas de cirugía y Unidad de cuidados intensivos.
NOMBRE GENÉRICO: | Laringoscopio.
DEFINICIÓN: | Un laringoscopio es un dispositivo médico que ilumina la cavidad bucal y es utilizado por los médicos para permitir la visualización de la faringe y la laringe de un paciente, está especialmente diseñado para encajar en las vías respiratorias altas de un paciente para permitir un procedimiento conocido como intubación. | [8 empty] | No. de FOLIO
| 1. GENERALES |  | 1.1 Lámpara luz blanca estándar de 2.5 voltios como mínimo.
1.2 Iluminación por fibra óptica.
1.3 Alimentación por baterías recargables o alcalinas tipo C o AA.
| 2. MANGO |  | 2.1 Hecho en metal y que no cause corrosión.
2.2 Acabado acanalado o rugoso.
2.3 Compatible con todos los modelos de hojas.
| 3. HOJAS |  | 3.1 Hojas hechas de acero inoxidables.
|  |  | 3.2 Tipo Macintosh (Curvas sin aristas ni ángulo) y Miller (Recta). |  | 3.2.1 Una (1) hoja neonatal 0 (Macintosh) y/o 00.0 (Miller).
3.2.2 Dos (2) hojas pediátricas 1,2 (Macintosh y Miller)
3.2.3 Dos (2) hojas adultos 3,4 (Macintosh y Miller).
ACCESORIOS: | 1. Cargador, para el caso del mango con alimentación recargable.
2. Batería recargable, para el caso del mando con alimentación recargable; ó baterías alcalinas para el caso de mango no recargable.
3. Contenedor para esterilizar (Autoclavable).
4. Estuches para accesorios.
5. Lámpara de repuesto
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
6. Especificar vida útil del equipo y accesorios (anexar listado).
7. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
8. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y recomendaciones de limpieza.
9. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## 5.CONGELADOR
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  | VIGENCIA: | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Laboratorio Clínico, Genética
NOMBRE GENÉRICO: | CONGELADOR PARA LABORATORIO
DEFINICIÓN : | Congelador para mantener la temperatura constante a -20°C, certificada para almacenamiento de reactivos y muestras biológicas manteniendo controladas y homogéneas las temperaturas en todo compartimiento de almacenamiento. |  |  |  |  | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1.1. Diseño y funcionamiento certificado para aplicaciones médicas y científicas que requieren almacenamiento de reactivos, muestras biológicas y otros materiales de laboratorio.
1.2. Capacidad de 650 L (Aproximadamente).
1.3. Sistema de descongelación automática
1.4. Cuatro ruedas de 2 pulgadas, dos de ellas con freno.
| 1.5. Temperatura | 1.5.1. Graduable a -20 grados.
|  | 1.5.4. Termómetro gráfico. | 2.1.1 Medición oscilométrica en el inflado.
| 1.6. Alarmas | 1.6.1. Visuales y audibles. | 2.1.2 Tiempo de medición menor a 40 sg normalmente, entre 0 a 300 mmHg; manguito estándar para adultos.
|  | 1.6.2. Indicador de batería baja. | 2.1.3 Medición automática de ciclos.
|  | 1.6.3. En caso de fallo de suministro eléctrico. | 2.1.4 Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico 30- 300 mmHg.
|  | 1.6.4. De aviso de servicio para mantenimiento preventivo. | 2.1.5 Resolución de 1 mmHg.
|  | 1.6.5. Para temperaturas mayores o inferiores a las programadas de tres posiciones accionado con llave. | 2.1.6 Maximo error permitido +/- 3mmHg
|  | 1.6.6. Sistema que permita silenciar la alarma, posponer la señal de alarma y reiniciar. | 2.2.1 Intervalo de 1% al 99%.
|  | 1.6.7. Visual para apertura de puerta. | 2.2.2 Resolución 1%.
1.6.8. Falla en el sensor.
| 1.7. Puerta | 1.7.1. Puerta de cabina con cierre. | 2.2.3 Sonido en cada pulso detectado y que cambie con la saturación.
|  | 1.7.2. De resorte con cierre automático y función de apertura mantenida a 90°. | 2.2.4 Método LED con longitud de onda dual.
|  | 1.7.3. Con bloqueo automático o llave. | 1.7.5 Maximo error permitido +/- 2 %
| 1.8. Parámetros Visuales | 1.8.1. Temperatura. | 2.3.1 Muestra de seisderivas para interpretación.
|  | 1.8.2. Buscador de panel táctil. | 2.3.2 Resolución 1lpm
|  | 1.8.3. Teclado táctil. | 2.3.3 Software para analisis de arritmias
|  | 1.8.4. Visor digital. | 2.4.1 Intervalo de 20 a 300 ppm.
| 1.9. Controlado por microprocesador. |  | 2.4.2 Resolución 1ppm
1.10. Fabricado en materiales resistentes a la corrosión física y química.
| 1.11. Con interruptor de encendido/apagado con llave. |  | 2.5.1 Intervalo de 0 a 50°C.
| 1.12. Sistema de pruebas de alarmas. |  | 2.5.2. Resolución +/- 0.1°C.
| 1.13. Luz interior con tecnología LED, libre de mercurio. |  | 2.6.1 Al menos 3 curvas simultáneas.
| 1.14. Enfriamiento de aire recirculante forzado. |  | 2.6.2 Pletismografía.
| 1.15. Estantes ajustables a una distancia de una (1) pulgada. |  | 2.6.3 Respiración.
| 1.16. Sistema de refrigeración ecológico | 1.16.1. Aislamiento en espuma de eurotano libre de CFC (gases clorofluorocarbonos) de alta densidad o similar.
1.16.2. cargado con refrigerante R134a/ R404b NO-CFC, No inflamable o similar.
ACCESORIOS: | 2.1. Una (1) batería de reserva.
ALIMENTACIÓN: | 3.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
10. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía (si aplica).
11. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe emitido por un laboratorio acreditado ante la ONAC para la variable temperatura.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.