## REFRIGERADOR TRES (3) PIES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Farmacia y Hospitalización.
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS.
DEFINICIÓN: | Refrigerador para mantener la temperatura constante, certificada para almacenamiento de medicamentos manteniendo controladas y homogéneas las temperaturas en todo compartimiento de almacenamiento. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Para uso clínico.
2. Dimensión: tres (3) pies.
3. Mínimo tres (3) paneles internos separados por parrillas mínimo tres (3).
4. Luz interior.
5. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno.
| 6. Temperatura |  | 6.1. Rango: 2°C a 8°C.
6.2. Programable.
6.3. Termómetro digital.
| 7. Alarmas |  | 7.1. Visuales y audibles.
7.2. Para temperaturas mayores o inferiores a las programadas.
7.3. En caso de fallo de suministro eléctrico.
7.4. En caso de falla de sensor de temperatura.
| 8. Puerta |  | 8.1. Puerta de cabina con cierre hermético.
8.2. Puerta de cabina en cristal para visualización desde el exterior.
8.3. Apertura a 90°.
| 9. Parámetros Visuales |  | 9.1. Termómetro.
9.2. Teclado táctil.
9.3. Visor digital.
10. Controlado por microprocesador
11. Con interruptor de encendido/apagado.
12. Interruptor externo de luz interior.
13. Temperatura uniforme en todos los estantes.
14. Estantes ajustables
15. Aislamiento térmico.
16. Aislamiento térmico libre de CFC (gases clorofluorocarbonos) de alta densidad o similar.
3. ALIMENTACIÓN: | 3.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
| 10. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía (si aplica). | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
11. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe emitido por un laboratorio acreditado ante la ONAC para la variable temperatura.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## REFRIFERADOR CINCO (5) PIES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Farmacia y Hospitalización.
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS.
DEFINICIÓN: | Refrigerador para mantener la temperatura constante, certificada para almacenamiento de medicamentos manteniendo controladas y homogéneas las temperaturas en todo compartimiento de almacenamiento. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Para uso clínico.
2. Dimensión: cinco (5) pies.
3. Mínimo tres (3) paneles internos separados por parrillas mínimo tres (3).
4. Luz interior.
5. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno.
| 6. Temperatura |  | 6.1. Rango: 2°C a 8°C.
6.2. Programable.
6.3. Termómetro digital.
| 7. Alarmas |  | 7.1. Visuales y audibles.
7.2. Para temperaturas mayores o inferiores a las programadas.
7.3. En caso de fallo de suministro eléctrico.
7.4. En caso de falla de sensor de temperatura.
| 8. Puerta |  | 8.1. Puerta de cabina con cierre hermético.
8.2. Puerta de cabina en cristal para visualización desde el exterior.
8.3. Apertura a 90°.
| 9. Parámetros Visuales |  | 9.1. Termómetro.
9.2. Teclado táctil.
9.3. Visor digital.
10. Controlado por microprocesador
11. Con interruptor de encendido/apagado.
12. Interruptor externo de luz interior.
13. Temperatura uniforme en todos los estantes.
14. Estantes ajustables
15. Aislamiento térmico.
16. Aislamiento térmico libre de CFC (gases clorofluorocarbonos) de alta densidad o similar.
3. ALIMENTACIÓN: | 3.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
| 10. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía (si aplica). | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
11. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe emitido por un laboratorio acreditado ante la ONAC para la variable temperatura.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.