## REGU.DE VACIO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Salas de Cirugía, Hospitalización, Consulta externa.
NOMBRE GENÉRICO: | REGULADOR DE VACÍO-SUCCIONADOR DE PARED
DEFINICIÓN : | Equipo con válvula que permite la entrada de aire atmosférico en forma constante para mantener un nivel de vacío. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1. GENERALES | 1.1 Fácil operación.
1.2 Para uso en paciente pediátrico y adulto.
1.3 Compacto y ligero.
1.4 Nivel de vacío ajustable.
1.5 Unidad de medición en mmHg.
1.6 precisión del manómetro no mayor a ± 3%.
1.7 Perilla reguladora de vacío.
1.8 Perilla reguladora, resistente con indicador de apertura máxima y mínima.
1.9 Rango de operación regulada 0mmHg - 300mmHg.
1.10 Conexión tipo chemetron.
ACCESORIOS: | 1. Una (1) Trampa de agua de seguridad.
2. Un (1) Conector chemetron.
2. Un (1) Filtro Antibacterial.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
| 2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
| 3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano . | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.
| 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. |  | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y recomendaciones de limpieza.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima.
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años.
3. Presentar certificación donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.

## REGUL.DE TERMOHIGRO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Hospitalización.
NOMBRE GENÉRICO: | Termohigrómetro.
DEFINICIÓN: | Dispositivo electrónico que mide y muestra la temperatura (T) y humedad relativa (HR). Por medio de sensores y nos permite la visualización de los valores de temperatura y humedad relativa en una pantalla. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. GENERALES |  | 1.1 Pantalla LCD máximo de 4 pulgadas.
1.2 Visualización de hora y fecha.
1.3 Alarma audible y visual.
1.4 Rangos de alarma programables.
1.5 Sistema selector de temperatura visualizada (Celsius y Fahrenheit).
1.4 Alimentación por batería extraíble.
1.5 Memoria de registro de datos.
| 2. TEMPERATURA |  | 2.1 Medición en grados Celsius y Fahrenheit
2.2 Resolución de 0,1°C y 0,1°F.
2.3 Escala de medición en rango de (-20°C a 70°C) (-4°F a 144°F).
2.4 Exactitud o Precisión de ± 1°C ó ±1°F.
2.5 Alarma para altas y bajas temperaturas programable.
| 3. HUMEDAD RELATIVA |  | 3.1 Resolución de 1%.
3.2 Escala de medición en rango de (0% a 100%).
3.3 Alarma para altos y bajos porcentajes programable.
3.3 Exactitud o Precisión de ± 1%.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
10. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe emitido por un laboratorio acreditado ante la ONAC para la variable temperatura.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## FLUJOMETRO DE OXI
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Hospitalización, Salas de cirugía, Unidad de cuidado intensivo.
NOMBRE GENÉRICO: | Flujometro de oxigeno
DEFINICIÓN : | Equipo de medición de flujo de oxígeno para uso médico, con escala en litros por minuto, compensando las variaciones de presión de la línea de suministro, manteniendo una entrega constante de litros por minuto (LPM) al paciente, a través de su válvula de graduación. |  |  |  | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Tipo de material: aluminio para oxigeno medicinal y plástico resistente y lavable.
1.2 Columna con escala numérica para paciente adulto o pediátrico.
1.3 Escala numérica de 0 a 15Lpm adulto o de 0.5 a 7Lpm pediátrico.
1.4 Cilindro que soporte presiones mínimas de 55psi.
1.5 Válvula tipo rosca de perilla resistente con indicador de apertura máxima y mínima para regular Lpm.
1.6 Salida en rosca para frasco humidificador o acople de línea.
1.7 Acople para toma chemetron u Ohio.
1.8 Cilindro de alta resistencia, con dispositivo de seguridad en la válvula.
1.9 Sistema libre de fugas.
| 2. ACCESORIOS | 2.1 Conector para toma chemetron u Ohio.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y recomendaciones de limpieza.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## LARINGOSCOPIO RESONANCIA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Imágenes diagnósticas.
NOMBRE GENÉRICO: | Laringoscopio compatible con resonancia.
DEFINICIÓN: | Un laringoscopio es un dispositivo médico que ilumina la cavidad bucal y es utilizado por los médicos para permitir la visualización de la faringe y la laringe de un paciente, está especialmente diseñado para encajar en las vías respiratorias altas de un paciente para permitir un procedimiento conocido como intubación. | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. GENERALES |  | 1.1 En material compatible con resonancia.
1.2 Lámpara luz blanca estándar de 2.5 voltios como mínimo.
1.3 Iluminación por fibra óptica.
1.4 Alimentación por baterías recargables o alcalinas tipo C o AA.
| 2. MANGO |  | 2.1 Antideslizante.
2.2 Compatible con todos los modelos de hojas.
| 3. HOJAS |  | 3.1 Hojas hechas en material compatible con resonancia.
|  |  | 3.2 Tipo Macintosh (Curvas sin aristas ni ángulo) y Miller (Recta). |  | 3.2.1 Una (1) hoja neonatal 0 (Macintosh) y/o 00.0 (Miller).
3.2.2 Dos (2) hojas pediátricas 1,2 (Macintosh y Miller)
3.2.3 Dos (2) hojas adultos 3,4 (Macintosh y Miller).
ACCESORIOS: | 1. Cargador, para el caso del mango con alimentación recargable.
2. Batería recargable, para el caso del mando con alimentación recargable; ó baterías alcalinas para el caso de mango no recargable.
3. Contenedor para esterilizar (Autoclavable).
4. Estuches para accesorios.
5. Lámpara de repuesto
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
5. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
6. Especificar vida útil del equipo y accesorios (anexar listado).
7. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
8. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y recomendaciones de limpieza.
9. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.