## Anexo N. 4
ANEXO N.4
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO
Monitores Grado Medico LED Color y Escala de gris de 4MP (2.560X1.600)
Características:
Tamaño de Pantalla Activa diagonal: igual o mayor a 30” pulgadas
Imágenes en color y escala de grises
Uniformidad de luminancia pixel por pixel
Angulo de visión: Igual o mayor 177° grados
Relación de Contraste al menos: 1.400:1
Luminancia Máxima: Mayor o Igual a 1.000cd/m2
Luminancia calibrado DICOM: mayor o igual a 550cd/m2
Cristal protector con revestimiento anti reflejo
Para Diagnostico de las siguientes modalidades: CT, MR, US, DR, CR, NM, PET
Función para atenuar automáticamente las pantallas auxiliares
Software Control de calidad y ajuste DICOM
Sensor de Compensación de luz ambiente
Tarjeta de video 2GB de memoria o mayor con al menos 2 puertos DP – 1 puerto DVI
Registro Sanitario INVIMA
Monitores Grado Medico LED Color y Escala de gris de 6MP (3.280X2.048)
Características:
Tamaño de Pantalla Activa diagonal: igual o mayor a 30” pulgadas
Imágenes en color y escala de grises
Uniformidad de luminancia pixel por pixel
Angulo de visión: Igual o mayor 177° grados
Relación de Contraste al menos: 1.400:1
Luminancia Máxima: Mayor o Igual a 1.000cd/m2
Luminancia calibrado DICOM: mayor o igual a 550cd/m2
Cristal protector con revestimiento anti reflejo
Para Diagnostico de las siguientes modalidades: CT, MR, US, DR, CR, NM, PET
Función para atenuar automáticamente las pantallas auxiliares
Software Control de calidad y ajuste DICOM
Sensor de Compensación de luz ambiente
Tarjeta de video 2GB de memoria o mayor con al menos 2 puertos DP – 1 puerto DVI
Garantía 5 años que incluya garantía del sistema de retroiluminación de 40.000 horaso mayor
Registro Sanitario INVIMA
La marca de los monitores ofertados deberá tener filial del fabricante en colombia o el oferente deberá acreditar su representación directa de fábrica para lo cual deberá presentar la documentación correspondiente avalada por el fabricante.
El oferente deberá brindar capacitación para las actividades de control de calidad, calibración y ajuste
Robor Quemador
capacidad interna | 100 CDS CD/DVD
Velocidad de impresión | hasta 30 discos/hora. DVD hasta 15 discos/hora
Especificaciones de impresión | Modo de velocidad hasta 60 discos/hora a 1440 x 720 ppp. Modo de calidad hasta 40 discos/hora a 1440 x 1440 ppp.
Cartucho de tinta | Impresión a color y negro
Unidades de CD/DVD | CD, DVD-R, DVD+R: máximo de 12x DVD-R DL, DVD+R DL: máximo de 8x
compatible | OS: Windows 7, Vista SPI o posterior; XP SP2 o posterior; 2000 SP4 o posterior; Server 2008 R2;
Interfaz | USB 2.0 (alta velocidad)
RED | Ethernet, 100 Base Tx, 1000 Base T
Garantía | 3 años garantía le incluir el primer año de mantenimineto preventivo y correctivo
CDS | 2000 CDS printables (CAPA BLANCA)
set de tintas | set de tintas adicional al que trae de fabrica