## ITEM 1- PHANTOM MAMOGRAFIA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Radiología e imágenes diagnósticas
NOMBRE GENÉRICO: | Phantom de Calidad de Imagen en mamografía digital
DEFINICIÓN: | Maniquí para verificación de parámetros de calidad de imagen en mamografía digital. |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1.GENERALES | 1.1 Permite encontrar la curva de contraste-detalle del sistema.
1.2 Permite determinar la resolución espacial del sistema.
1.3 Permite determinar la resolución de bajo contraste del sistema.
1.4 Permite evaluar la calidad de imagen para diferentes espesores.
1.5 Permite determinar la técnica de exposición óptima.
| 2. ACCESORIOS | 2.1 Conjunto de placas de PMMA de espesores de 2, 4, 6 y 8 mm.
2.2 Lámina de Plomo de 0.5 mm de espesor.
2.3 Siete láminas de Aluminio (pureza > 99.5 %) de 0.1 mm de espesor.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de física del Instituto.
2. Asegurar entrega de manuales de usuario del phantom en castellano o inglés.
3. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
2. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 2- PHANTOM RADIOGRAFIA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Radiología e imágenes diagnósticas
NOMBRE GENÉRICO: | Phantom de Calidad de Imagen en radiografía y fluoroscopia
DEFINICIÓN: | Maniquí para verificación de parámetros de calidad de imagen en radiografía analógica, digital y en diferentes modos de fluoroscopia. |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1.GENERALES | 1.1 Permite evaluar la colimación del sistema, alineación del haz de rayos X.
1.2 Permite determinar la resolución espacial del sistema.
1.3 Permite determinar la resolución de contraste del sistema.
1.4 Permite determinar el rango dinámico del sistema.
1.5 Permite evaluar la uniformidad de la imagen.
| 2. ACCESORIOS | 2.1 Cuatro Láminas de Cobre de 1 mm de espesor.
2.2 Cuatro láminas de Aluminio (pureza > 99.5 %) de 1 mm de espesor.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de Física del Instituto.
2. Asegurar entrega de manuales de usuario del phantom en castellano o en inglés.
3. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
2. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 3 DETECCION MULTIDETECTOR
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Radiología e imágenes diagnósticas
NOMBRE GENÉRICO: | Sistema completo de detección para control de calidad en radiología (Multidetector)
DEFINICIÓN: | Sistema completo de medición de múltiples parámetros en todas las aplicaciones médicas en radiología. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1.GENERALES |  | 1.1 Visualización instantánea de las mediciones.
1.2 Medidor de kilovoltaje pico.
1.3 Medidor de capa hemireductora.
1.4 Medidor de forma de onda.
1.5 Sensor de Radiografía convencional y fluoroscopia (dosis, tasa de dosis, tiempo de exposición, dosis/pulso).
1.6 Sensor de mamografía (dosis y capa hemireductora para todas las calidades de haz).
1.7 Sensor de tomografía computarizada (cámara tipo lápiz con electrómetro).
1.8 Sensor de producto dosis área .
1.9 Sensor de monitoreo ambiental.
1.10 Sensor de luz (luminancia e iluminancia).
1.11 Conexión USB.
| 2. ALIMENTACIÓN |  | 2.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60 Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) días en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de física del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo.
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido, de acuerdo a recomendaciones de fabricante.
10. Garantizar calibración inicial del equipo ofertado y calibración al año de entrega (Se debe entregar informe de calibración).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
2. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FACA, TUVO, DAN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.