## TERMOHIGRÓMETRO.
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: |  | Hospitalización, Salas de cirugia y Laboratorios.
NOMBRE GENÉRICO: |  | Termohigrómetro. cantidad : 10 unidades
DEFINICIÓN: |  | Dispositivo electrónico que mide y muestra la temperatura (T) y humedad relativa (HR). Por medio de sensores y nos permite la visualización de los valores de temperatura y humedad relativa en una pantalla. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. GENERALES |  | 1.1 Pantalla LCD.
1.2 Visualización de hora y fecha.
1.3 Alarma audible y visual.
1.4 Rangos de alarma programables.
1.5 Sistema selector de temperatura visualizada (Celsius y Fahrenheit).
1.4 Alimentación por batería extraíble.
1.5 Memoria de registro de datos.
|  | 2. TEMPERATURA |  | 2.1 Medición en grados Celsius y Fahrenheit
2.2 Resolución de 0,1°C y 0,1°F.
2.3 Escala de medición en rango de (-20°C a 70°C) (-4°F a 144°F).
2.4 Exactitud o Precisión no mayor de ± 1°C ó ±1°F.
2.5 Alarma para altas y bajas temperaturas programable.
|  | 3. HUMEDAD RELATIVA |  | 3.1 Resolución de 1%.
3.2 Escala de medición en rango de (0% a 100%).
3.3 Alarma para altos y bajos porcentajes programable.
3.3 Exactitud o Precisión no mayor de ± 3%.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
10. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe emitido por un laboratorio acreditado ante la ONAC para la variable temperatura. (Cinco puntos entre 8° a 25°C y HR 50% a 90%
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
3. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.