## CONG. PARA PLASMA- ITEM 1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Banco de sangre
NOMBRE GENÉRICO: | CONGELADOR DE PLASMA
DEFINICIÓN : | Congelador para mantener la temperatura constante a -30°C, certificada para almacenamiento de componentes sanguíneos manteniendo controladas y homogéneas las temperaturas en todo compartimiento de almacenamiento. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1.1. Uniformidad de temperatura en todo el armario.
1.2. Capacidad de 830 L, (Aproximadamente).
1.3. Sistema de descongelación automática
1.4. Cuatro ruedas de 2 pulgadas, dos de ellas con freno.
| 1.5. Temperatura |  | 1.5.1. Prefijada a -30 grados
|  |  | 1.5.4. Termómetro gráfico | 2.1.1 Medición oscilométrica en el inflado.
| 1.6. Alarmas |  | 1.6.1. Visuales y audibles | 2.1.2 Tiempo de medición menor a 40 sg normalmente, entre 0 a 300 mmHg; manguito estándar para adultos.
|  |  | 1.6.2. Indicador de batería baja | 2.1.3 Medición automática de ciclos.
|  |  | 1.6.3. En caso de fallo de suministro eléctrico | 2.1.4 Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico 30- 300 mmHg.
|  |  | 1.6.4. De aviso de servicio para mantenimiento preventivo | 2.1.5 Resolución de 1 mmHg.
|  |  | 1.6.5. Para temperaturas mayores o inferiores a la prefijada | 2.1.6 Maximo error permitido +/- 3mmHg
|  |  | 1.6.6. Sistema que permita silenciar la alarma, posponer la señal de alarma y reiniciar | 2.2.1 Intervalo de 1% al 99%.
|  |  | 1.6.7. Visual para apertura de puerta | 2.2.2 Resolución 1%.
1.6.8. Falla en el sensor
| 1.7. Puerta |  | 1.7.1. Puerta de cabina con cierre | 2.2.3 Sonido en cada pulso detectado y que cambie con la saturación.
|  |  | 1.7.2. De resorte con cierre automático y función de apertura mantenida a 90° | 2.2.4 Método LED con longitud de onda dual.
|  |  | 1.7.3. Con bloqueo automático o llave | 1.7.5 Maximo error permitido +/- 2 %
| 1.8. Parámetros Visuales |  | 1.8.1. Temperatura | 2.3.1 Muestra de seisderivas para interpretación.
|  |  | 1.8.2. Visor digital | 2.4.1 Intervalo de 20 a 300 ppm.
| 1.9. Controlado por microprocesador |  |  | 2.4.2 Resolución 1ppm
1.10. Material interno en acero inoxidable y material externo resistente a la corrosión física y química.
| 1.11. Con interruptor de encendido/apagado con llave. |  |  | 2.5.1 Intervalo de 0 a 50°C.
| 1.12. Sistema de pruebas de alarmas |  |  | 2.5.2. Resolución +/- 0.1°C.
| 1.14. Enfriamiento de aire recirculante forzado |  |  | 2.6.2 Pletismografía.
| 1.15. Estantes ajustables a una distancia de una ( 1) pulgada, mínimo. |  |  | 2.6.3 Respiración.
| 1.16. Sistema de refrigeración ecológico |  | 1.16.1. Aislamiento en espuma de eurotano libre de CFC (gases clorofluorocarbonos) de alta densidad o similar
1.16.2. Cargado con refrigerante R134a/ R404b NO-CFC, No inflamable o similar
2. ACCESORIOS: | 2.1. Una (1) batería de reserva.
2.2. Siete (7) cajones deslizantes y ajustables en material adecuado para la conservación de plasma, sugiriendo la cantidad máxima de bolsas a almacenar por cajón.
3. ALIMENTACIÓN: | 3.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar presentación de informes de calificación de instalación, operacional y desempeño con sus parámetros, en caso de ser adjudicado, una vez se entregue el equipo y por cada año de garantía.
6. NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: (AABB, ANRC, FDA) Vigente.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## UNIDAD. ARGON-ITEM 4
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Gastroenterologia
NOMBRE GENÉRICO: | Unidad Electroquirurgica de Argon
DEFINICIÓN: | Componente conectado a la red eléctrica de un equipo de diatermia quirúrgica mejorado con argón, que suministra el gas y crea una corriente de alta frecuencia en las bandas de radiofrecuencia seleccionadas entre dos electrodos, para generar calor en los tejidos con el fin de cortar y coagular durante la cirugía. El argón se administra a través de una pieza de mano que lo canaliza alrededor del electrodo de corte, lo que disminuye la carbonización del tejido y proporciona una coagulación rápida y uniforme en grandes superficies hemorrágicas. (Definición GMDN) | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. General |  | 1.1 Unidad de Electrocirugía controlada por medio de microprocesador o microcontrolador con 2 salidas monopolares y 1 salida bipolar. Con indicación para procedimientos de gastroenterologia y endoscopia y tratamiento de la patología oncológica gastrointestinal.
1.2 Pantalla LCD táctil con controles tipo menbrana o Pantalla Digital
1.3 Configuración para pedal doble o sencillo con opción para conectar dos (2) interruptores
1.4 Configuración del equipo opcional en idioma español
1.5 Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar.
1.6 Regulación del arco voltaico para intervenciones endoscópicas
1.7 Memoria para almacenamiento de los programas seleccionados por el usuario
| 2. Salida Monopolar |  | 2.1 Con corte puro con potencia mínima de 200 watts
2.2 Con corte con hemostasia fuerte
2.3 Con corte y coagulación fraccionados con potencias entre 110 y 200 watts con indicación para endoscopia
2.4 Con Mezcla, blend y/o modo con potencia mínima de 120 watts
| 3. Salida Bipolar |  | 3.1 Con coagulación con potencia variable
3.2 Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar o con control a traves de interfase de programación por medio de la pantalla LCD Táctil.
3.3 Con modo corte con potencia variable
| 4. Monitorizacion de la calidad del contacto del electrodo de retorno |  | 4.1 Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado al generador.
4.2 Sistema de seguridad que permita la interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla.
| 5. Alimentación Eléctrica |  | 5.1. Eléctrica: 100-120 VAC/50-60 Hz
| 6. Fecruencia de Salida |  | 6.1 Frecuencia mayor o igual a 300kHz
| 7. Activación de la Unidad |  | 7.1 Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar
7.2 Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.
| 8. Coagulador con argón plasma (APC) |  | 8.1 Módulo externo ó integrado a la unidad principal
8.2 Con regulación del flujo de gas argón de acuerdo al instrumento usado.
8.3 Con capacidad mínima de conexión de un tanque de argón, con purga de la línea.
8.4 Con alarma audible o visual de nivel bajo de gas.
| 9.Tanque y regulador para el suministro del gas argón |  | 9. Tanque contenedor de gas argón de acuerdo al equipo ofertado (1 tanque mínimo)
10. Regulador de presión de gas argón de acuerdo al equipo ofertado.
| Accesorios |  | Carro para transporte del equipo con 4 ruedas giratorias y sistema de frenado
Pedal doble para corte y coagulación.
Cable de electrodo neutro
Reductor de presión con valvula de seguridad y/o sensor de presión adecuado en cada caso
Cable activo monopolar
Sonda de Argón para Colonoscopia con cable de conexión cuando apliqueario
Sonda para aplicación endoscopica flexible con cable de conexión de ser necesario
Sonda de Argón para Enteroscopio con cable de conexión de ser necesario
Sonda de Agón para Gastroscopio con cable de conexión de ser necesario
| Consumibles |  | (1) Cilindro para gas Argón
(10) Electrodos neutro placa desechables
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
2. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a cuatro (4) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo básico (Formato GTE-P04-F-23), donde se especifique entre otras cosas recomendaciones de limpieza, desinfección y cuidados de usuario (impreso a color).
10. Garantizar las actividades de verificación metrologica (si aplica) de acuerdo a recomenadiones de fabricante durante el tiempo de garantía.
| 11. Software y hardware que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
12. Incluir en el equipo un sistema antirrobo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 5. Presentar certificación ISO 9001 / 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MON. SIG. VITAL BASICO - ITEM 5
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Hospitalización
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO
DEFINICIÓN : | Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión no invasiva, oximetría de pulso y temperatura. | [10 empty] | No. de Folio
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1. Monitor con pantalla LCD de 7 pulgadas a color, mínimo.
1.2. Protección contra descarga de desfibrilador.
1.3. Detección de marcapasos
1.4. Para uso desde neonato hasta adulto.
1.5. Memoria de la últimas 24 horas para PNI, SPO2, frecuencia de pulso y curva pletismográfica.
1.6. Peso no superior a 4,5 Kg.
| 2. PARÁMETROS DE OPERACIÓN | 2.1 PNI (Presión Arterial no Invasiva): |  |  | 2.1.1. Medición oscilométrica
2.1.2. Tiempo de medición menor a 180 s normalmente.
2.1.3 Medición automática de ciclos.
2.1.4. Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico que cubra el rango entre 30- 270 mmHg.
2.1.5. Resolución de 1 mmHg.
2.1.6. Máximo error permitido +/- 3 mmHg
|  | 2.2 Oximetría de Pulso: |  |  | 2.2.1. Que cubra el rango entre 1% al 99%
2.2.2. Resolución 1%
2.2.4. Máximo error permitido +/- 3 %
|  | 2.3. ECG |  |  | 2.3.1. Muestra de seis derivadas para interpretación.
2.3.2. Resolución 1lpm
2.3.3. Software para análisis de arritmias
|  | 2.4 Frecuencia Cardiaca (Pulso): |  |  | 2.4.1. Intervalo de 30 a 300 ppm.
2.4.2. Resolución 1ppm
2.4.3. Máximo error permitido +/- 2 ppm
|  | 2.5. Temperatura |  |  | 2.5.1. Que cubra el rango entre 25 a 50 °C.
2.5.2. Resolución +/- 0.1 °C.
|  | 2.6. Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: |  |  | 2.6.1. Al menos 3 curvas simultáneas.
2.6.2. Pletismografía.
2.6.3. Respiración.
|  | 2.7. Despliegue numérico de: |  |  | 2.7.1. Frecuencia Cardiaca.
2.7.2. Frecuencia Respiratoria.
2.7.3. Saturación de oxigeno.
2.7.4. Temperatura.
2.8. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
2.10. Velocidad de barrido en alguno de los siguientes rangos: 6.25, 12.5, 25 y 50 mm/s.
| 3. ALARMAS | 3.1. Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita modificar los límites superior e inferior: |  |  | 3.1.1. Saturación de oxigeno
3.1.2. Frecuencia Cardiaca.
3.1.3. Temperatura.
3.1.4. Frecuencia Respiratoria.
3.1.5. Batería baja y alimentación AC.
| 4. ACCESORIOS | 4.1. Dos (2) sensores (adulto) tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
4.2. Cuatro (4) Brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva (adulto).
4.3. Una (1) interface de conexión para SPO2.
4.4. Una (1) interface de conexión para NIBP.
4.5. Un (1) cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
4.6. Un (1) sensor de temperatura
4.7. Batería recargable de al menos una (1) hora de duración.
4.8. Base movil con sistema anticaidas
| 5. ALIMENTACIÓN: | 5.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60 Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 6. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1-1 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## VIDEOCOLPOS. - ITEM 6
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Ginecología
NOMBRE GENÉRICO: | VIDEOCOLPOSCOPIO
DEFINICIÓN: | Dispositivo medico óptico de exploración dotado de un sistema de iluminación y lentes que aumentan las imágenes, permite visualizar a mayor tamaño los tejidos y que sirve para detectar lesiones tanto benignas como malignas a nivel de cuello, vagina, vulva, etc. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1.GENERALES |  | 1.1 Iluminación led (duración de al menos 20.000 horas)
1.2 Visualización esteroscopica 3D
1.3 Un (1) tubo estándar binocular inclinado
1.4 Tubo binocular ajustable en distancia interpupilar.
1.5 Oculares graduables con anteojera.
1.6 Distancia de trabajo aproximada 300mm.
1.7 Filtro verde.
1.8 Aumento fijo o graduable no menor a tres valores.
1.9 Aumento no menor a rango de 4X a 15X.
1.10 Control de intensidad lumínica.
1.11 Enfoque manual.
1.12 Altura de trabajo ajustable.
1.13 Iluminación de 24.000 lux, mínimo
| 2. SISTEMA DE VIDEO |  | 2.1. Camara de video HD integrada
2.2. Obtención de imágenes en vivo
2.3. Herramientas de captura y congelación de imagen
2.4. Exportación de datos: USB
2.5. Salida HDMI
2.6. Pantalla LED de 20" para visualización
| 3. ALIMENTACIÓN |  | 3.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60 Hz
| 4. ACCESORIOS |  | 4.1 Una (1) Base rodante sin articulaciones.
4.2 Un (1) Cable de alimentación A.C.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe, por cada año de garantía. Anexar recomendación del fabricante.
11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## CAB. BIOSEGURIDAD - ITEM 8
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [7 empty] | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Laboratorio
SERVICIOS: | Laboratorio Clínico
NOMBRE GENÉRICO: | CABINA DE BIOSEGURIDAD
DEFINICIÓN : | Espacio de trabajo cerrado y ventilado para trabajar de modo seguro con materiales contaminados (o potencialmente contaminados) con agentes patógenos. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES |  | 1.1. Clase II, tipo A2
1.2. Condiciones clase 5 (ISO 14644-1 Y 2)
1.3. 70% de aire de recirculación, flujo de aire saliente 30%.
1.4. Material externo acero inoxidable o acero revestido de pintura epoxica
1.5. Dimensiones externas aproximadas de la cabina 135cm x 150cm x 80cm (ancho, alto, profundo), +/- 10 cm.
1.6. Filtro HEPA con 99,99% de eficiencia a 0,3um.
1.7. Ventana de movimiento vertical
1.8. Lámpara fluorescente UV
1.9. Manijas elaboradas en material que no obstruya la visión del área de trabajo
| 2.SISTEMA DE CONTROL |  | 2.1. Sensor de Temperatura
2.2. Sensor de Humedad
2.3. Sensor de Presión diferencial o sensor de flujo de aire.
| 3. INTERIOR |  | 3.1. Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa.
3.2. Interior en acero inoxidable 304
3.3 Superficie de trabajo removible para limpieza
3.4. Ventana en vidrio templado con apertura de 50 cm, mínimo.
3.5. Ventana con altura de visión de 65 cm, mínimo
| 4. PARÁMETROS FUNCIONAMIENTO |  | 4.1. Motor conmutado electrónicamente
4.2. Pantalla LCD.
|  |  | 4.3. Visualización en Display LCD: | 4.3.1. Tiempo de trabajo de lámpara UV
4.3.2. Tiempo de trabajo Filtros.
4.3.3. Activación de Alarmas
4.3.4. Vida útil de filtros.
4.3.5. Temperatura y humedad
4.4. Panel de control ubicado en la parte frontal de la cabina.
4.5. Panel de control para manejo de menú, motor, luz, lámpara UV.
4.6. Programación de arranque y finalización de operaciones
4.7. Ruido 65dB, máximo.
4.8. Reloj digital
4.9. Bloqueo de seguridad electrónico
4.10. Velocidad nominal de flujo de entrada, superior a 95 ppm
4.11. Velocidad nominal de flujo descendente, superior a 55 ppm.
| 5. ALARMAS |  | 5.1. Alarmas audibles y visuales.
5.2. Modo silencio de alarma.
5.3. Alarma de flujo de aire.
5.4. Alarma de reemplazo de filtro.
5.5. Alarma de puerta abierta.
5.6. Alarma de temperatura y humedad.
ACCESORIOS: | 1. Dos (2) lámpara luz día.
2. Una (1) lámpara UV.
3. Soporte metálico para cabina apto para su peso y dimensiones.
ALIMENTACIÓN: | 1. Eléctrica: |  | 1.1. Voltaje: 110-120 VAC/50-60Hz
1.2. Socket a prueba de agua.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar presentación de informes de calificación de instalación, y operacional con sus parámetros, en caso de ser adjudicado.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MON. SIG. VITAL INVAS- ITEM 9
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Hospitalización
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PRESIÓN INVASIVA
DEFINICIÓN : | Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión no invasiva, presión invasiva, oximetría de pulso y temperatura. | [10 empty] | No. de Folio
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1. Monitor con pantalla LCD de 7 pulgadas a color, mínimo.
1.2. Protección contra descarga de desfibrilador.
1.3. Detección de marcapasos
1.4. Para uso desde neonato hasta adulto.
1.5. Memoria de la últimas 24 horas para PNI, SPO2, frecuencia de pulso y curva pletismográfica.
1.6. Peso no superior a 4,5 Kg.
| 2. PARÁMETROS DE OPERACIÓN | 2.1 PNI (Presión Arterial no Invasiva): |  |  | 2.1.1. Medición oscilométrica
2.1.2. Tiempo de medición menor a 180 s normalmente.
2.1.3 Medición automática de ciclos.
2.1.4. Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico que cubra el rango entre 30- 270 mmHg.
2.1.5. Resolución de 1 mmHg.
2.1.6. Máximo error permitido +/- 3 mmHg
|  | 2.2 Oximetría de Pulso: |  |  | 2.2.1.Que cubra el rango entre 1% al 99%
2.2.2. Resolución 1%
2.2.4. Máximo error permitido +/- 3 %
|  | 2.3. ECG |  |  | 2.3.1. Muestra de seis derivadas para interpretación.
2.3.2. Resolución 1lpm
2.3.3. Software para análisis de arritmias
|  | 2.4 Frecuencia Cardiaca (Pulso): |  |  | 2.4.1. Intervalo de 30 a 300 ppm.
2.4.2. Resolución 1ppm
2.4.3. Máximo error permitido +/- 2 ppm
|  | 2.5. Temperatura |  |  | 2.5.1. Que cubra el rango entre 25 a 50 °C.
2.5.2. Resolución +/- 0.1 °C.
|  | 2.6. Presión invasiva |  |  | 2.6.1. Medición en menos de 20 s
2.6.2. Rango de presión: -50 a 300 mmHg
2.6.3. Máximo error permitido +/- 1 mmHg
|  | 2.7. Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: |  |  | 2.7.1. Al menos 3 curvas simultáneas.
2.7.2. Pletismografía.
2.7.3. Respiración.
|  | 2.8. Despliegue numérico de: |  |  | 2.8.1. Frecuencia Cardiaca.
2.8.2. Frecuencia Respiratoria.
2.8.3. Saturación de oxigeno.
2.8.4. Temperatura.
2.10. Velocidad de barrido en alguno de los siguientes rangos: 6.25, 12.5, 25 y 50 mm/s.
| 3. ALARMAS | 3.1. Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita modificar los límites superior e inferior: |  |  | 3.1.1. Saturación de oxigeno
3.1.2. Frecuencia Cardiaca.
3.1.3. Temperatura.
3.1.4. Frecuencia Respiratoria.
3.1.5. Batería baja y alimentación AC.
| 4. ACCESORIOS | 4.1. Dos (2) sensores (adulto) tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
4.2. Cuatro (4) Brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva (adulto).
4.3. Una (1) interface de conexión para SPO2.
4.4. Una (1) interface de conexión para NIBP.
4.5. Una (1) interface de conexión para IBP.
4.6. Un (1) cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
4.7. Un (1) sensor de temperatura
4.8. Batería recargable de al menos una (1) hora de duración.
4.8. Base movil con sistema anticaidas
| 5. ALIMENTACIÓN: | 5.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60 Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional y guía de manejo rápido GTE-P03-F-16.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 6. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1-1 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MON. SIG. VITAL ANAL. -ITEM 10
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [8 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [8 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM 10
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Salas de Cirugía
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON ANALIZADOR DE GASES ANESTÉSICOS
DEFINICIÓN : | Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva, oximetría de pulso, capnografía, presión invasiva y agentes anéstesicos. | [11 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Monitor configurado o modular con pantalla de 12 pulgadas como mínimo.
1.2 Pantalla a color tecnología LCD tipo touch sreen
1.3 Protección contra descarga de desfibrilador.
1.4 Detección de marcapasos
1.5 Muestra en pantalla mínimo 11 formas de ondas seleccionadas
1.6 Interface, menú y mensajes en español.
1.7 Para uso desde neonato hasta adulto.
1.8 Con batería interna recargable con duración de al menos de una (1) hora.
1.9 Memoria de la últimas 72 horas para PNI, SPO2, Frecuencia de Pulso y Curva Pletismografica.
1.10 Peso no superior a 7,5 Kg.
| 2. PARÁMETROS DE OPERACIÓN | 2.1 PNI (Presión Arterial no Invasiva): |  |  | 2.1.1 Medición oscilométrica en el inflado.
2.1.2 Tiempo de medición menor a 40 s normalmente
2.1.3 Medición automática de ciclos.
2.1.4. Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico que cubra el rango entre 30- 270 mmHg.
2.1.5 Resolución de 1 mmHg.
2.1.6 Medición automática cuando al detectar cambios hemodinámicos en el paciente.
2.1.7 Máximo error permitido +/- 3mmHg
|  | 2.2 Oximetría de Pulso: |  |  | 2.2.1.Que cubra el rango entre 1% al 99%
2.2.2 Resolución 1%.
2.2.3 Sonido en cada pulso detectado y que cambie con la saturación.
2.2.4 Método LED con longitud de onda dual.
2.2.5 Máximo error permitido +/- 2 %
|  | 2.3. ECG |  |  | 2.3.1 Memoria de almacenamiento de ECG de por lo menos 48 horas
2.3.2. Muestra de doce derivas para interpretación.
2.3.3 Detección de mínimo 15 tipos de arritmia
2.3.4 Software para análisis de arritmias
|  | 2.4 Frecuencia Cardiaca (Pulso): |  |  | 2.4.1 Intervalo de 20 a 300 ppm.
2.4.2 Máximo error permitido +/- 2 bpm
|  | 2.5 Presión invasiva |  |  | 2.5.1. En al menos dos canales
[5 empty] | 2.5.2. Etiquetado de: |  |  | 2.5.2.1. Pulmonar
2.5.2.2. Intracaneana
2.5.2.3. Venosa central
2.5.2.4. Arterial
2.5.2.5. Ventricular o auricular
2.5.3 Máximo error permitido +/- 1mmHG
|  | 2.6. Capnografia |  |  | 2.6.1. Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
|  | 2.7. Gases anestésicos |  |  | 2.7.1. Que se pueda adaptar modulos de medición de gases anestésicos. No incluido en la oferta económico.
|  | 2.8 Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: |  |  | 1.8.1 Al menos 5 curvas simultáneas.
1.8.2 ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 3 curvas a elegir de entre 6 derivaciones o más, con análisis del segmento ST.
1.8.3 Pletismografía.
1.8.4 Capnografia
1.8.5 Respiración.
|  | 2.9 Despliegue numérico de: |  |  | 2.9.1 Frecuencia Cardiaca.
2.9.2 Frecuencia Respiratoria.
2.9.3 Saturación de oxigeno.
2.9.4 Capnografia
2.9.5 Temperatura.
2.10 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
2.13 Velocidad de barrido en los siguientes rangos: 6.25, 12.5, 25 y 50 mm/s.
| 3. ALARMAS | 3.1 Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita modificar los límites superior e inferior: |  |  | 3.1.1 Saturación de oxigeno
3.1.2 Frecuencia Cardiaca.
3.1.3. Presión arterial no invasiva
3.1.4 Temperatura.
3.1.5. Presión invasiva
3.1.6. CO2
3.1.7 Frecuencia Respiratoria.
3.1.8. Alarma de apnea
3.1.9 Batería baja y alimentación AC.
3.2 Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
3.3 Con silenciador de alarmas.
| 4. ACCESORIOS: | 4.1 Dos (2) sensores (adulto) tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
4.2 Cuatro (4) Brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva (adulto)
4.3 Interface de conexión para SPO2.
4.4 Interface de conexión para NIBP.
4.5 Un (1) cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
4.6 Sensor e Interfaz de CO2
4.7 Dos interfaces para presión invasiva
4.8 Batería recargable.
| 5. ALIMENTACIÓN: | 5.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
6. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional y guía de manejo rápido GTE-P03-F-16.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
7. NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 6. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1-1 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## CAMILLA MOVIL - ITEM 7
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No. 7
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Consulta externa, procedimientos menores
SERVICIOS: | Cirugía de torax y Dermatología
NOMBRE GENÉRICO: | CAMILLA MÓVIL
DEFINICIÓN : | Equipo hidráulico y/o neumático, rodable y de altura variable diseñado para recostar y transportar al paciente con seguridad, con mecanismos para mantener diferentes posiciones. | [7 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. SISTEMA | 1.1 Camilla de traslado de paciente.
1.2. Soporte un peso de 200 Kg, mínimo.
|  | 1.3 Que permita dar las siguientes posiciones de forma hidráulica o neumática. |  |  | 1.3.1 Trendelenburg de 15°, mínimo.
1.3.2 Trendelenburg inverso de 15°, mínimo.
1.3.3 Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87°, mínimo.
1.3.4 Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 59 cm a 85 cm, mínimo.
1.4 Superficie de la camilla rígida.
1.5 Dimensiones de la superficie del paciente +/- 5 cm: 190 cm, de largo x 64 cm de ancho.
1.6 Dimensiones de la camilla (con barandales arriba) +/- 5%: longitud total 215 cm, ancho total 80 cm.
1.7 Barandales laterales plegables o abatibles.
1.8 Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina.
1.9 Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxigeno y pertenencias del paciente.
1.10 Ruedas antiestáticas o anticonductivas de 20 cm, mínimo.
1.11 Quinta rueda
1.12 Frenos en las cuatro ruedas, con activadores dobles
1.13 Portatril incorporado
| 2. ACCESORIOS | 2.1. Colchón de poliuretano. |  |  | 2.1.1. De 6 cm de espesor, mínimo.
2.1.2. Alta densidad y antiestático.
2.1.3 Repelente a líquidos y retardante al fuego.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.