## ITEM 2 - MAQ. EXTRACT. GASES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Dermatología
NOMBRE GENÉRICO: | MAQUINA EXTRACTORA DE GASES
DEFINICIÓN : | Equipo para absover vapores orgánicos liberados por los disolventes como xylene y tolueno. | [7 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Extractor interno motorizado
1.2 Filtro de carbono activado de 6 libras
1.3 Velocidad frontal de 35 fpm
1.4 En acero recubierto en pintura epoxica o acero inoxidable
1.5. Flujo de aire uniforme dentro de la cámara
1.6 Operación que no supere 63dB
1.7 Sin requerimientos de ducteria de extracción externa
1.8 Alimentación eléctrica 100-120V/50-60Hz
1.9 Filtros: Vapores Orgánicos (xyleno y tolueno)
1.10 Peso máximo del equipo 40Kg, sin mueble
1.11 Cubierta área de trabajo en acrílico transparente
1.12 Medidas generales +/-10cm, 76 cm x 39 cm x 55 cm (ancho x alto x fondo).
| 2. ACCESORIOS | 2.1 Mesón nivelado con dimensiones externas más 20 cm (lateral) y 30 cm (posterior), fabricado en acero inoxidable
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Garantizar calificación de instalación, operacional y de desempeño una vez instalado el equipo, y por cada año de garantía la calificación operacional y de desempeño.
| 10. Protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional, instrucciones de manejo básico en formato GTE-P04-F-23. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 4 - REFRIGERADOR DOBLE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Laboratorio Clínico e investigaciones.
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR DOBLE PARA LABORATORIO.
DEFINICIÓN: | Refrigerador de laboratorio de propósito general. |  |  |  | No. de FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1.1. Refrigerador doble de capacidad no menor de 1350 L, y no mayor de 1590L (Aproximadamente).
1.2. Sistema de descongelación automática.
1.3. Enfriamiento de aire recirculante forzado.
1.4. Cuatro ruedas de 2 pulgadas, dos de ellas con freno.
| 1.5. Temperatura | 1.5.1. Rango: +1°C a +8°C.
1.5.2. Termómetro gráfico.
| 1.6. Alarmas | 1.6.1. Visuales y audibles.
1.6.2. Indicador de batería baja.
1.6.3. En caso de fallo de suministro eléctrico.
1.6.5. Para temperaturas mayores o inferiores a las programadas.
1.6.6. En caso de falla de sensor.
1.6.7. Visual para apertura de puerta.
| 1.7. Puerta | 1.7.1. Puerta de cabina con cierre.
1.7.2. De resorte con cierre automático
| 1.8. Parámetros Visuales | 1.8.1. Buscador de panel táctil.
1.8.2. Teclado táctil.
1.8.3. Visor digital.
1.9. Controlado por microprocesador.
1.10. Dos (2) Puertas en cristal multipaneladas, mínimo
1.11. Con interruptor de encendido/apagado con llave o cualquier otro tipo de seguridad.
1.12. Sistema de pruebas de alarmas.
1.13. Interruptor de luz interior.
1.14. Flujo de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes.
1.15. Estantes ajustables.
1.16. Mínimo ocho (8) Estantes ajustables.
1.17. Luz interior tipo LED.
1.18. Aislamiento sin CFC.
2. ACCESORIOS: | 2.1 Una (1) batería de reserva.
3. ALIMENTACIÓN: | 3.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar calificación de instalación, de operación y desempeño, una vez instalado y por cada año de garnatía con la respectiva entrega de informe.
11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz, filial o
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.