## ITEM 1 -REFRIGERADOR 2°-6°
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Trasplante de Medula Ósea
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR DE 2°C a 6°C
DEFINICIÓN: | Equipo que tiene como función mantener, un ambiente controlado espacio refrigerado para la conservación de diversos fluidos y sustancias. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. GENERALES |  | 1.1 Capacidad no menor a 130 Litros, no mayor a 150 Litros.
1.2 Cabina vertical.
1.3 Rango de temperatura de 2°C a 6°C.
1.4 Estantes ajustables.
1.5 Control por microprocesador.
1.6 Sistema de descongelación automático.
1.7 Sistema de iluminación interna tipo LED.
1.8 Caudal de aire direccional.
1.9 Indicador de temperatura grafico integrado.
1.10 Panel de control táctil.
1.11 Pantalla de visualización de parámetros digital.
1.12 Sistema de base rodante con freno (ruedas no menor a 2 pulgadas no mayor a 4 pulgadas).
1.13 Interruptor de seguridad con llave.
| 2. ALARMAS |  | 2.1 Sistema de alarmas acústica y visual.
2.2 Fallo eléctrico.
2.3 Aviso de servicio.
2.4 Puerta abierta.
2.5 Batería baja.
2.6 Alteraciones de temperatura.
2.7 Silenciador de alarma.
| 3. PUERTA |  | 3.1 Sistema de cierre
3.2 Apertura no menor a 90°.
3.3 Sistema de resorte con cierre automático.
| 4. ALIMENTACIÓN |  | 4.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60 Hz
| 5. ACCESORIOS |  | 5.1 Una (1) batería de reserva.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado), necesarios para el funcionamiento del equipo.
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en el Formato GTE-P04-F-23.
| 10. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía (si aplica). | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
11. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe (si aplica).
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia. (Producto extranjero)
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 2 - TORRE DE ALTO FLUJO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Hospitalización, Unidades de Cuidado Intensivo
NOMBRE GENÉRICO: | TORRE DE ALTO FLUJO
DEFINICIÓN: | Equipo diseñado para la generación de gases respiratorios calentados y humidificados de alto flujo para pacientes con respiración espontánea a través de una canula. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES |  | 1.1 Menú de pantalla gráfica para la configuración
1.2 Canastilla para bala de transporte oxigeno
1.3 Soporte para humidificador
1.4 Tres (3) opciones de temperatura de condensación 31, 34, 37 °C
1.5. Flujometros de 5 - 75 LPM
1.6. Atril de transporte con ruedas de fácil limpieza
1.7. Tiempo de calentamiento menor a 30 minutos
1.8 Rango de flujo no invasivo-continuo 2 -60 LPM
1.9. Sistema apropiado para pacientes pediátricos y adultos
1.10. Provisto de sistema de alarmas visuales y audibles
1.11 Display de visualización para la temperatura
1.12 Suministro de oxígeno del 21 al 100%
1.13 Peso máximo del equipo 3,5 Kg
| 2. ACCESORIOS: |  | 2.1 Kit de desinfección
2.2 Paquete de filtros (2 unidades)
2.3 Manguera de suministro
2.4. Circuito desechable adulto (20 unidades)
2.5. Circuito desechable Pediatrico (20 unidades)
2.6 Canula nasal pediatrica para infante y pediatrico (20 unidades)
2.7 Canula nasal adulto tallas S y M (20 unidades)
2.8 Sistema de suminsitro eléctrico para dos (2) horas de funcionamiento, mínimo.
| 3. ALIMENTACIÓN |  | 3.1 Eléctrica: 115 VAC 60 / 50-60H
3.2 Consumo máximo 250 W
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía (si aplica). | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 3 -CALENT. DE LIQUIDOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM No.3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Salas de cirugía
NOMBRE GENÉRICO: | CALENTADOR DE LIQUIDOS
DEFINICIÓN: | Dispositivo medico diseñado para almacenar y calentar soluciones estériles de inyección corporal o irrigación quirúrgica para aplicaciones en pacientes | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1.GENERALES |  | 1.1 Compartimiento doble
1.2 En acero inoxidable
1.3 Puertas en vidrio templado de doble panel para los dos compartimientos
1.4 Control individual de temperatura para cada compartimiento
1.5 Configuración de temperatura que cubra el rango de 32 a 71 grados Celsius
1.6 Visualización numérica de temperatura actual (Grados Celsius)
1.7 Calentamiento uniforme en cada compartimiento
1.8 Alarma visual y sonora de temperatura alta
1.9 Alarma visual puerta entreabierta
1.10 Interrupción de calentamiento en caso de apertura de puerta o puerta entreabierta
| 2 ALIMENTACIÓN |  | 2.100-120 V, 50-60 Hz
| 3. ACCESORIOS |  | 3.1 Base móvil
3.2 Un (1) Cable de alimentación A.C.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 4 - DETEC. METALES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No.4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Imágenes diagnósticas (Resonancia Magnética Nuclear)
NOMBRE GENÉRICO: | DETECTOR DE METALES
DEFINICIÓN: | Instrumento que mediante una serie de impulsos electromagnéticos es capaz de detectar objetos metálicos. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES |  | 1.1 Detección de metales ferrosos y no ferrosos
1.2 Sensor 360°
1.3 Alimentación con batería recargable
| 2. ALARMA |  | 2.1 Visual
2.2 Sonora
2.3 Vibratoria
2.4 Silenciador
2.5 Visual de batería baja
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
3. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 5 -LENTE QUAD PED.
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No.5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Oftalmología
SERVICIOS: | Consulta Externa Especializada
DEFINICIÓN | Dispositivo para diagnóstico y tratamiento de retinopatia y para uso en tratamiento de pacientes con rupturas palpeblares estrechas.
NOMBRE GENÉRICO | LENTE QUAD PEDIÁTRICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. Óptica de cristal doble asferico
2. Campo de visión de: 100°/120°
3. Punto láser 1.82x, mínimo
| 4. Con estuche de lente. | 2.3. Espejo de 59º para el examen del ángulo camerular y de las regiones retinianas y vítreas periféricas
| 5. Magnificación .55x, mínimo | 2.3. Espejo de 59º para el examen del ángulo camerular y de las regiones retinianas y vítreas periféricas
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o más.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoría para el óptimo funcionamiento, limpieza y cuidado general del equipo.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## ITEM 6- EQ. DE ORGANOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No. 6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Urgencias, consulta externa
NOMBRE GENÉRICO: | EQUIPO DE ÓRGANOS
DEFINICIÓN: | Conjunto de dispositivos médicos utilizados para diagnosticos de los sentidos. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES |  | 1.1 Mango metálico de acabado rugoso o estriado.
1.2 Recargable directo a la corriente y para uso con baterías alcalinas tamaño o tipo “C”.
1.3 Control de intensidad de luz.
1.4 Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango con sistema mecánico de giro.
1.5 Con estuche rígido para guardar los accesorios.
| 2. OFTALMOSCOPIO |  | 2.1 Sistema de iluminación por medio de lámpara de luz halógena de 3.5 V
2.2 Con al menos 5 aperturas y lentes dentro del rango de -15 o mayor a +30 dioptrías o mayor.
| 3. OTOSCOPIO |  | 3.1 Con fibra óptica que permita la iluminación a través lámpara de luz Xenón o halógena de 3.5 V
3.2 Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas.
3.3 Espéculos reusables en diferentes tamaños.
| 4. ACCESORIOS: |  | 4.1. Un (1) estuche rigido.
4.2. Espéculos reusable, o palas baja lengua.
4.3. Bombillo de repuesto.
4.4. Batería.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en el Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar verificación de calibración de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. (Si aplica)
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.