## MAQ. DE AFERESIS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO TECNICO No. 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Hematología
SERVICIOS: | TAMO
NOMBRE GENÉRICO: | MÁQUINA DE AFÉRESIS (AFERESIS DE CELULAS PROGENOTORAS HEMATOPOYETICAS)
DEFINICIÓN : | Equipo diseñado para separar la sangre mediante centrifugado, reúnir los componentes más necesarios y devolver sin riesgo el resto de la sangre mediante la misma aguja estéril usada en la recolección. Equipo usado con pacientes o donantes que requieran procedimientos de aféresis como plaquetaféresis, leucoféresis, plasmaféresis, hemaféresis, entre otros. | [7 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1. Interfaz de gestión automatizada (garantizar que la interfaz no sea operador dependiente)
1.2. Imprensión de informes y exportación de datos
1.3. Almacenamiento de hasta 1.000 procedimientos
1.4. Pantalla táctil a color
1.5. Verificación de instalación del tubo correcto
1.6. Peso máximo 92 Kg
1.7. Ajuste de parametros para los procedimientos
1.8. Personalización de velocidad de infusión
1.9. Capacidad para elegir el volumen del producto recogido deseado
1.10 Rastreo y registro de alarmas durante cada uno de los procedimientos.
1.11 Funcionamiento sin balanzas
| 2. SISTEMA DE RECOLECCIÓN | 2.1. Recolección de células mononucleares, incluyendo linfocitos, monocitos, células CD34 + y células dendríticas
2.2. Recolección con bajo nivel de contendo de glóbulos rojos, granulocitos y plaquetas
2.3. Capacidad para los pacientes más pequeños a través de un bajo volumen extracorpóreo (VCE máxima * = 191 ml)
2.4. Protección de la contaminación del producto (tubo funcionalmente cerrado y bulbo de la muestra incorporada)
2.5. Procedimientos de intercambio de glóbulos rojos
2.6. Tubos de bajo volumen (185 ml, máximo)
2.7. Plasmaféresis terapéutica
2.8. Recambio Hemático
2.9. Depleción de Leucocitos, plaquetas y hematies
2.10. Recolección de Plaquetas
2.11. Componentes codificados por color
2.12. Sistema de Flujo Continuo
| 3. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1. Eléctrica: 100-120 VAC/50-60 Hz
| 4. INSUMOS | 4.1. Estuche para colecta de Células Mononucleares (Caja x 6 unidades)
4.2. Estuche para colecta de Células Mononucleares continuas (Caja x 6 unidades)
4.3. Estuche para recambio plasmatico (Caja x 6 unidades)
4.4. Incluir con los estuches del 4.1 al 4.3 el anticuagulante ACDA Bolsa x 750 ml (caja x 12 unidades)
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a cuatro (4) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía.
10.Protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo básico (Formato GTE-P04-F-23).
11. Garantizar las actividades de verificación metrologica (si aplica) de acuerdo a recomenadiones de fabricante durante el tiempo de garantía.
NORMAS Y CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. Y lo estipulado |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001 / 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.