## Item No. 1
ANEXO No. 4 - ÍTEM No. 1 |  | La oferta cumple con el requerimiento (SI) | Observaciones
/NO)
Ubicación: | Grupo patología oncológica - Banco Nacional de tumores Terry Fox
Impresora de código de barras para láminas porta objeto (patología)
Equipo para impresión de código de barras sobre láminas porta objeto mediante transferencia térmica
Especificaciones funcionales
1) Impresión de código de barras sobre láminas porta objeto.
2) El equipo no debe ser dependiente de la marca de las láminas (especificar qué tipo de láminas se requieren).
3) Marcación mediante transferencia térmica mediada por cinta o cartucho de tinta. (Tinta resistente a la corrosión física y química).
4) Debe permitir la impresión de códigos de barras lineales y en 2D.
5) El código de barras debe poder ser configurable.
6) La etiqueta del código debe permitir la configuración e inclusión imágenes y símbolos alfanuméricos.
7) El equipo debe tener display táctil y a color.
8) Resolución de la impresión: 180/360 ppp.
9) Velocidad de impresión: máxima de 5 seg x lamina.
10) Cada insumo de impresión debe garantizar la impresión mínimo de 12,000 láminas.
11) Especificar el tiempo de utilidad de los insumos de impresión e incluir accesorios de limpieza cuando aplique.
12) Capacidad de carga del equipo mínima de 72 láminas por cada carga.
13) El sistema debe generar alertas por mal funcionamiento.
14) El sistema debe ser de fácil operación y debe permitir el reinicio cuando se presente obstrucción manual.
15) El equipo debe permitir la reimpresión a demanda.
16) Acceso de usuario basado en roles a módulos / funcionalidad.
INTEGRACIÓN
17) El software del equipo debe poderse integrar con cualquier sistema informático de patología.
18) Debe permitir el control de la impresión desde otros software.
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
19) Margen de temperatura de funcionamiento: Entre +5 °C y +40 °C.
20) Humedad relativa de funcionamiento máxima 80% sin condensación.
ACCESORIOS
1) Incluir sistema para lectura de código de barras (pistola o escáner o el hardware para la lectura) y soporte, si aplica.
2) Incluir tinta o insumos de impresión mínimo para 100,000 láminas.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
1) Requerimiento eléctrico: Voltage nominal de red (+/- 10%) 100-120 V~ / 220-240 V~
2) Frecuencia nominal de 50 / 60 Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO
1) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana (mínimo 4 visitas durante el tiempo de garantía del equipo).
3) Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4) Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5) Incluir cotización de consumibles post venta indicando la capacidad del mismo si aplica.
6) Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
7) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
8) Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
9) Garantizar validaciones de instalación, operación y desempeño, una vez se entregue el equipo.
10) Garantizar entrega de protocolo de mantenimiento en formato institucional e instrucciones de manejo básico en formato GTE-P03-F-13.
11) El equipo debe incluir el software para su operación y este debe ser compatible con los software que se tiene en el instituto, adicionalmente este software debe poderse actualizar cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo, sin que genere costos adicionales.
12) Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
NORMAS - CERTIFICADOS
1) Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz.
2) Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
3) Presentar certificación vigente ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
4) Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.

## Item No. 2
ANEXO No. 4 - ÍTEM No. 2 |  | La oferta cumple con el requerimiento (SI) | Observaciones
/NO)
Ubicación: | Grupo patología oncológica - Banco Nacional de tumores Terry Fox
Impresora de código de barras para casettes (patología)
Equipo para impresión de código de barras sobre cassettes mediante transferencia térmica
Especificaciones funcionales
1) Impresión de código de barras sobre cassetes con sin tapa a demanda.
2) El equipo no debe ser dependiente de la marca de los cassetes, es decir debe ser abierto.
3) Marcación mediante transferencia térmica mediada por cinta o cartucho de tinta. (Tinta resistente a la corrosión física y química).
4) El software debe poderse actualizar sin costo adicional.
5) Debe permitir la impresión de códigos de barras lineales y en 2D.
6) El código de barras debe poder ser configurable.
7) La etiqueta del código debe permitir la configuración e inclusión imágenes y símbolos alfanuméricos.
8) Ángulo de impresión ajustable a 35° y 45° del cassete.
9) Resolución de la impresión: 180/360 ppp.
10) Velocidad de impresión: máxima de 10 seg x casettes.
11) Cada insumo de impresión debe garantizar la impresión mínimo de 20,000 casettes.
12) Especificar el tiempo de utilidad de los insumos de impresión e incluir accesorios de limpieza cuando aplique.
13) Capacidad de carga del equipo mínima de 150 casettes con o sin tapa.
14) El sistema debe generar alertas por mal funcionamiento.
15) El sistema debe ser de fácil operación y debe permitir el reinicio cuando se presente obstrucción manual.
16) El equipo debe permitir la reimpresión a demanda.
17) Acceso de usuario basado en roles a módulos / funcionalidad.
18) Registro en el archivo de eventos y errores.
19) Registro en la bases de datos de errores y eventos.
20) Reimpresión del registro.
21) Conectividad vía Ethernet.
INTEGRACIÓN
22) El software del equipo debe poderse integrar con cualquier sistema informático de patología.
23) Debe permitir el control de la impresión desde otros software.
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
24) Margen de temperatura de funcionamiento: Entre +5 °C y +40 °C
25) Humedad relativa de funcionamiento máxima 80% sin condensación.
ACCESORIOS
1) Incluir sistema para lectura de código de barras (pistola o escáner o el hardware para la lectura) y soporte.
2) Incluir tinta o insumos de impresión mínimo para 100,000 cassetes.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
1) Requerimiento eléctrico: Voltage nominal de red (+/- 10%) 100-120 V~ / 220-240 V~
2) Frecuencia nominal de 50 / 60 Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO
1) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2) Garantizar soporte y mantenimiento preventivo veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana (mínimo 4 visitas durante el tiempo de garantía del equipo).
3) Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4) Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5) Incluir cotización de consumibles post venta indicando la capacidad del mismo si aplica.
6) Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
7) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
8) Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
9) Garantizar validaciones de instalación, operación y desempeño, una vez se entregue el equipo.
10) Garantizar entrega de protocolo de mantenimiento
11) El equipo debe incluir el software para su operación y este debe ser compatible con los software que se tiene en el instituto, adicionalmente este software debe poderse actualizar cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo, sin que genere costos adicionales.
12) Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
NORMAS - CERTIFICADOS
1) Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz.
2) Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
3) Presentar certificación vigente ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
4) Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.