## ITEM 1 - REFRIG. DE 2°A6°
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Trasplante de Medula Ósea
NOMBRE GENÉRICO: | Refrigerador
DEFINICIÓN: | Equipo que tiene como función mantener, un ambiente controlado espacio refrigerado para la conservación de diversos fluidos y sustancias. |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1.GENERALES | 1.1 Capacidad no menor a 130 Litros, no mayor a 150 Litros.
1.2 Cabina vertical.
1.3 Rango de temperatura de 2°C a 6°C.
1.4 Estantes ajustables o gabetas en acero inoxidable
1.5 Control por microprocesador.
1.6 Sistema de descongelación automático.
1.7 Sistema de iluminación interna tipo LED.
1.8 Caudal de aire direccional.
1.9 Indicador de temperatura grafico integrado.
1.10 Panel de control táctil.
1.11 Pantalla de visualización de parámetros digital.
1.12 Sistema de base rodante con freno (ruedas no menor a 2 pulgadas no mayor a 4 pulgadas).
1.13 Interruptor de seguridad con llave.
| 2. ALARMAS | 2.1 Sistema de alarmas acústica y visual.
2.2 Fallo eléctrico.
2.3 Aviso de servicio.
2.4 Puerta abierta.
2.5 Batería baja.
2.6 Alteraciones de temperatura.
2.7 Silenciador de alarma.
| 3. PUERTA | 3.1 Sistema de cierre
3.2 Apertura no menor a 90°.
3.3 Sistema de resorte con cierre automático.
| 4. ALIMENTACIÓN | 4.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60 Hz
| 5. ACCESORIOS | 5.1 Una (1) batería de reserva.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado), necesarios para el funcionamiento del equipo.
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en el Formato GTE-P04-F-23.
11. Garantizar calificación de instalación y operacional durante el tiempo de garantía, por cada año de garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia. (Producto extranjero)
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 2 - REFRIG. LABORATORIO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [6 empty] | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Laboratorio, servicios farmaceuticos
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR PARA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS
DEFINICIÓN : | Equipo para conservación de medicamentos. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1.1. Capacidad de 659 L, (aproximadamente).
1.2. Sistema de descongelación automática
1.3. Enfriamiento de aire recirculante forzado
1.4. Cuatro ruedas de 2 pulgadas, con sistema de frenado.
| 1.5. Temperatura |  | 1.5.1. Rango: 2°C a 8°C
1.5.2. Promedio de estabilidad: 4.1 ° C
1.5.3. Promedio de uniformidad: 1.1 ° C
| 1.6. Alarmas |  | 1.6.1. Visuales y audibles | 2.1.2 Tiempo de medición menor a 40 sg normalmente, entre 0 a 300 mmHg; manguito estándar para adultos.
|  |  | 1.6.2. Indicador de batería baja | 2.1.3 Medición automática de ciclos.
|  |  | 1.6.3. En caso de fallo de suministro eléctrico | 2.1.4 Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico 30- 300 mmHg.
|  |  | 1.6.4. De aviso de servicio para mantenimiento preventivo | 2.1.5 Resolución de 1 mmHg.
|  |  | 1.6.5. Para temperaturas mayores o inferiores a las programadas de tres posiciones accionado con llave o clave | 2.1.6 Maximo error permitido +/- 3mmHg
|  |  | 1.6.6. En caso de falla de sensor | 2.2.1 Intervalo de 1% al 99%.
|  |  | 1.6.7. Visual para apertura de puerta | 2.2.2 Resolución 1%.
| 1.7. Puerta |  | 1.7.1. Puerta de cabina con cierre | 2.2.3 Sonido en cada pulso detectado y que cambie con la saturación.
|  |  | 1.7.2. Alarma por abertura de puerta | 2.2.4 Método LED con longitud de onda dual.
|  |  | 1.7.3. Con bloqueo automático | 1.7.5 Maximo error permitido +/- 2 %
| 1.8. Parámetros Visuales |  | 1.8.1. Termómetro digital | 2.3.1 Muestra de seisderivas para interpretación.
|  |  | 1.8.2. Teclado táctil | 2.3.3 Software para analisis de arritmias
|  |  | 1.8.3. Visor digital | 2.4.1 Intervalo de 20 a 300 ppm.
| 1.9. Controlado por microprocesador |  |  | 2.4.2 Resolución 1ppm
| 1.10. Puertas en vidrio templado |  |  | 2.4.3 Maximo error permitido +/- 2 BPM
| 1.11. Con interruptor de encendido/apagado con llave o clave. |  |  | 2.5.1 Intervalo de 0 a 50°C.
| 1.12. Sistema de pruebas de alarmas |  |  | 2.5.2. Resolución +/- 0.1°C.
| 1.13. Interruptor de luz interior |  |  | 2.6.1 Al menos 3 curvas simultáneas.
| 1.14. Caudal de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes. |  |  | 2.6.2 Pletismografía.
| 1.15. Estantes ajustables o gabetas en acero inoxidable |  |  | 2.6.3 Respiración.
2. ACCESORIOS: | 2.1 Una (1) batería de reserva.
3. ALIMENTACIÓN: | 3.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar presentación de informes de calificación de instalación y operacional con sus parámetros, en caso de ser adjudicado, una vez se entregue el equipo y por cada año de garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.