## ITEM - AUTOMUESTREADOR HPLC
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Radiofarmacia
NOMBRE GENÉRICO: | AUTOMUESTREADOR COMPATIBLE CON HPLC AGILENT
DEFINICIÓN: | Automuestreador para acoplar al equipo cromatógrafo marca Agilent, modelo HPLC. Con excelente precisión y linealidad en la inyección y extremadamente bajo carry-over. |  |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. DETECCIÓN | 1.1 Principio: Inyección directa
|  | 1.2 Volumen de inyección | 1.2.1. Con Jeringa estándar entre 0.1 - 90 μl
1.2.2 Con jeringa hasta de 4.5 ml
1.3 Precisión: precisión de la inyección ≤ 0.3 % (RSD para 10 ul de inyección)
1.4 Rango de viscosidad de la muestra: 0.2 – 5 cp
1.5 Capacidad de muestra 200 viales (1.5 ml) con rack estándar.
| 2. GENERALES | 2.1 Control: a través del sistema o software.
|  | 2.2 Funciones especiales: | 2.2.1 Parámetros de Rack programable
2.2.2 Lavado de pistones
2.2.3 Sincronización de la inyección del automuestreador con la bomba
2.2.4 Sensor de fugas
2.3 Requerimientos eléctricos: Adaptador de 24 V DC, 50 VA.
2.4 Dimensiones: 340(Ancho)460(Profundo)300(Alto)mm. (+/- 20 mm)
2.5. Equipo compatible con el cromatógrafo marca Agilent, modelo HPLC
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a veinticuatro (24) horas en sitio.
4. Capacitación técnica en sitio, para 10 personas, mínimo. Describir el contenido de la capacitación y duración.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en español y/o ingles..
6. Presentar documento de garantía mínima de dos (2) años.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
9. Adjuntar propuesta de mantenimiento preventivo por valor inferior al 10% del costo total del equipo.
NORMAS-CERTIFICADOS: | 1. Presentar certificación emitida por el fabricante donde se garantice el suministro de accesorios, partes, soporte técnico durante la vida útil del equipo ofertado.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.