## ITEM 2 - REFRIG. LABORATORIO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [6 empty] | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Laboratorio, servicios farmaceuticos
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR PARA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS
DEFINICIÓN : | Equipo para conservación de medicamentos. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1.1. Capacidad de 659 L, (aproximadamente).
1.2. Sistema de descongelación automática
1.3. Enfriamiento de aire recirculante forzado
1.4. Cuatro ruedas de 2 pulgadas, con sistema de frenado.
| 1.5. Temperatura |  | 1.5.1. Rango: 2°C a 8°C
1.5.2. Promedio de estabilidad: 4.1 ° C
1.5.3. Promedio de uniformidad: 1.1 ° C
| 1.6. Alarmas |  | 1.6.1. Visuales y audibles | 2.1.2 Tiempo de medición menor a 40 sg normalmente, entre 0 a 300 mmHg; manguito estándar para adultos.
|  |  | 1.6.2. Indicador de batería baja | 2.1.3 Medición automática de ciclos.
|  |  | 1.6.3. En caso de fallo de suministro eléctrico | 2.1.4 Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico 30- 300 mmHg.
|  |  | 1.6.4. De aviso de servicio para mantenimiento preventivo | 2.1.5 Resolución de 1 mmHg.
|  |  | 1.6.5. Para temperaturas mayores o inferiores a las programadas de tres posiciones accionado con llave o clave | 2.1.6 Maximo error permitido +/- 3mmHg
|  |  | 1.6.6. En caso de falla de sensor | 2.2.1 Intervalo de 1% al 99%.
|  |  | 1.6.7. Visual para apertura de puerta | 2.2.2 Resolución 1%.
| 1.7. Puerta |  | 1.7.1. Puerta de cabina con cierre | 2.2.3 Sonido en cada pulso detectado y que cambie con la saturación.
|  |  | 1.7.2. Alarma por abertura de puerta | 2.2.4 Método LED con longitud de onda dual.
|  |  | 1.7.3. Con bloqueo automático | 1.7.5 Maximo error permitido +/- 2 %
| 1.8. Parámetros Visuales |  | 1.8.1. Termómetro digital | 2.3.1 Muestra de seisderivas para interpretación.
|  |  | 1.8.2. Teclado táctil | 2.3.3 Software para analisis de arritmias
|  |  | 1.8.3. Visor digital | 2.4.1 Intervalo de 20 a 300 ppm.
| 1.9. Controlado por microprocesador |  |  | 2.4.2 Resolución 1ppm
| 1.10. Puertas en vidrio templado |  |  | 2.4.3 Maximo error permitido +/- 2 BPM
| 1.11. Con interruptor de encendido/apagado con llave o clave. |  |  | 2.5.1 Intervalo de 0 a 50°C.
| 1.12. Sistema de pruebas de alarmas |  |  | 2.5.2. Resolución +/- 0.1°C.
| 1.13. Interruptor de luz interior |  |  | 2.6.1 Al menos 3 curvas simultáneas.
| 1.14. Caudal de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes. |  |  | 2.6.2 Pletismografía.
| 1.15. Estantes ajustables o gabetas en acero inoxidable |  |  | 2.6.3 Respiración.
2. ACCESORIOS: | 2.1 Una (1) batería de reserva.
3. ALIMENTACIÓN: | 3.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar presentación de informes de calificación de instalación y operacional con sus parámetros, en caso de ser adjudicado, una vez se entregue el equipo y por cada año de garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 1- MONITOR DE SIGNOS VITAL
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 - ITEM 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Hospitalización
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO
DEFINICIÓN : | Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión no invasiva, oximetría de pulso y temperatura. | [10 empty] | No. de Folio
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1. Monitor con pantalla LCD de 7 pulgadas a color, mínimo.
1.2. Protección contra descarga de desfibrilador.
1.3. Detección de marcapasos
1.4. Para uso desde neonato hasta adulto.
1.5. Memoria de la últimas 24 horas para PNI, SPO2, frecuencia de pulso y curva pletismográfica.
1.6. Peso no superior a 4,5 Kg.
| 2. PARÁMETROS DE OPERACIÓN | 2.1 PNI (Presión Arterial no Invasiva): |  |  | 2.1.1. Medición oscilométrica
2.1.2. Tiempo de medición menor a 180 s normalmente.
2.1.3 Medición automática de ciclos.
2.1.4. Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico que cubra el rango entre 30- 270 mmHg.
6
2.1.6. Máximo error permitido +/- 3 mmHg
|  | 2.2 Oximetría de Pulso: |  |  | 2.2.1. Que cubra el rango entre 1% al 99%
2.2.2. Resolución 1%
2.2.4. Máximo error permitido +/- 3 %
|  | 2.3. ECG |  |  | 2.3.1. Muestra de seis derivadas para interpretación.
2.3.2. Resolución 1lpm
2.3.3. Software para análisis de arritmias
|  | 2.4 Frecuencia Cardiaca (Pulso): |  |  | 2.4.1. Intervalo de 30 a 300 ppm.
2.4.2. Resolución 1ppm
2.4.3. Máximo error permitido +/- 2 ppm
|  | 2.5. Temperatura |  |  | 2.5.1. Que cubra el rango entre 25 a 50 °C.
2.5.2. Resolución +/- 0.1 °C.
|  | 2.6. Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: |  |  | 2.6.1. Al menos 3 curvas simultáneas.
2.6.2. Pletismografía.
2.6.3. Respiración.
|  | 2.7. Despliegue numérico de: |  |  | 2.7.1. Frecuencia Cardiaca.
2.7.2. Frecuencia Respiratoria.
2.7.3. Saturación de oxigeno.
2.7.4. Temperatura.
2.8. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
2.10. Velocidad de barrido en alguno de los siguientes rangos: 6.25, 12.5, 25 y 50 mm/s.
| 3. ALARMAS | 3.1. Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita modificar los límites superior e inferior: |  |  | 3.1.1. Saturación de oxigeno
3.1.2. Frecuencia Cardiaca.
3.1.3. Temperatura.
3.1.4. Frecuencia Respiratoria.
3.1.5. Batería baja y alimentación AC.
| 4. ACCESORIOS | 4.1. Dos (2) sensores (adulto) tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
4.2. Cuatro (4) Brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva (adulto).
4.3. Una (1) interface de conexión para SPO2.
4.4. Una (1) interface de conexión para NIBP.
4.5. Un (1) cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
4.6. Un (1) sensor de temperatura
4.7. Batería recargable de al menos una (1) hora de duración.
4.8. Base movil con sistema anticaidas
| 5. ALIMENTACIÓN: | 5.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60 Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 6. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1-1 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.