## camaraDeionización
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano
NOMBRE GENÉRICO: | Cámara de ionización
DEFINICIÓN : | Cámara de ionización para medir varias magnitudes dosimétricas, entre ellas el producto dosis area (DAP), estas magnitudes dosimétricas son importantes en las pruebas de control de calidad que el grupo de Prevención de Prevención y Detección Temprana del Cáncer le hace a varios servicios de radiología que prestan diferentes instituciones del país. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Componentes:
1. Una cámara medida con interface para transferir datos de medición y recibir comandos de control a través de un protocolo ASCII
2. Una unidad de display digital
Accesorios
1. Fuente de poder (110-240 V/50-60 Hz)
2. Cables de conexión (diferentes longitudes y tipos)
3. Maleta para guarda la cámara y el display
4. Soporte universal (carriles para la correcta disposición de de los filtros disponibles)
5*. Programa para calcular dosis efectiva y dosis en órgano , que presente los resultados en una grafica en función del tiempo.
6*. Filtros de diferentes valores y de diferentes valores de endurecimiento del haz.
Magnitudes a medir
Dosis
Velocidad de la dosis
Producto dosis área
Velocidad del productos dosis área
Tiempo de exposición*
Unidades de las magnitudes a medir:
| Dosis | [7 empty] | Gy
| Velocidad de la dosis | [7 empty] | Gy/s
| Producto dosis área | [7 empty] | Gym2
| Velocidad del productos dosis area | [7 empty] | Gym2/s
| Tiempo de exposición* | [7 empty] | s, min
Detalles técnicos generales:
| Calidad de la filtración equivalente | [7 empty] | (70 kV) 0.2 mm Al
| Tranparencia a la luz | [7 empty] | > 70%
| Calidad de la radiación | [7 empty] | (40 ... 150) kV
| Presión atmosférica | [7 empty] | (80 ... 106) kPa
| Temperature | [7 empty] | (+10 ... +40) °C
| Peso | [7 empty] | (250 a 350) g
| Área activa | [7 empty] | 123mmx123mm o 147mmx147mm
| Dimensiones del display | [7 empty] | Aprox. 160mmx94mmx37mm
| Humedad del aire | [7 empty] | (10 ... 80)% relativa.
Detalles técnicos especificos:
| Producto dosis área (DAP) | [7 empty] | Resolución digital 0,01 μGy·m2
Rango de medida 0,1 ... 99 999 999 μGy·m2
| Velocidad producto dosis área | [7 empty] | Resolución digital 0,01 μGy·m2/s
Rango de medida 0,1 ... 30 000 μGy·m2/s
Área activa utilizable (1 ... 200) cm2
| Dose (Distancia foco-cámara: 28 cm; Distancia foco-punto de referencia: 100 cm) | [7 empty] | Resolución digital 0,003 mGy
Rango de medida (0,03 ... 99 999) mGy
| Velocidad dosis (Distancia foco-cámara: 28 cm; Distancia foco-punto de referencia: 100 cm) | [7 empty] | Resolución digital 0,006mGy/s
Rango de medida (0,03 ... 300) mGy/s
Área activa utilizable (2 ... 200) cm2
Mínimo ancho del campo 1,4 cm
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y/o de verificación durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos, calibraciones y/o verificaciones sugeridas por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (en Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en español y/o inglés.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar recomendaciones de limpieza, protocolo de mantenimiento preventivo y/o verificación en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
10. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar certificado de calibración de la cámara expedido por un laboratorio primario o secundario y valido por dos años después de la entrega.
| 2. Presentar registro sanitario ante el Invima o certificación de No requiere | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 3. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
4. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
6. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.