## CONGELADOR
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  |  | CANTIDAD: |  |  | 1
ITEM No. 5
NOMBRE GENÉRICO: | CONGELADOR
DEFINICIÓN : | Equipo con sistema de congelación para la conservación y almacenamiento de reactivos e insumos para laboratorios. | [10 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. GENERALES: |  | 1.1. Congelador Vertical con capacidad entre 600 a 700 litros
1.2. Indicador de temperatura digital y teclado táctil.
1.3. Sistema de descongelación automática
1.4. Caudal de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes
1.5. Sistema de refrigeración libre de CFC
1.6. Cargado con refrigerante R134a/ R404b o superior
1.7. Nivel de ruido de operación máximo 65 dB
1.8. Con interruptor de encendido/apagado con llave (Opcional).
1.9. Puerta en acero inoxidable con bisagras
1.10. Enfriamiento de aire recirculante forzado
1.11. Fabricado en materiales resistentes a la corrosión física y química
1.12. Mínimo 5 estantes para ubicación de insumos
| 2. PARAMETROS DE OPERACIÓN: |  | 2.1. Rango de temperatura de -15°C a -30°C
2.2. Estabilidad de temperatura +/- 3,5°C o menor
2.3. Homogeneidad de temperatura +/- 2°C o menor
| 3. ALARMAS: |  | 4.1. Alarmas visuales y audibles
4.2. Indicador de batería baja
4.3. En caso de fallo de suministro eléctrico
4.4. Para temperaturas mayores o inferiores a la prefijada
4.5. Sistema que permita silenciar la alarma, posponer la señal de alarma y reiniciar
4.4. Visual para apertura de puerta
4.5. Falla en el sensor
4.6. Sistema de prueba de alarmas
| 4. ALIMENTACIÓN: |  | 5.1. Eléctrica: 100-120 VAC/50-60Hz
| 5. ACCESORIOS: |  | 6.1. Base movil con sistema de frenado
6.3. Cinco (5) cajones deslizantes o estantes, mínimo
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda (Calificacion de instalacion, operacion y desempeño) y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
| 7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s). | [9 empty] | N/A

## REFRIGERADOR-CONGEL
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 01
|  | FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | PATOLOGIA |  |  |  | CANTIDAD: |  | 1
ITEM No. 2
NOMBRE GENÉRICO: |  | REFRIGERADOR/CONGELADOR
DEFINICIÓN : |  | Equipo con sistema de refrigeración dual, diseñado con camáras independiente para la conservación y almacenamiento de reactivos, medicamentos, hemocomponentes e injertos oseos. | [10 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 1. GENERALES |  | 1.1. Estructura vertical
1.2. Indicador de temperatura digital y teclado táctil.
1.3. Sistema de descongelación automática.
1.4. Caudal de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes.
1.5. Sistema de refrigeración libre de CFC
1.6. Cargado con refrigerante R134a/ R404b No-CFC
1.7. Nivel de ruido de operación máximo 45 dB
1.8. Con interruptor de encendido/apagado con llave (Opcional).
1.9. Dos (2) puertas en acero inoxidable con bisagras y con seguro de llave.
1.10. Enfriamiento de aire recirculante forzado
1.11. Fabricado en materiales resistentes a la corrosión física y química
|  | 2. MODULO DE REFRIGERACIÓN |  | 2.1. Capacidad 185 litros, mínimo
|  |  |  | 2.2. Rango de temperatura °C |  | 2.2.1. Limite inferior 2 o menor
2.2.2. Limite superior 8 o mayor
2.3. Estabilidad de temperatura +/- 5°C o menor y resolucion de 0,1°C
2.4. Homogeneidad de temperatura +/- 5°C o menor y resolucion de 0,1°C
|  | 3. MODULO DE CONGELACIÓN |  | 3.1. Capacidad 97 litros, mínimo
|  |  |  | 3.2. Rango de temperatura °C |  | 3.2.1. Limite inferior -40°C o mayor
3.2.2. Limite superior -20°C o menor
3.3. Estabilidad de temperatura +/- 5°C o menor
3.4. Homogeneidad de temperatura +/- 5°C o menor y resolución de 0,1°C
|  | 4. ALARMAS |  | 4.1. Alarmas visuales y audibles
4.2. Indicador de batería baja
4.3. En caso de fallo de suministro eléctrico
4.4. Para temperaturas mayores o inferiores a la prefijada
4.5. Sistema que permita silenciar la alarma, posponer la señal de alarma y reiniciar
4.4. Visual para apertura de puerta
4.5. Falla en el sensor
|  | 5. ALIMENTACIÓN |  | 5.1. Eléctrica: 110 o 220 VAC/50-60Hz
|  | 6. ACCESORIOS |  | 6.1. Una (1) batería de reserva para display.
6.2. Base movil con sistema de frenado
6.3. Tres (3) estantes ajustables, mínimo
6.4. Dos (2) cajones deslizantes, mínimo
3.GARANTÍAS |  | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE |  | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
|  | 5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda (Calificacion de instalacion, operacion y desempeño) y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
6. NORMAS - CERTIFICADOS |  | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN |  | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
|  | 7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s). | [9 empty] | N/A

## REFRIG. DOBLE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | SERVICIO FARMACEUTICO / CENTRAL DE MEZCLAS |  | CANTIDAD: |  | 1
ITEM No. 3
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR DOBLE DE MEDICAMENTOS
DEFINICIÓN: | Equipo para almacenamiento y preservación de material a temperatura de refrigeración. | [5 empty] | No. de FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1.1. Refrigerador doble de capacidad de 1445 L, a 1590L .
1.2. Sistema de descongelación automática.
1.3. Enfriamiento de aire recirculante forzado.
1.4. Cuatro ruedas de 2 pulgadas, dos de ellas con freno.
| 1.5. Temperatura | 1.5.1. Rango: +1°C a +8°C.
1.5.2. Promedio de estabilidad: 4 ° C o menor
1.5.3. Promedio de uniformidad: 1,5 ° C o menor
| 1.6. Alarmas | 1.6.1. Visuales y audibles.
1.6.2. Indicador de batería baja.
1.6.3. En caso de fallo de suministro eléctrico.
1.6.4. De aviso de servicio para mantenimiento preventivo.
1.6.5. Para temperaturas mayores o inferiores a las programadas.
1.6.6. En caso de falla de sensor.
1.6.7. Visual para apertura de puerta.
| 1.7. Puerta | 1.7.1. Puerta de cabina con cierre.
1.7.2. De resorte con cierre automático y función de apertura mantenida a 90°.
| 1.8. Parámetros Visuales | 1.8.1. Termómetro digital
1.8.2. Teclado táctil.
1.8.3. Visor digital.
1.9. Controlado por microprocesador.
1.10. Dos (2) Puertas en cristal multipaneladas.
1.11. Con interruptor de encendido/apagado con llave o cualquier otro tipo de seguridad.
1.12. Sistema de pruebas de alarmas.
1.13. Interruptor de luz interior.
1.14. Flujo de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes.
1.15. Estantes ajustables.
1.16. Luz interior tipo LED.
1.17. Aislamiento sin CFC.
2. ACCESORIOS: | 2.1 Mínimo ocho (8) Estantes ajustables.
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda (Calificacion de instalacion, operacion y desempeño) y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).

## REFRIGERADOR 600 LTROS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | SERVICIO FARMACEUTICO |  |  |  |  | CANTIDAD: |  | 3
ITEM No. 4
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS.
DEFINICIÓN : | Equipo para conservación de medicamentos, reactivos e insumos hospitalarios | [11 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1.1. Tipo congelador vertical con capacidad entre 600 a 650 litros
1.2. Sistema de descongelación automática
1.3. Enfriamiento de aire recirculante forzado
1.4. Cuatro ruedas de 2 pulgadas, con sistema de frenado.
| 1.5. Temperatura |  | 1.5.1. Rango de Trabajo: 2°C a 8°C
1.5.2. Promedio de estabilidad: +/- 3°C o menor
1.5.3. Promedio de uniformidad: +/- 1,5°C o menor
| 1.6. Alarmas |  | 1.6.1. Visuales y audibles |  | 2.1.2 Tiempo de medición menor a 40 sg normalmente, entre 0 a 300 mmHg; manguito estándar para adultos.
|  |  | 1.6.2. Indicador de batería baja |  | 2.1.3 Medición automática de ciclos.
|  |  | 1.6.3. En caso de fallo de suministro eléctrico |  | 2.1.4 Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico 30- 300 mmHg.
|  |  | 1.6.4. De aviso de servicio para mantenimiento preventivo (Opcional) |  | 2.1.5 Resolución de 1 mmHg.
|  |  | 1.6.5. Para temperaturas mayores o inferiores a las programadas de tres posiciones accionado con llave o clave |  | 2.1.6 Maximo error permitido +/- 3mmHg
|  |  | 1.6.6. En caso de falla de sensor |  | 2.2.1 Intervalo de 1% al 99%.
|  |  | 1.6.7. Visual para apertura de puerta |  | 2.2.2 Resolución 1%.
| 1.7. Puerta |  | 1.7.1. Puerta de cabina con cierre |  | 2.2.3 Sonido en cada pulso detectado y que cambie con la saturación.
|  |  | 1.7.2. Alarma por abertura de puerta |  | 2.2.4 Método LED con longitud de onda dual.
|  |  | 1.7.3. Con bloqueo automático |  | 1.7.5 Maximo error permitido +/- 2 %
| 1.8. Parámetros Visuales |  | 1.8.1. Termómetro digital |  | 2.3.1 Muestra de seisderivas para interpretación.
|  |  | 1.8.2. Teclado táctil |  | 2.3.3 Software para analisis de arritmias
|  |  | 1.8.3. Visor digital |  | 2.4.1 Intervalo de 20 a 300 ppm.
| 1.9. Controlado por microprocesador |  |  |  | 2.4.2 Resolución 1ppm
| 1.10. Puertas en vidrio templado |  |  |  | 2.4.3 Maximo error permitido +/- 2 BPM
| 1.11. Con interruptor de encendido/apagado con llave o clave. |  |  |  | 2.5.1 Intervalo de 0 a 50°C.
| 1.12. Sistema de pruebas de alarmas |  |  |  | 2.5.2. Resolución +/- 0.1°C.
| 1.13. Interruptor de luz interior |  |  |  | 2.6.1 Al menos 3 curvas simultáneas.
| 1.14. Caudal de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes. |  |  |  | 2.6.2 Pletismografía.
| 1.15. Seis (6) estantes ajustables mínimo. |  |  |  | 2.6.3 Respiración.
| 1.16. Cargado con refrigerante R134a/ R404b o refrigerante R600a/R290 No-CFC |  |  |  | 2.6.3 Respiración.
2. ALIMENTACIÓN: | 2.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda (Calificacion de instalacion, operacion y desempeño) y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
| 7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s). | [10 empty] | N/A

## REFRIGERADOR 60-70 LTROS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | HOSPITALIZACION HOSPITAL DIA |  |  |  |  | CANTIDAD: |  | 1
ITEM No. 1
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS.
DEFINICIÓN : | Equipo para conservación de medicamentos, reactivos e insumos hospitalarios | [11 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1.1. Tipo congelador vertical con capacidad entre 60-70 Litros
1.2. Sistema de descongelación automática
1.3. Enfriamiento de aire recirculante forzado
| 1.5. Temperatura |  | 1.5.1. Rango de Trabajo: 2°C a 8°C
1.5.2. Promedio de estabilidad: +/- 3°C o menor
1.5.3. Promedio de uniformidad: +/- 1,5°C o menor
| 1.6. Alarmas |  | 1.6.1. Visuales y audibles |  | 2.1.2 Tiempo de medición menor a 40 sg normalmente, entre 0 a 300 mmHg; manguito estándar para adultos.
|  |  | 1.6.2. Indicador de batería baja |  | 2.1.3 Medición automática de ciclos.
|  |  | 1.6.3. En caso de fallo de suministro eléctrico |  | 2.1.4 Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico 30- 300 mmHg.
|  |  | 1.6.7. Visual para apertura de puerta |  | 2.2.2 Resolución 1%.
| 1.7. Puerta |  | 1.7.1. Puerta de cabina con cierre |  | 2.2.3 Sonido en cada pulso detectado y que cambie con la saturación.
|  |  | 1.7.2. Alarma por abertura de puerta |  | 2.2.4 Método LED con longitud de onda dual.
|  |  | 1.7.3. Con bloqueo automático |  | 1.7.5 Maximo error permitido +/- 2 %
| 1.8. Parámetros Visuales |  | 1.8.1. Termómetro digital |  | 2.3.1 Muestra de seisderivas para interpretación.
|  |  | 1.8.2. Visor digital |  | 2.4.1 Intervalo de 20 a 300 ppm.
| 1.9. Controlado por microprocesador |  |  |  | 2.4.2 Resolución 1ppm
| 1.10. Puertas en vidrio templado |  |  |  | 2.4.3 Maximo error permitido +/- 2 BPM
| 1.11. Con interruptor de encendido/apagado con llave o clave. |  |  |  | 2.5.1 Intervalo de 0 a 50°C.
| 1.12. Sistema de pruebas de alarmas |  |  |  | 2.5.2. Resolución +/- 0.1°C.
| 1.13. Interruptor de luz interior |  |  |  | 2.6.1 Al menos 3 curvas simultáneas.
| 1.14. Caudal de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes. |  |  |  | 2.6.2 Pletismografía.
| 1.15. 3 estantes ajustables- |  |  |  | 2.6.3 Respiración.
| 1.16. Cargado con refrigerante R134a/ R404b o refrigerante R600a/R290 No-CFC |  |  |  | 2.6.3 Respiración.
| 1.17. Nivel de Sonido maximo hasta 43 dBA |  |  |  | 2.6.3 Respiración.
| 1.18. Dimensiones Exteriores Maximas (Profundidad x Ancho x Altura) 70cm x 60cm x 85cm |  |  |  | 2.6.3 Respiración.
| 1.18. Peso maximo de 70 Kilogramos |  |  |  | 2.6.3 Respiración.
2. ALIMENTACIÓN: | 2.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
| 7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s). | [10 empty] | N/A

## REFRIGERADOR BIOLOGIA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | BIOLOGIA DEL CANCER |  | CANTIDAD: |  | 2
ITEM No. 6
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR DOBLE DE MEDICAMENTOS
DEFINICIÓN: | Equipo para almacenamiento y preservación de material a temperatura de refrigeración. | [5 empty] | No. de FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1.1. Refrigerador doble de capacidad de 1445 L, a 1590L .
1.2. Sistema de descongelación automática.
1.3. Enfriamiento de aire recirculante forzado.
1.4. Cuatro ruedas de 2 pulgadas, dos de ellas con freno.
| 1.5. Temperatura | 1.5.1. Rango: +1°C a +8°C.
1.5.2. Promedio de estabilidad: 4 ° C o menor
1.5.3. Promedio de uniformidad: 1,5 ° C o menor
| 1.6. Alarmas | 1.6.1. Visuales y audibles.
1.6.2. Indicador de batería baja.
1.6.3. En caso de fallo de suministro eléctrico.
1.6.4. De aviso de servicio para mantenimiento preventivo.
1.6.5. Para temperaturas mayores o inferiores a las programadas.
1.6.6. En caso de falla de sensor.
1.6.7. Visual para apertura de puerta.
| 1.7. Puerta | 1.7.1. Puerta de cabina con cierre.
1.7.2. De resorte con cierre automático y función de apertura mantenida a 90°.
| 1.8. Parámetros Visuales | 1.8.1. Termómetro digital
1.8.2. Teclado táctil.
1.8.3. Visor digital.
1.9. Controlado por microprocesador.
1.10. Dos (2) Puertas en cristal multipaneladas.
1.11. Con interruptor de encendido/apagado con llave o cualquier otro tipo de seguridad.
1.12. Sistema de pruebas de alarmas.
1.13. Interruptor de luz interior.
1.14. Flujo de aire direccional que mantenga temperatura uniforme en todos los estantes.
1.15. Estantes ajustables.
1.16. Luz interior tipo LED.
1.17. Aislamiento sin CFC.
2. ACCESORIOS: | 2.1 Mínimo ocho (8) Estantes ajustables.
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz
3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda (Calificacion de instalacion, operacion y desempeño) y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).