## CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGIA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | BANCO DE SANGRE |  |  | CANTIDAD: |  |  | 1
NOMBRE GENÉRICO: | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA
DEFINICIÓN: | Una cabina de bioseguridad, cabina de seguridad biológica o cabina de seguridad microbiológica es un recinto o espacio de trabajo cerrado y ventilado para trabajar de modo seguro con materiales contaminados (o potencialmente contaminados) con agentes patógenos (bacterias, virus...) y forma parte del equipamiento de laboratorio de muchas unidades biomédicas. | [7 empty] | No. de FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1.GENERALES | 1.1. Clase II, tipo A2
1.2. Condiciones clase 5 (ISO 14644-1 Y 2)
1.3. 70% de aire de recirculación, flujo de aire saliente 30%.
1.4. Material externo acero inoxidable o acero revestido de pintura epoxica
1.5. Dimensiones externas aproximadas de la cabina 107,3cm x 150cm x 80cm (ancho, alto, profundo), +/- 10 cm.
1.6. Filtro HEPA con 99,99% de eficiencia a 0,3um, tanto de suministro como en escape.
1.7. Prueba DOP en fábrica (Ftalato de Dioctilo) para los filtros HEPA
1.8. Ventana de movimiento vertical.
1.9. Lámpara de luz blanca y lámpara UV.
1.10. Manijas elaboradas en material que no obstruya la visión del área de trabajo
| 2. SISTEMA DE CONTROL | 2.1. Sensor de Temperatura
2.2. Sensor de Humedad
2.3. Sensor de Presión diferencial y/o sensor de flujo de aire.
| 3. INTERIOR | 3.1. Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa.
3.2. Interior en acero inoxidable AISI 304 o superior.
3.3 Superficie de trabajo removible para limpieza
3.4. Ventana en vidrio templado con apertura de 7", mínimo.
3.5. Ventana con altura de visión de 62 cm, mínimo
| 4. PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO | 4.1. Motor conmutado electrónicamente
4.2. Pantalla LCD.
|  | 4.3. Visualización en Display LCD: |  |  | 4.3.1. Tiempo de trabajo de lámpara UV
4.3.2. Tiempo de trabajo Filtros.
4.3.3. Activación de Alarmas
4.3.4. Temperatura y humedad
4.3.5. Presión diferencial filtros HEPA. y/o Velocidad inflow (entrada) y downflow (descendente)
4.4. Panel de control ubicado en la parte frontal de la cabina.
4.5. Panel de control para manejo de menú, flujo de descarga suministrado por motor, activación de luz y lámpara UV.
4.6. Programación de arranque y finalización de operaciones
4.7. Nivel de Ruido de acuerdo a lo establecido por norma tecnica NSF/ANSI 49 o norma análoga
4.8. Intensidad lumínica de acuerdo a lo establecido por norma tecnica NSF/ANSI 49 o norma análoga
4.9. Reloj digital
4.10. Bloqueo de seguridad electrónico
4.11. Velocidad nominal de flujo de entrada, superior a 95 ppm
4.12. Velocidad nominal de flujo descendente, superior a 55 ppm.
| 5. ALARMAS | 5.1. Alarmas audibles y visuales.
5.2. Modo silencio de alarma.
5.3. Alarma de flujo de aire.
5.4. Alarma de ventana frontal.
2. ACCESORIOS | 2.1 Dos (2) lámpara luz día.
2.2 Una (1) lámpara UV.
2.3 Soporte metálico para cabina apto para su peso y dimensiones.
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz.
3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
ELABORÓ |  |  | REVISÓ |  |  | APROBÓ
FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA:
NOMBRE: RICARDO GUERRERO |  |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE:
CARGO/ AREA: BIOMEDICA |  |  | CARGO/ AREA: |  |  | CARGO/ AREA:
FECHA: 15 DE JULIO DE 2019 |  |  | FECHA: |  |  | FECHA: