## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | Grupo Imágenes diágnóstica
NOMBRE GENÉRICO: | Phantom antropomórfico
DEFINICIÓN: | Un phantom es un simulador físico que de forma parcial o total tiene la apariencia o consistencia similar a la de los seres humanos; su uso es para realización de intervenciones para el control de calidad de tecnologías de imágenes diagnósticas o radioterapia | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | DEFINICIÓN: Phantom antropomórfico para verificación dosimétrica ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1.GENERALES 1.1 Corresponde al modelo de niño de 10 años. 1.2 Incluye secciones 1 a 32 1.3 Dispone de huecos de 5 mm en rehilla de 3 x 3. 1.4 Densidad de 1.56 g/cc 1.5. Longitud de 140 cm 1.6. masa de 32 Kg.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
2. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal del Instituto Nacional de Cancerológia como de ingeniería del Instituto.
3. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario en inglés o español
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.