## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ONCOLOGÍA RADIOTERAPICA Y FÍSICA MÉDICA
NOMBRE GENÉRICO: | SISTEMA AUTOMATIZADO DE DOSIMETRÍA RELATIVA Y ABSOLUTA PARA HACES DE RADIACIÓN IONIZANTE EN RADIOTERAPIA
DEFINICIÓN: | Adquisición de sistema automatizado de dosimetría relativa y absoluta para haces de radiación ionizante en Radioterapia, con el objetivo de mantener y asegurar la calidad de los tratamientos para los pacientes de radioterapia en la modalidad de teleterapia; con todos los accesorios requeridos para dosimetría de campos grandes y pequeños, (implementación de radiocirugía craneal y extra craneal). Este sistema se requiere para remplazar por obsolescencia el sistema de dosimetría con que cuenta actualmente el INC (más de treinta años de uso) | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Cuba de agua en tres dimensiones para mediciones de dosimetría relativa y absoluta en haces de radiación con sistema de alineamiento de agua y transporte integrado; dimensiones del tanque iguales o mayores a: 67x64x45 cm., dimensiones de escaneo 50x50x41 cm., construcción robusta con espesores de paredes mayores o iguales a 1.5 cm, en PMMA para garantizar que no sufrirá deformaciones por usos prolongados.
Debe incluir mecanismo de movimiento 3D, en acero inoxidable para evitar deformaciones y asegurar reproducibilidad en las medidas.
El sistema debe incluir el hardware y software necesarios para mediciones automáticas de TPR.
Sistema de escaneo paso a paso y continuo, variable preferimente de 0.1 a 50 mm/seg con la finalidad de tener distribuciones de dosis absorbidas en agua aceptables.
Sistema para fijación de detectores que permita rápida y precisa alineación de la superficie del agua, con respecto al indicador del campo de luz o laser del acelerador. Posicionamiento en los puntos efectivos de medida.
Con tanque de almacenamiento y transporte de agua, con bomba bidireccional para llenado y vaciado del mismo.
Configuración automática de la alineación, nivelación, centrado y llenado del tanque.
Debe tener mesa electromecánica para el levantamiento y descenso del tanque, con resolución mayor o igual a un 1mm.
Sistema de posicionamiento de diferentes detectores sin variar el punto de referencia.
Electrómetro de doble canal (dual) con lecturas independientes, para medición de dosis relativa y absoluta.
Debe cumplir con la norma IS-60731.
Deberá relacionar numéricamente la señal de la cámara de campo a la cámara de referencia.
La no linealidad del electrómetro debe ser menor o igual a 0.5%.
La estabilidad del electrómetro a largo termino no debe sobrepasar del ±0.5 %.
La respetabilidad no debe sobre pasar de ±0.5 %.
Voltaje variable de 0 a ± 400 Voltios, programable en incrementos de 1 Voltio
Conectores, adaptadores, soportes para cámaras y diodos, compatible con los disponibles en el INC.
Cámara de ionización de 0.07cc.
Cámara de ionización de 0.125cc
Cámara Plano paralela tipo robusta.
Diodo de diamante sin BuildUp para radiocirugía volumen sensible 0.004 〖mm〗^3, radio menor o igual 1.1 mm, espesor menor o igual a 0.001 mm de 100 kV – 25 MV en fotones 6 – 25 MeV en electrones 115 – 380 Mev/U iones de carbono. Con su respectivo Holder para posicionamiento vertical y horizontal.
Certificados de calibración para cámaras y iodos.
Manuales de operación en Español
Operación y puesta en funcionamiento de todo el sistema.
Entrenamiento en Sitio, para los físicos que operan el sistema.
Garantía pos-venta de dos años.
Contrato de mantenimiento preventivos y correctivos.
Asegurar que el represéntate legal de la firma en Colombia tenga respaldo en Colombia, al menos por 20 años.
Termómetro digital con termocupla sumergible en agua y barómetro con rango de medida desde el nivel del mar hasta los 4 mil metros de altura.
Nivel digital de precisión.
Con un PC portátil con procesador i7 o superior, Ram de 8 o superior, disco duro de una TBIT, tarjeta gráfica aceleradora, pantalla de 13 pulgadas.
Se debe incluir e entregar las licencias y respaldos de los programas, no solo del sistema operativo sino de los programas solicitados.
Software para adquisición de datos, evaluación, formateo y transferencia al sistema de planificación especificado por el usuario (Eclipse, BrainLab, Pinnacle, Oncentra…).
Con herramientas para medición de dosis absoluta con base a los protocolos IAEA, TRS 398 y AAPM TG 51.
Con herramientas de procesamiento de datos suavizado de curvas, adición, sustracción, desplazamiento, aplicación de funciones de corrección, edición, conversión de datos de ionización a dosis, convolución de perfiles y medición de tamaños de campos grandes sin desplazamiento del tanque.
Con herramientas para medición de ángulos de cuña.
Con herramientas de porcentaje de dosis a profundidad, perfiles longitudinales, transversales, diagonales, o utput factor, CAX automatico y configuración de tareas de mediciones.
Con herramientas de creación de tablas clínicas de PDD, TPR y TMR a partir de los datos medidos
Con herramientas para calculo u despliegue de isodosis, a partir de medición de perfiles y de dosis en profundidad.
El sistema debe estar certificado por la FDA.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario en español. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 9. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.