## ITEM 1
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ITEM 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ESTERILIZACIÓN - UROLOGIA
NOMBRE GENÉRICO: | RECEPTOSCOPIO
DEFINICIÓN: | RECEPTOSCOPIO |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | RESECTOSCOPIO, adultos, SISTEMA OPTICO PLUS, de 30º. Angulación Visual 30° Diámetro 4 mm-Longitud de Trabajo 307 mm Camisa Exterior de 26 Charr, con doble llave para irrigación / succión (canales ampliados a 4 mm) Camisa Interior de 24 Charr, Punta distal atraumática con punta de cerámica oblicua de 54,5º. Permite un guiado exacto del caudal de irrigación Elemento de trabajo Monopolar, corte pasivo, mango abierto, para Sistemas ópticos de 30º. Con mecanismo de bloqueo automático de electrodos con pulsador para desbloqueo cubierto con tapa de silicona. Obturador Asas para corte. Diámetro alambre 0,35 mm. Cable H.F, monopolar , Set de Evacuador Vesical,Cable de Fibra Óptica MONITOR ALTA DEFINICION LCD NDS CAMARA DE VIDEO 3 CCD LOGIC FULL HD T.V Cabezal de cámara HDTV - 3 CCD CONTENEDOR de sistema para la esterilización CON ESTERILLAS.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos y/o verificaciones sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano .
4. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo de (5) años.
5. Especificar vida útil del instrumental y accesorios (anexar listado).
6. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo y/o verificacion.
7. Marcado del instrumental con el nombre de la institucion (INC) y la fecha de ingreso a la misma.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
5. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.