## SILLA RECLINABLE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
Anexo No. 4 Item 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | SALAS DE CIRUGIA
NOMBRE GENÉRICO: | SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA AMOBLADA
DEFINICIÓN: | SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA AMOBLADA | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Tapizado de fácil limpieza y mantenimiento
con atril propio
Movimiento de espaldar, sentado y acostado
Con ruedas giratorias de facil manejo con frenos y que no marquen el piso
Textura suave y antiinflamable
Asiento en espuma de alta densidad de textura suave, brindando mayor confort al paciente.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía un (1) año.
| 2. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## SILLA ERGONOMICA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
Anexo No. 4 Item 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
NOMBRE GENÉRICO: | SILLAS ERGONÓMICAS CON RODACHINES
DEFINICIÓN: | SILLAS ERGONÓMICAS CON RODACHINES | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | La silla debe tener la posibilidad de graduarse según las necesidades del usuario y las actividades que este realice, por tanto se requiere que la altura, el apoyo lumbar y los apoyabrazos sean regulables. (Mondelo, Gregori, De Pedro, Gómez, 2002. Además de ello las sillas no deben tener menos de cinco brazos de apoyo en el suelo, así mismo se requiere que la base de apoyo tenga una superficie superior a 0.5 m. (Instituto Biomecánico de Valencia, 1999). Para que el diseño de una silla que cumpla con ciertas características ergonómicas se requiere tener en cuenta datos antropométricos irreemplazables con el fin de definir las medidas y las holguras requeridas con el objetivo de prevenir la aparición a largo plazo de alteraciones en la condición de salud de los individuos a los cuales deben ser otorgadas. A continuación se describen las dimensiones antropométricas importantes en la selección de las medidas y el diseño de las sillas:
ALTURA DE LA SILLA De acuerdo a los datos antropométricos enunciados anteriormente la altura de la silla debe tenerse en cuenta de acuerdo a la altura poplítea establecida dentro del rango del percentil 5 y el percentil 95, es decir entre 42 y 54 cm. Es necesario aclarar que debe ser ajustable entre las dos medidas propuestas. ANCHO DEL ASIENTO La medida específica para determinar el ancho del asiento se establece de acuerdo al ancho de las caderas, en este caso teniendo en cuenta los diferentes somatotipos se establece el percentil 95 (en mujeres) para la propuesta de la medida, es decir entre 43.4 y 50 cms. Es necesario aclarar que se asume la mayor medida. AJUSTE ANTERO POSTERIOR DEL ASIENTO En este caso será utilizada la dimensión antropométrica definida como largura nalga –poplítea, la cual debe permitir el ajuste antero posterior del asiento teniendo en cuenta el percentil 5, es decir la medida correspondiente a 43.9 y la regulación debe permitir incrementar esta distancia hasta 50 cms. ALTURA SOPORTE LUMBAR El respaldo debe tener una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar (parte baja de la espalda) y su altura debe ser ajustable para cubrir el rango necesario para la población de usuarios. Como regla general, son preferibles los respaldos que den también soporte a la parte superior de la espalda. La función principal del espaldar de la silla es dotar de soporte a la región lumbar. Respecto a la región lumbar existen estudios pormenorizados que indican una magnitud entre 20.3 y 30.5 cms.
ALTURA DEL ESPALDAR Se sugiere que el espaldar de la silla otorgue un soporte completo a la columna, sin embargo la mayor importancia de esta característica corresponde al suministro del soporte en la región lumbar. El respaldo debe inclinarse manteniendo un ángulo de 90°, la inclinación debe permitir un movimiento entre 100°- 105°. APOYABRAZOS La medida aconsejada en función del ángulo de confort para la articulación del codo corresponde a una variación de altura entre 56 -75 cms. ANCHO DEL ESPALDAR El ancho del espaldar tiene en cuenta la medida antropométrica del ancho de los hombros, por consiguiente la medida correspondiente es 43 cms.
OTRAS CONSIDERACIONES - Es recomendable que el asiento y el respaldo estén recubiertos de un material transpirable y tengan los bordes redondeados. - Todos los mecanismos de ajuste deben ser fáciles de manejar y de accionar desde la posición sentada sin excesivo esfuerzo. Asimismo, deben estar construidos a prueba de cambios no intencionados. - El asiento no debe generar presiones sobre la región poplítea o sobre los gemelos. - La altura del espaldar debe llegar mínimo hasta las parte media de la espalda (debajo de las escápulas). - Cuando se entregue la silla se debe dar un instructivo o capacitación para que la persona tenga conocimiento de cómo hacer los ajustes necesarios y acomodarla a sus necesidades. - Las rodachinas de la base, deben ser suave rodamiento y con inmediata respuesta a los cambios de dirección. - El asiento debe tener un acolchamiento consistente, de modo que no pueda tocarse el plano de soporte (se recomienda el uso de espuma de media densidad). Para el respaldo se recomienda un acolchamiento algo mas blando aunque sin perder la consistencia (se recomienda el uso de espuma de baja densidad). - EL ASIENTO Y EL ESPALDAR DE LA SILLA ERGONOMICA, UNA VEZ SEAN AJUSTADOS A LAS CARACTERISTICAS ANTROPOMETRICAS DEL USUARIO NO DEBEN QUEDAR CON SUS PARTES MOVILES. - El material del acolchamiento y la tapicería debe permitir una buena disipación de la humedad y el calor. No se deben utilizar materiales deslizantes.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 9. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MESA AUX. FIJA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
Anexo No. 4 Item 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ONCOLOGÍA CLÍNICA
NOMBRE GENÉRICO: | MESA AUXILIAR FIJA
DEFINICIÓN: | TRES (3) MESAS AUXILIARES FIJAS |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | TRES MESAS AUXILIARES FIJAS
1. Mesa fabricada en material resistente que permita fácil limpieza y desinfección
2. Fabricada en acero inoxidable, con estructura en perlfil tubular
3. Con un entrepaño
4. Base superior que no permita el deslizamiento de los elementos
5. Medidas aproximadas: 80cm de alto x50 cm de ancho y 40cm de profundidad.
6. Patas con tapones de caucho para evitar el deslizamiento
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Garantizar la instalación y la asesoría para el óptimo funcionamiento.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## MESA AUX. RODC.
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
Anexo No. 4 Item 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | ONCOLOGÍA CLÍNICA
NOMBRE GENÉRICO: | MESA AUXILIAR CON RODACHINES
DEFINICIÓN: | MESA AUXILIARES CON RODACHINESS |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | UNA MESA AUXILIAR
1. Mesa fabricada en material resistente que permita fácil limpieza y desinfección
2. Fabricada en acero inoxidable, con estructura en perlfil tubular
3. Con un entrepaño
4. Base superior que no permita el deslizamiento de los elementos
5. Medidas aproximadas: 80cm de alto x50 cm de ancho y 40cm de profundidad.
6. Con radachines de fácil limpieza.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Garantizar la instalación y la asesoría para el óptimo funcionamiento.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.