## VIDEOCOLPOSCOPIO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Centro de prevención
NOMBRE GENÉRICO: | VIDEOCOLPOSCOPIO
DEFINICIÓN : | Microscopio con fines diagnósticos y de tratamiento de patologías en vagina o cervix con captura de imágenes digitales por medio de cámara de video. | [8 empty] | No. Folio
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. Colposcopio con sistema de video.
2. Tubo binocular oblicuo mínimo de 45 grados.
3. Con ajuste de distancia interpupilar de 55 a 75 mm como mínimo.
4. Graduable para aumentos entre 3,75 x o menor a 15x o mayor.
5. Tipo de Lampara: Luz LED con iluminación transmitida por fibra óptica al cabezal.
6. Filtro verde incorporado para visualización de vasos.
7. Controles de movimiento micro y macrométricos.
8. Distancia de trabajo f = 300 mm
9. Permitir ajuste contínuo de intensidad luminosa.
10. Salida de video USB para conexión a PC.
11. Software para captura de imágenes
12. Cámara integrada.
13. Sistema de compensación de dioptrías.
| 14. ACCESORIOS |  | 14.1. Estativo de piso con base rodable mínimo de 4 ruedas y sistema de frenos
14.2. Funda protectora contra polvo.
14.3. Pantalla plana (LCD, LED) con tamaño mínimo de 27".
14.4. Conexiones requeridas entre el colposcopio, computador y TV para transmisión y visualización de imágenes y/o video.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
10. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima o certificación de No requiere | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.