## CAMILLA GINECOLOGICA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - item 1
SERVICIOS: | Centro de prevención
NOMBRE GENÉRICO: | CAMILLA GINECOLÓGICA
DEFINICIÓN : | Equipo hidráulico y/o neumático, rodable y de altura variable diseñado para recostar y transportar al paciente durante procedimientos como toma de muestras citológicas con seguridad, con mecanismos para mantener diferentes posiciones. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. SISTEMA |  | 1.1 Camilla de traslado de paciente.
1.2. Soporte un peso de 200 Kg, mínimo.
|  |  | 1.3 Que permita dar las siguientes posiciones de forma hidráulica o neumática. |  | 1.3.1 Trendelenburg de 15°, mínimo.
1.3.2 Trendelenburg inverso de 15°, mínimo.
1.3.3 Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87°, mínimo.
1.3.4 Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 59 cm o menor a 85 cm o mayor.
1.4 Superficie de la camilla rígida.
1.5 Dimensiones de la superficie del paciente +/- 5 cm: 190 cm, de largo x 66 cm de ancho.
1.6 Dimensiones de la camilla (con barandales arriba) +/- 5%: longitud total 210 cm, ancho total 80 cm.
1.7 Barandales laterales plegables o abatibles.
1.8 Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina.
1.9 Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxigeno y pertenencias del paciente.
1.10 Ruedas antiestáticas o anticonductivas de 20 cm, mínimo.
1.11 Quinta rueda
1.12 Frenos en las cuatro ruedas, con activadores dobles
1.13 Portatril incorporado
| 2. ACCESORIOS |  | 2.1. Colchón de poliuretano. |  | 2.1.1. De 10 cm de espesor, mínimo.
2.1.2. Alta densidad y antiestático.
2.1.3. Repelente a líquidos y retardante al fuego.
|  |  | 2.2. Estribos laterales con fijadores para pies |  | 2.1.3 Repelente a líquidos y retardante al fuego.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano .
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
10. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario | [5 empty] | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz, filial, o sucursal. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## DESFIBRILADOR
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Item 2
SERVICIOS: | Centro de prevención
NOMBRE GENÉRICO: | DESFIBRILADOR EXTERNO
DEFINICIÓN : | Dispositivo o equipo medico de emergencia médica utilizado para descarga un choque eléctrico sobre el miocardio del corazón a través del tórax, para tratar de restablecer el ritmo cardiaco. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. SISTEMA | 1.1 Desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos.
| 2. GENERALES | 2.1 Peso máximo del equipo de 6,5 Kg sin baterías y sin paletas.
2.2 Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA) y cardioversión.
2.3 Con selector de nivel de energía para descarga bifásica.
2.4 Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
2.5 Con sistema de chequeo para probar energía de descarga.
2.6 Tiempo de carga en batería 10 segundos o menor para máxima energía.
2.7 Tiempo de carga en red 8 segundos o menor para máxima energía.
2.8 Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modos semiautomático (modo DEA).
2.9 Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.
2.10 Energías de salida mínimo 13 valores.
2.11 Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos.
| 3. MARCAPASOS TRANSCUTANEO | 3.1 Interconstruido usando electrodos auto adheribles.
3.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA o menor a 140 mA o mayor.
3.3 Duración de pulso de 40 milisegundos o menor.
3.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor.
3.5 Activación por modos: fijo (asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
3.6 Parámetros en pantalla.
| 4. MONITORIZACIÓN | 4.1 Pantalla LCD electroluminiscente o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
4.2 Con despliegue numérico y de onda ECG.
4.3 Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.
| 5. PALAS | 5.1 Para excitación externa, convertibles adulto/ pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
5.2 Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
5.3 Con posibilidad de uso de electrodos o placas para desfibrilación.
5.4 Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
5.5 Indicador de contacto con paciente (Opcional).
| 6. ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES | 6.1 Seleccionables por el usuario, para alteraciones de frecuencia cardiaca.
6.2 De desconexión del paciente.
6.3 Del nivel de carga de la batería.
| 7. SISTEMA DE REGISTRO | 7.1 Impresión integrada.
7.2 Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
7.3 Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
7.4 Un canal como mínimo.
7.5 Velocidad del papel mínimo a 25 mm/s.
| 8. FILTROS | 8.1 Filtro de red.
| 9. BATERIA | 9.1 Recargable e integrada.
9.2 Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
9.3 Que permita dar mínimo 60 descargas a máxima potencia.
9.4 Tiempo de carga completa máximo de 4 horas.
| 10. VARIOS | 11.1 Cable de paciente de 3 o 5 terminales.
| 11. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES | 11.1 Dos (2) palas de desfibrilación externa.
11.2 Cien (100) Electrodos para monitoreo ECG.
11.3 Cinco (5) Electrodos auto adheribles para desfibrilación, cardioversión y marcapasos.
11.4 Dos (2) Tubos de pasta conductora.
11.5 Dos (2) Rollos de papel de impresión.
| 12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 12.1 Voltaje: en al menos el siguiente rango 120 VAC / 60 Hz.
12.2 Corriente: 6.0 Amp. o menos.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
10. Garantizar verificación de calibración según fabrica del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía.
| 12. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  |  |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos ocho (8) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante ocho (8) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación grado de protección IP20 o superior
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 6. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1-1 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  |  |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.