## ARCO EN C RADIOTERAPIA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1
SERVICIOS: | RADIOTERAPIA |  |  |  |  | CANTIDAD |  | 1
NOMBRE GENÉRICO: | ARCO EN C
DEFINICIÓN : | El arco en C está compuesto por un generador que produce Rayos X, los cuales penetran en el cuerpo del paciente, mientras que un intensificador de imagen que es un detector especializado convierte estos rayos en una imagen visible la cual se muestra en el monitor del equipo, permitiendo la identificación de estructuras anatómicas y sus detalles, la posición de implantes, materiales quirúrgicos, instrumentos y dispositivos médicos en cualquier momento durante el procedimiento y en tiempo real. | [11 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS:+A13:AZ142 | 1.1 GENERADOR |  | 1.1.1 Potencia de salida pico nominal de 2,0 KW a 2,5 KW
1.1.2 Frecuencia de control de inversor de 25 kHz a 80 KHz
1.1.3 Rango kV 40 kV a 110 kV o mayor
1.1.5 Imagen individual de 0,2 mA a 13 mA
1.1.6 Fluoroscopia continua de 0,2 mA a 13 mA
1.1.7 Fluroscopia pulsada de 3mA a 24 mA con ancho de pulso de 7ms a 40ms
1.1.8 Fácil selección de energía conveniente y niveles de dosis para cada aplicación clínica
1.1.9 Índice de pulso, índice de cuadro variable 0,5 a 10 C/S y 30 C/S en modo fluro continuo
| 1.2 TUBO DE RAYOS X |  | 1.2.1 Valor nominal de punto focal de 0,6/1,0
1.2.2 Voltaje nominal de 110kV o mayor
1.2.3 Capacidad de almacenamiento de calor de ánodo de 75.000J / 101.000HU
1.2.4 Ánodo de disipación de calor de 40.800J/min / 55.000HU/min
1.2.5 Angulo de ánodo óptico de 9°
1.2.6 Disipación de calor de tanque individual de 3400J/min / 4594HU/min
1.2.7 Capacidad de almacenamiento de calor tanque individual de 800000J / 1100000HU
1.2.8 Disipación continua de calor de 80W
1.2.9 Max tiempo de fluoro no interrumpido de 40 minutos o mas a 300W
| 1.3 IMÁGEN / VIDEO |  | 1.3.1 Sistema de imágenes de video digital
1.3.3 Control automático de ganancia para brillo de imagen constante
1.3.4 Resolución de alto contraste y especial elevada
1.3.5 Video matriz 1k2
1.3.6 Rotación de imagen digital +o- 360° continua
| 1.5 MONITORES |  | 1.5.1 De alto contraste - alta luminancia
1.5.2 De mínimo 19'' (48cm)
1.5.3 1280 x 1024 Pixeles mínimo
1.5.4 Brillo típico para imágenes DICOM 400cd/m2
1.5.5 Brillo máximo de 700cd/m2
1.5.6 Angulo de visualización horizontal / vertical de 178° /178°
1.5.7 Razón de contraste mayor a 1000 : 1
1.5.8 Tecnología LED luz trasera
| 1.6 INTERFAZ |  | 1.6.1 Interfaz de datos y USB de 2.0
1.6.2 Conexión LAN de velocidad de 1 Gigabit
1.6.3 Cable de poder de longitud igual o mayor a 7 metros
| 1.7 ADMINISTRACION DE DATOS DE PACIENTE |  | 1.7.1 Recuperación de lista de pacientes y datos de examen del sistema de HIS / RIS
1.7.2 Registro de emergencia de paciente
1.7.3 Administración de datos de estudio e imagen
1.7.4 Registro de paciente configurable
| 1.8 PREPARACION DE EXAMEN |  | 1.8.1 Programas de usuario dedicados y relacionados con la preparación del paciente
| 1.9 TOMA DE IMÁGENES |  | 1.9.1 MODOS DE OPERACIÓN |  | 1.9.1.1 Selección de curvas de fluoroscopia y radiografía especificas a la aplicación para los modos de operación individuales
|  |  | 1.9.2 FLUOROSCOPIA |  | 1.9.2.1 Toma de imagen 0,5 c/s a 10 c/s; 30c/s con modo
1.9.2.2 Filtración Digital
1.9.2.3 Visualización de escala de grises optimizada basada en el análisis de imagen
|  |  | 1.9.3 IMAGEN INDIIVIDUAL |  | 1.9.3.1 Filtración Digital
1.9.3.2 Visualización de escala de grises optimizada basada en el análisis de imagen
| 2.0 DISPLAY DE IMAGEN |  | 2.0.1Razon de aspecto 5:4 / Resolución 1280 * 1024
2.0.2Pantalla dividida (1, 16 en 1)
2.0.3 Zoom digital, zoom fijo.
2.0.4 Magnificación (Zoom óptico)
2.0.5 Rotación de imagen
2.0.6 Función cine para repetición de escenas y función de auto repetición
2.0.7 Obturador digital
2.0.8 Inversión de imagen horizontal y vertical
| 2.1 PROCESAMIENTO DE IMAGEN |  | 2.1.1Tablas de búsqueda especificas a la aplicación para contraste y brillo óptimos
2.1.2 Filtración de frecuencia especial para display de imagen de borde mejorado
2.1.3 Mejoría de borde
2.1.4 Reducción de interferencia
2.1.5 Detección de movimiento con reducción activa de interferencia
2.1.6 Corrección metálica
| 2.2 FUNCIONES DE TEXTO / GRAFICAS |  | 2.2.1 Anotación, comentarios de imagen, marcación D/I
2.2.2 Cuantificación con medidas de distancia y Angulo
| 2.3 INTERFACES DE RED DICOM |  | 2.3.1 Interfaz DICOM para comunicación de datos imagen en red clínica (PACS) basada en DICOM 3,0
2.3.2 Envió, recepción y almacenamiento de imágenes.
2.3.3 Visualización multi-modalidad
| 2.4 IMPRESIÓN DICOM |  | 2.4.1 Para Impresión dentro de la red o impresora compatible con DICOM
| 2.5 DICOM / LISTA DE TRABAJO |  | 2.5.1 Lista de trabajo para importar datos de paciente desde un sistema de gestión de datos RIS - HIS
2.5.2 Función de envió de estadísticas de examen e información de dosis a un sistema de gestión de datos
| 2.6 EXPORTAR USB |  | 2.6.1 Para almacenamiento de imagen digital a un dispositivo USB en formatos DICOM 3,0, TIFF y AVI
| 2.7 INTERFAZ DVI EXTERNA |  | 2.7.1 Monitores con división de video para conectar un monitor de referencia externo
| 2.8 BRAZO EN C |  | 2.8.1 Brazo en c con frenos mecánicos
2.8.2 Movimiento orbital de 130° (de -40° a +90°)
2.8.3 Angulación de +o- 190°
2.8.4 Movimiento horizontal de mínimo 20cm
2.8.5 Profundidad de inmersión de mínimo 73cm
2.8.6 Rango Giratorio de +o- 12°
2.8.7 Desplazamiento vertical motorizado de mínimo 42cm
2.8.8 Fuente para distancia imagen - receptor de mínimo 100cm +o- 5cm
| 2.9 SISTEMA DE COLIMADOR |  | 2.9.1 Diafragma de plomo para colimación concéntrica libre de radiación
2.9.2 Diafragma de ranura semitransparente para colimación simétrica, libre de radiación con rotación limitada
| 3.0 HARDWARE DE PC |  | 3.0.1 Microprocesador mínimo Doble Núcleo
3.0.2 4GB mínimo de memoria RAM
3.0.3 Unidad S-ATA
3.0.4 Memoria de toma en disco duro para almacenamiento y pos-procesamiento de todas las imágenes tomadas en una carpeta común de paciente
3.0.5 Capacidad de disco duro de 2 TB
3.1 Con detector plano de 21cm x 21 cm
3.2 Peso Máximo de 280 Kilogramos Arco en C y 160 Kilogramos Carro con monitores
| 3.3 REQUERIMIENTOS DE ENERGIA |  | 110V/120 Y 50/60Hz
2. ACCESORIOS | 2.1 Interruptor de pie estándar para la liberación de radiación de mínimo 15 metros
2.2 Unidad de DVD para almacenamiento de imagen digital en CD-R, DVD-R, para intercambio de datos fuera de línea en formatos DICOM 3,0, TIFF y AVI
2.3 Impresora digital para imprimir en papel o papel / película
2.4 Pantalla de visualizacion adicional con cable de conexión de minimo de 15 metros
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
| 3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | [10 empty] | N/A
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz.
| 3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía. | [10 empty] | N/A
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregar en medio magnético capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
| 5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | [10 empty] | N/A
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable | [10 empty] | N/A
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
| 7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s). | [10 empty] | N/A
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ARCO EN C SALAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 2
SERVICIOS: | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - SALAS DE CIRUGIA |  |  |  |  | CANTIDAD |  | 2
NOMBRE GENÉRICO: | ARCO EN C
DEFINICIÓN : | El arco en C está compuesto por un generador que produce Rayos X, los cuales penetran en el cuerpo del paciente, mientras que un intensificador de imagen que es un detector especializado convierte estos rayos en una imagen visible la cual se muestra en el monitor del equipo, permitiendo la identificación de estructuras anatómicas y sus detalles, la posición de implantes, materiales quirúrgicos, instrumentos y dispositivos médicos en cualquier momento durante el procedimiento y en tiempo real. | [11 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS:+A13:AZ142 | 1.1 GENERADOR |  | 1.1.1 Potencia de salida pico nominal de 2,0 KW a 2,5 KW
1.1.2 Frecuencia de control de inversor de 25 kHz a 80 KHz
1.1.3 Rango kV 40 kV a 110 kV o mayor
1.1.5 Imagen individual de 0,2 mA a 13 mA
1.1.6 Fluoroscopia continua de 0,2 mA a 13 mA
1.1.7 Fluroscopia pulsada de 3mA a 24 mA con ancho de pulso de 7ms a 40ms
1.1.8 Fácil selección de energía conveniente y niveles de dosis para cada aplicación clínica
1.1.9 Índice de pulso, índice de cuadro variable 0,5 a 10 C/S y 30 C/S en modo fluro continuo
| 1.2 TUBO DE RAYOS X |  | 1.2.1 Valor nominal de punto focal de 0,6/1,0
1.2.2 Voltaje nominal de 110kV o mayor
1.2.3 Capacidad de almacenamiento de calor de ánodo de 75.000J / 101.000HU
1.2.4 Ánodo de disipación de calor de 40.800J/min / 55.000HU/min
1.2.5 Angulo de ánodo óptico de 9°
1.2.6 Disipación de calor de tanque individual de 3400J/min / 4594HU/min
1.2.7 Capacidad de almacenamiento de calor tanque individual de 800000J / 1100000HU
1.2.8 Disipación continua de calor de 80W
1.2.9 Max tiempo de fluoro no interrumpido de 40 minutos o mas a 300W
| 1.3 IMÁGEN / VIDEO |  | 1.3.1 Sistema de imágenes de video digital
1.3.3 Control automático de ganancia para brillo de imagen constante
1.3.4 Resolución de alto contraste y especial elevada
1.3.5 Video matriz 1k2
1.3.6 Rotación de imagen digital +o- 360° continua
| 1.5 MONITORES |  | 1.5.1 De alto contraste - alta luminancia
1.5.2 De mínimo 19'' (48cm)
1.5.3 1280 x 1024 Pixeles mínimo
1.5.4 Brillo típico para imágenes DICOM 400cd/m2
1.5.5 Brillo máximo de 700cd/m2
1.5.6 Angulo de visualización horizontal / vertical de 178° /178°
1.5.7 Razón de contraste mayor a 1000 : 1
1.5.8 Tecnología LED luz trasera
| 1.6 INTERFAZ |  | 1.6.1 Interfaz de datos y USB de 2.0
1.6.2 Conexión LAN de velocidad de 1 Gigabit
1.6.3 Cable de poder de longitud igual o mayor a 7 metros
| 1.7 ADMINISTRACION DE DATOS DE PACIENTE |  | 1.7.1 Recuperación de lista de pacientes y datos de examen del sistema de HIS / RIS
1.7.2 Registro de emergencia de paciente
1.7.3 Administración de datos de estudio e imagen
1.7.4 Registro de paciente configurable
| 1.8 PREPARACION DE EXAMEN |  | 1.8.1 Programas de usuario dedicados y relacionados con la preparación del paciente
| 1.9 TOMA DE IMÁGENES |  | 1.9.1 MODOS DE OPERACIÓN |  | 1.9.1.1 Selección de curvas de fluoroscopia y radiografía especificas a la aplicación para los modos de operación individuales
|  |  | 1.9.2 FLUOROSCOPIA |  | 1.9.2.1 Toma de imagen 0,5 c/s a 10 c/s; 30c/s con modo
1.9.2.2 Filtración Digital
1.9.2.3 Visualización de escala de grises optimizada basada en el análisis de imagen
|  |  | 1.9.3 IMAGEN INDIIVIDUAL |  | 1.9.3.1 Filtración Digital
1.9.3.2 Visualización de escala de grises optimizada basada en el análisis de imagen
| 2.0 DISPLAY DE IMAGEN |  | 2.0.1Razon de aspecto 5:4 / Resolución 1280 * 1024
2.0.2Pantalla dividida (1, 16 en 1)
2.0.3 Zoom digital, zoom fijo.
2.0.4 Magnificación (Zoom óptico)
2.0.5 Rotación de imagen
2.0.6 Función cine para repetición de escenas y función de auto repetición
2.0.7 Obturador digital
2.0.8 Inversión de imagen horizontal y vertical
| 2.1 PROCESAMIENTO DE IMAGEN |  | 2.1.1Tablas de búsqueda especificas a la aplicación para contraste y brillo óptimos
2.1.2 Filtración de frecuencia especial para display de imagen de borde mejorado
2.1.3 Mejoría de borde
2.1.4 Reducción de interferencia
2.1.5 Detección de movimiento con reducción activa de interferencia
2.1.6 Corrección metálica
| 2.2 FUNCIONES DE TEXTO / GRAFICAS |  | 2.2.1 Anotación, comentarios de imagen, marcación D/I
2.2.2 Cuantificación con medidas de distancia y Angulo
| 2.3 INTERFACES DE RED DICOM |  | 2.3.1 Interfaz DICOM para comunicación de datos imagen en red clínica (PACS) basada en DICOM 3,0
2.3.2 Envió, recepción y almacenamiento de imágenes.
2.3.3 Visualización multi-modalidad
| 2.4 IMPRESIÓN DICOM |  | 2.4.1 Para Impresión dentro de la red o impresora compatible con DICOM
| 2.5 DICOM / LISTA DE TRABAJO |  | 2.5.1 Lista de trabajo para importar datos de paciente desde un sistema de gestión de datos RIS - HIS
2.5.2 Función de envió de estadísticas de examen e información de dosis a un sistema de gestión de datos
| 2.6 EXPORTAR USB |  | 2.6.1 Para almacenamiento de imagen digital a un dispositivo USB en formatos DICOM 3,0, TIFF y AVI
| 2.7 INTERFAZ DVI EXTERNA |  | 2.7.1 Monitores con división de video para conectar un monitor de referencia externo
| 2.8 BRAZO EN C |  | 2.8.1 Brazo en c con frenos mecánicos
2.8.2 Movimiento orbital de 130° (de -40° a +90°)
2.8.3 Angulación de +o- 190°
2.8.4 Movimiento horizontal de mínimo 20cm
2.8.5 Profundidad de inmersión de mínimo 73cm
2.8.6 Rango Giratorio de +o- 12°
2.8.7 Desplazamiento vertical motorizado de mínimo 42cm
2.8.8 Fuente para distancia imagen - receptor de mínimo 100cm +o- 5cm
| 2.9 SISTEMA DE COLIMADOR |  | 2.9.1 Diafragma de plomo para colimación concéntrica libre de radiación
2.9.2 Diafragma de ranura semitransparente para colimación simétrica, libre de radiación con rotación limitada
| 3.0 HARDWARE DE PC |  | 3.0.1 Microprocesador mínimo Doble Núcleo
3.0.2 4GB mínimo de memoria RAM
3.0.3 Unidad S-ATA
3.0.4 Memoria de toma en disco duro para almacenamiento y pos-procesamiento de todas las imágenes tomadas en una carpeta común de paciente
3.0.5 Capacidad de disco duro de 2 TB
3.1 Con detector plano de 21cm x 21 cm
3.2 Peso Máximo de 280 Kilogramos Arco en C y 160 Kilogramos Carro con monitores
| 3.3 REQUERIMIENTOS DE ENERGIA |  | 110V/120 Y 50/60Hz
2. ACCESORIOS | 2.1 Interruptor de pie estándar para la liberación de radiación de mínimo 10 metros
2.2 Unidad de DVD para almacenamiento de imagen digital en CD-R, DVD-R, para intercambio de datos fuera de línea en formatos DICOM 3,0, TIFF y AVI
2.3 Impresora digital para imprimir en papel o papel / película
3.GARANTÍAS | 3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
| 3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | [10 empty] | N/A
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz.
| 3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía. | [10 empty] | N/A
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregar en medio magnético capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
| 5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | [10 empty] | N/A
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable | [10 empty] | N/A
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
| 7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s). | [10 empty] | N/A
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.