## ITEM No. 1
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  |  |  | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  |  |  | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  |  |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM No. 1
SERVICIOS: |  | Imágenes diagnósticas |  |  |  | CANTIDAD: |  |  |  | 1
NOMBRE GENÉRICO: |  | ECÓGRAFO FUSION DE IMÁGENES
DEFINICIÓN : |  | Equipo que usa ondas sonoras de alta frecuencia para generar secuencias de imágenes de órganos y formaciones dentro del cuerpo. Puede fusionar imágenes previamente adquiridas por TC, RM o PET-TC, con imágenes en tiempo real obtenidas por ecografía. | [11 empty] | NO.FOLIO
1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS |  | GENERALES | 1.1. Interface en idioma: español
1.3. Presentación de imágenes con al menos 256 niveles de grises y 256 tonos de color.
1.4. Memoria de Imagen tipo "cine loop" con captura de imágenes de 500 cuadros o MB, o mayor
1.5. Visualización de hasta cuatro imágenes simultáneamente.
1.6. Monitor LCD de 19" , mínimo.
1.7. Con trackball integrado
1.8. Rango dinámico ajustable hasta 220 dB, mínimo.
1.9. Salida de video en formatos: DICOM, MPEG, JPEG, BMP o AVI.
1.10. Mínimo con tres puertos independientes
1.11. Protocolo de conectividad IPV4 o IPV6
|  | MODOS DE OPERACIÓN | 1.12.1. Modos de exploración: |  |  | 1.12.1 1B
1.12.3. M
1.12.4. Doppler
1.12.5. Doppler color
1.12.6. Power doppler
1.12.7. Power angio bidireccional
1.12.8. Triplex en tiempo real
1.12.9.Doppler de vasos a baja velocidad y alta resolución.
1.13. Modo de eliminación de artefactos causados por la respiración o movimiento de tejidos.
1.14. Modo Doppler con registro de autotrazo en tiempo real y corrección automática de ángulo.
1.15. Modo de reposo o standby
|  | SOFTWARE Y HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO | 1.16. Software de aplicaciones generales, cardiaco, radiología intervencionista, vascular periférico, abdominal, ginecológico, pequeñas partes y mama.
1.17. Imagen armónica del tejido
1.18. Medición automática de la Intima Media ( IMT)
1.19. Imagen Trapezoidal
1.20. Zoom en tiempo real, mínimo 4X
1.21. Zoom en imagen congelada.
1.22. Manejo de varias profundidades hasta 30 cm, mínimo.
1.23. Resolución optima de bordes.
|  |  | 1.24. Herramienta para realizar mediciones y cálculos | [6 empty] | 1.24.1 Distancia
1.24.2 Área
1.24.3 Volumen
1.24.4 Ángulos
1.24.5 Velocidades y aceleración
1.25. Pre y post procesado de imagen.
1.26. Imagen de campo extendido
1.27. Visualización de rigidez de tejidos
1.28. Fusión de imágenes que permita el cargue de datos volumétricos de CT y MR para sobreposición de imágenes
1.29. Navegación volumétrica
1.30. Imagen compuesta o crossbeam
|  | ALMACENAMIENTO | 1.31. Unidad de almacenamiento DVD, CD.
1.32. Capacidad mínima de almacenamiento de 500 Gb en disco duro interno o 1TB en disco externo
1.33. Conexión USB
1.34. Almacenamiento de datos sin procesamiento
1.35 DICOM 3.0: Basic Greyscale Print SCU, Modality Worklist SCU; con licencias para impresora y PACS.
1.36 Gestión de pacientes, estudios y datos de imagen.
|  | ALIMENTACIÓN | Voltaje: 110 V - 50 / 60 Hz
2. ACCESORIOS |  | 2.1. Transductor lineal multifrecuencia con frecuencia hasta 13 MHz o mayor, compatible con fusión de imagen, y sensor de posicionamiento
|  | 2.2 Transductor convexo multifrecuencia o banda ancha compatible con fusión de imagen, sensor de posicionamiento y con rango de frecuencias entre: | [9 empty] | 2.2.1. 2 MHz o menor
2.2.2. 5 MHz o mayor
|  | 2.3. Transductor microconvexo multifrecuencia o banda ancha compatible con fusión de imagen, sensor de posicionamiento con rango de frecuencias entre: | [9 empty] | 2.3.1 2 MHz o menor
2.3.2. 5 MHz o mayor
|  | 2.4. Transductor endocavitario Biplanar con 180° de angulación, mínimo, compatible con fusión de imagen, que incluya guia de biopsia y sensor magnetico | [9 empty] | 2.4.1 Convex con rango entre Min. 2 y Max. 10 MHz
2.4.2 Lineal con rango entre Min. 2 y Max. 14 Mhz
2.5. Sensores de posicionamiento externo para la adquisición de imágenes: uno para resonancia y uno para tomografía computarizada
2.6. Todos los transductores deben tener capacidad de acople a guias para dirigir punciones, donde el proveedor garantice su suministro
2.7. Batería con autonomía de al menos 20 minutos o sistema de encendido y apagado rápido para facilitar el transporte del equipo dentro de la institución
2.8. Cable de poder grado médico
3.GARANTÍAS |  | 3.1 Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser mayor a un (1) año.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz.
|  | 3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía. | [11 empty] | N.A
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE |  | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
|  | 5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS |  | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN |  | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | APROBÓ
FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
CARGO/ AREA: |  |  |  | CARGO/ AREA: |  |  |  | CARGO/ AREA:
FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA:

## ITEM No. 2
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 31-12-2016
Página 1 de 1
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM No. 2
SERVICIOS: | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  | CANTIDAD |  | 1
NOMBRE GENÉRICO: | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES
DEFINICIÓN : | Equipo de Rayos X para realizar estudios tomográficos de 64 cortes por giro o rotación de diferentes partes del cuerpo con fines diagnósticos. | [10 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1.1 GANTRY |  | 1.1.1.Equipo de tomografía helicoidal multicorte
1.1.2.Numero de detectores Mínimo 64
1.1.3.Numero de cortes reconstruidos por rotacion Mínimo 128
1.1.4.Angulación física del Gantry Mínimo. ±25°
1.1.5 Apertura del Gantry Mínimo. 70cm.
| 1.2 MESA DEL PACIENTE |  | 1.2.1 Ancho de la mesa del paciente Mínimo. 40cm
1.2.2 Capacidad de carga mínima 220 kg.
1.2.3 Movimiento vertical Mínimo 42,5cm.
1.2.4 Velocidad de desplazamiento horizontal Mínimo. 167.5 mm/s.
1.2.5 Altura minima de la mesa de 63cm o menor
| 1.3 TUBO DE RX |  | 1.3.1 Capacidad Calórica del Tubo Mínimo. 7.0 MHU.
1.3.2 Ánodo giratorio.
1.3.3 Velocidad de rotacion de 0.35 seg o menor
1.3.4 Refrigeración del tubo mecánica o electrónica
| 1.4 GENERADOR DE RX |  | 1.4.1 De alta frecuencia.
1.4.2 De potencia:Mínimo. 64KW
1.4.3 Rango 80KVp hasta 140KVp o mayor.
1.4.4 Rango de 20mA o menor hasta 600 mA o mayor
| 1.5 DETECTOR |  | 1.5.1 Numero Mínimo 64 filas de detectores.
1.5.2 Numero de detectores en eje axial Mínimo 672
1.5.3 Espesor de detector Máximo. 0.625 mm.
1.5.4 Amplitud del detector en el eje longitudinal Mínimo. 38.4mm.
| 1.6 CONSOLA DE OPERADOR |  | 1.6.1 Consola con doble monitor. Tamaño de monitor de la consola de control Mínimo. 19 pulgadas.
1.6.2 Capacidad del disco duro HD Mínimo. 600GB.
1.6.3 Sistema de intercomunicación paciente en dos vías.
1.6.4 Sistema de extracción de información DVD-R, DVD-RAM.
1.6.5 Conexión DICOM Storage, Print, Q&R, Work list, MPPS y Dose Report.
1.6.6 Velocidad mínima de reconstrucción iterativa mínimo 20 cuadros por segundo.
1.6.7 Memoria RAM de 32GB o mas
| 1.7 REDUCCION DE DOSIS |  | 1.7.1 Reducción de dosis por modulación en los tres ejes (modulacion de dosis 3D con objetivo de reduccion de dosis de radiacion).
1.7.2 Reducción de dosis por método Iterativo de reconstrucción sobre la data bruta.
1.7.3 Sistema de colimación activo para reducción de dosis.
1.7.4 Sistema de reducción de artificios de streak (para artificios metálicos).
| 1.8 EXPLORACION |  | 1.8.1 Exploración helicoidal.
1.8.2 Paso de exploración helicoidal. Mínimo. 1.5.
1.8.3 Exploración prospectiva para adquisición cardiaca coronaria.
1.8.4 Exploración prospectiva para adquisición de calcio.
1.8.5 Resolución temporal nativa de 175 ms o menor.
1.8.6 Exploración dinámica para estudios de perfusión para Cerebro o Cuerpo en 3D.
1.8.7 Exploración en doble nivel de energía realizada en un solo barrido.
2. ACCESORIOS | 2.1 Delantales plomados 2 unidades
2.2 Protectores tiroides 2 unidades
2.3 Protectores gonadales
2.4 Juego de fantomas para control de calidad.
3.GARANTÍAS | 3.1 Presentar documento de garantía 100% full cobertura, donde se evidencia el tiempo de la misma, mínimo tres (3) años o más ademas (No prorrata) incluyendo Tubo de Rayos X y Detector.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser mayor a un (1) año.
| 3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto. | [10 empty] | N.A
| 3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio. | [10 empty] | N.A
| 3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | [9 empty] | N/A
3.6 El oferente debe garantizar que durante la garantía se reemplazaran las piezas que se requieran sin limite de cuantía, además deberán garantizar un Uptime mayor al 90%.
3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz.
| 3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía. | [9 empty] | N/A | N.A
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal de servicio calificado y capacitado directamente en fabrica y que este registrado ante el Recurso Humano INVIMA.
4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.
4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.6 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.7 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
| 5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | [9 empty] | N/A | N.A
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable | [9 empty] | N/A
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
| 7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s). | [9 empty] | N/A