## CAMA HOSPITALARIA
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | HOSPITALIZACION 3ER PISO |  | CANTIDAD: |  |  | 12
NOMBRE GENÉRICO: | CAMA HOSPITALARIA
DEFINICIÓN: | Cama eléctrica rodable que facilita la atención del paciente en estado crítico con base radio transparente al menos en sección dorsal y que permite efectuar estudios radiológicos. | [6 empty] | No. de FOLIO
1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | 1.1 Cama de cuatro planos eléctrica
1.2 Marco compatible con limpieza a vapor o con paño humedo con solucion desinfectante
1.3 Protectores parachoques en las esquinas
1.4 Cabecero y soporte de los pies removibles.
1.5 Lecho removible
1.6 Barandas retractiles con mecanismo de auto descenso suave y rápido, con controles internos intuitivos de confort para el paciente y externos para el cuidador
1.7 Asas que faciliten la salida segura del paciente.
1.8 Sistema de luz inteligente que cambie de color cuando la cama no este en la altura segura para la salida del paciente o Indicador en barandas que permita conocer la altura baja para la salida del paciente
1.9 Botón de RCP bilateral
1.10 Botón de bloqueo de movimientos independiente para mantener una posición determinada la cama.
1.11 Movimientos de subir/bajar Cabecera y pies
1.12 Trendelenburg Inverso entre 11° a 17°
1.13 Trendelenburg Inverso entre 11° a 17°
1.14 Auto contorno: Posición de silla en un solo botón
1.15 Sistema de elongación central de la cama que reduzca la presión en sacro, la fricción, el cizallamiento, la compresión abdominal y la migración del paciente hacia abajo al levantar el espaldar o funcion homologa
1.16 Indicador de ángulo de cabecera
1.17 Indicador de posición de cadera que reduzca los frecuentes reposicionamientos del paciente y de confort.
1.18 Llantas de minimo 150mm de diámetro con por lo menos una rueda antiestatica.
1.19 Freno central: con sistema de barra oculta dentro del chasis que evitar deformidades ocasionadas por golpes.
1.20 Rueda direccional. Para fácil movilización y dirección de la cama.
1.21 Batería de respaldo en caso de traslado de paciente.
1.22 Indicador auditivo de batería baja.
1.23 Atril porta suero.
1.24 Carga minima soportada de 220Kg.
1.25 Peso máximo de la cama: 150Kg.
2 ACCESORIOS: | 2.1 Colchon compatible con la cama a ofertar |  |  | 2.1.1 De alto confort y prevenga la formación de ulceras por presión
2.1.2 Con costuras selladas
2.1.3 Impermehable
2.1.4 Bacteriostatico
2.1.5 Fungistático
3.GARANTÍAS | 3.1 Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser mayor a 1 año.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.
3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos, consumibles y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
4.3 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo y por personal calificado.
4.4 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.5 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.6 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.4 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
ELABORÓ |  | REVISÓ |  |  | APROBÓ
FIRMA: |  | FIRMA: |  |  | FIRMA:
NOMBRE: RICARDO GUERRERO |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE:
CARGO/ AREA: PROFESIONAL ESPECIALIZADO / TECNOLOGIA CLINICA |  | CARGO/ AREA: |  |  | CARGO/ AREA:
FECHA: 10 de OCTUBRE 2019 |  | FECHA: |  |  | FECHA: