## QA PACIENTE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 3 de 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | RADIOTERAPIA |  | CANTIDAD: | 1
NOMBRE GENÉRICO: | EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD
DEFINICIÓN: | Equipo de control de calidad para paciente especifico, que permitE la verificación de planes de pacientes de radioterapia en técnicas avanzadas de planeación inversa conformada (IMRT, VMAT, SBRT, SRS y TBI) |  |  |  |  | No. de FOLIO
1.1 Sistema dosimétrico para verificar entrega de tratamientos de radioterapia.
1.2 Simulador físico que permita reproducir la entrega de tratamiento que contenga una matriz de detectores que pueden ser cámaras de ionización o detectores de estado sólido.
1.3 Cumplimiento de los requerimientos de True Composite (compuesto real) del Task Group 218 (tarea grupal 218) es decir que no tenga un compuesto perpendicular en la toma de datos.
1.4 Sistema Autonomo (Estacionado)
1.5 Capacidad de medir con todos los angulos de camilla, gantry y colimador
1.6 Tamaño activo de detector menor a un (1) milímetro.
1.7 Mayor cantidad de detectores en menor tamaño de campo para QA de radiocirugía.
1.8 Que permita la medicion de dosis en los distintos voxeles de la imagen del fantoma
1.9 Utilidadl para realizar verificaciones de tratamientos de pequeños campos como radiocirugías con posibilidad de realizar mediciones de dosis relativas y absolutas.
1.10 Que permita realizar controles de calidad de las multilaminas del colimador del acelerador (MLC).
1.11 Que permita realizar control de calidad de la rotación del colimador del acelerador al isocentro.
1.12 Que permita realizar control de calidad de la rotación de la camilla del acelerador al isocentro.
1.13 Que permita realizar control de calidad de la rotación del Gantry del acelerador al isocentro.
1.14 Que permita realizar control de calidad de la velocidad de rotación del Gantry del acelerador.
1.15 Que permita revisar planicidad y simetría para entrega de tratamientos en arcos.
1.16 Que permita la medicion de dosis de entrada y de salida
1.17 Que el software permita unir superposición de campos o arcos en tratamientos que superen los 35 cm de longitud para técnica de TBI con VMAT.
1.18 Que el software permita realizar análisis de histograma dosis volumen para contrastar distribuciones de dosis, zonas de alto gradiente y dosis a órganos a riesgo generadas en el planificador y transferidas al maniquí de verificación frente a las obtenidas por irradiación del maniquí en el acelerador lineal con el tratamiento planificado.
1.19 Que permita la verificación de planes de tratamiento con múltiples isocentros.
1.20 Que sea liviano, de fácil montaje y de colocación rápida (un mínimo de accesorios o cables para instalación).
1.21 Que tenga la posibilidad de insertar películas en varios planos y/o cámaras de ionización.
1.22 Que realice medicion de dosis absoluta en puntos y preferiblemente que sea en un material equivalente a agua
1.23 Que pueda verificar las distribuciones de dosis que calcula el planificador en diferentes tejidos conviene hacer pruebas con maniquíes heterogéneos.
2 ACCESORIOS:
3.GARANTÍAS | 3.1 Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.
3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser mayor a 1 año.
3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía o que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.
3.4 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos, consumibles y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
3.5 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.1 Describir el programa de capacitación tanto para personal asistencialen sitio o en fábrica. . La capacitación se realizará mínimo dos veces por año de garantía. Como evidencia de las capacitaciones el proveedor debe entregar acta de capacitación, formato de asistencia institucional diligenciado por los asistentes, soporte digital de la presentación y post – test de cada asistente.
4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. Debe estar basada en las recomendaciones de fábrica, soportado por el manual del equipo
4.3 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo y por personal calificado (se debera comprobar mediante certificaciones y/o diplomas esta calificacion)
4.4 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.
4.5 Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.
4.6 Entregrar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE | 5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).
5.3 3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de ingeniería biomédica.
5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20
5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.
5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
6. NORMAS - CERTIFICADOS | 6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondiconamiento de de Dispositivos Médicos. (CCAA)
6.3 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.
6.4 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN | 7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Serie_______ modelo_______Marca___________ Número del contrato: __________ _____________ Contratista:_______________________________ Número Telefónico:_______________________ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable
7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.
7.3 El oferente garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Firma del Representante Legal