## Sistema de teperatura
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Patología
NOMBRE GENÉRICO: | Sistema de monitoreo de temperatura para cadena de frio
DEFINICIÓN: | Sistema de monitoreo continuo de tendencias de temperatura en tiempo real. | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Monitoreo de tendencias de temperatura en tiempo real
2. Con capacidad de conectar mínimo 31 equipos de cadena de frio
3. Con capacidad de visualizar los parámetros de temperatura y humedad relativa del ambiente de cada equipo de la cadena de frio conectado al sistema
4. Alarmas audibles y visuales de los parámetros monitorizados de máximos y mínimos según el tipo de tecnología del equipo
5. Almacenamiento de eventos o alarmas.
6. Historial de alarmas con almacenamiento y despliegue del trazo que genera la alarma.
7. Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de cada equipo 24 horas.
8. Registradores de datos del sistema de monitoreo que incluyen varias sondas y opciones de montaje, con conectividad inalámbrica
9. Mediciones con trazabilidad a unidades Sistema Internacional a través de institutos de metrología nacional o laboratorios de calibración acreditados por ISO/IEC 17025
10. Medición de temperatura que varié entre los -196 °C y los 250 °C o mayor rango
11. Con capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera del Instituto a través de una plataforma y estación de trabajo
| 12. Software |  |  | 12.1 Software de monitoreo de las variables con visualización en tiempo real
12.2 Software que genere informes históricos y de alarma automáticos, que se guardan en el servidor y envío de alarmas vía e-mail y SMS cuando se presente temperaturas fuera de los rangos preestablecidos
12. 3 Con licencia ilimitada para numero de usuarios
12. 4. Licencia ilimitado numero de puntos de monitoreo
12. 5. Interfaz grafica de usuario tipo pagina web con posibilidd de visualización de datos como: mapa, lista de canales, lista de areas, lista de grupos
12. 6. Gestión de datos electrónicos bajo el estándar de seguridad desarrollado por FDA en la norma 21 CFR parte 11
14. Garantizar la programación de control de alertas tempranas, con envío de alarmas vía e-mail y SMS cuando las variables se entren en estados críticos
15. Garantizar en caso de corte de suministro eléctrico una autonomía minino de 6 horas para continuar con la monitorización de los parámetros
16. Sistema con posibilidad de conexión de mas equipos de cadena de frio según los requerimientos del Instituto
17. Memoria de almacenamiento de minimo 8 GB
18. Transmisores multiparámetros que permitan diferentes tipos de sonda (El sistema permite intercambio de las sondas)
| 18. Alarmas audibles y visibles |  |  | 18.1 En caso de parametros fuera de los rangos establecidos
18.1 Envió a través de e-mail, SMS y llamada de voz, cuando los parámetros de temperatura este fuera de los rangos establecidos
18.1 Envió a través de e-mail y SMS cuando los parámetros de temperatura este fuera de los rangos establecidos
| 19. REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS |  |  | 19.1. 110- 120 VAC, 50- 60 Hz. ±10%.
19.2. Conexión para Colombia, con clavija de seguridad grado hospitalario
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo Dos (2) mantenimientos preventivos, o según las recomendaciones del fabricante
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento correctivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrología según aplique por norma (verificación metrológica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
7. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## Propiedades (hidden)
5193 | 52 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | jsalazar | jsalazar | surquijo | 52 | 454 | CD - Formato | 52 | alperez