## GTC-P01-F-01
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [8 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [8 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [8 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: |  | GRUPO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER
NOMBRE GENÉRICO: |  | 1. Un multidetector para radiodiagnóstico 2. Phantom para mamografía digital 3. Patrón de prueba para mamografía 4. Regla de rayos X 5. Báscula análoga para mamografía 6. Phantom para fluoroscopia
DEFINICIÓN: |  | 1. Un multidetector para radiodiagnóstico: Multimetro para medir diferentes magnitudes dosimétricas en radiografía convencional, fluoroscopia, radiografía dental, tomografia computalizada y mamografía. 2. Phantom para mamografía digital: Fantoma de acreditación mamográfica para evaluar el rendimiento de un sistema de mamografía mediante una evualuación cuantitativa de la capacidad del sistema para obtener imágenes de estructuras pequeñas similares a las que se encuestran clínicamente. 3. Patrón de prueba para mamografía: Patrón prueba utilizado para determinar la resolución espacial en mamografía. 4. Regla de rayos X: Regla de rayos X de apagado y encendido automático para la alineación del campo de luz y del campo de radiación. 5. Báscula análoga para mamografía: Balanza para determinar la fuerza de compresión, con certificado de calibración. 6. Phantom para fluoroscopia: Objeto de prueba para instalaciones de rayos X fluoroscópicas analógicas y digitales para pruebas de aceptación y constancia, útil para medir las siguientes características: alineación del haz con el campo de luz, rango dinámico, resolución espacial, resolución del contraste, homogenidad. | [11 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. MULTIDETECTOR PARA RADIODIAGNÓSTICO | 1. MULTIDETECTOR PARA RADIODIAGNÓSTICO
|  | 1.1. COMPONENTES DEL MULTIDETECTOR |  | 1.1.1. Una unidad base
1.1.2. Un medidor de corriente del tubo de rayos X
1.1.3. Un sensor para mediciones en radiografía convencional, radiografía dental y fluoroscopia
1.1.4. Un sensor para todo tipo de mediciones de mamografía en todas las combinaciones de ánodo/filtro sin necesidad de realizar ningún ajuste adicional.
1.1.5. Una cámara de ionización para mediciones en aplicaciones de dosis de tomografía computarizada
1.1.6. Un sensor para mediciones de iluminancia e luminancia en monitores y negatoscopios
1.1.7. Un sensor de área sensible para la medición de radiaciones de fuga y dispersas, así como otras aplicaciones con tasas de dosis baja
|  | 1.2. ACCESORIOS DEL MULTIDETECTOR |  | 1.2.1. Fuente de poder (110±10 Voltios y 50-60 Hertz)
Filtros de alumnio y cobre para mediciones precisas de la capa hemireductora (HVL)*
1.2.3. Software para transmisión de imagenes a otros dispositivos que permita ver las mediciones y las formas de onda en una pantalla más grande, guardar las mediciones, transferir los datos a Excel u otro software equivalente.
1.2.4. Soportes flexibles para los sensores
1.2.5. Conexión inalambrica para trasmitir las medidas a un computador y/o tablet y/o celular
1.2.6. Minimo dos (2) Cables para conexión de sensores de 3±2m de longitud
1.2.7. Cable para medición de corriente del equipo
1.2.8. Una Maleta para guardar y transportar los sensores, la unidad base y los accesorios del multidetector. Dimensiones adaptadas al peso y tamaño del equipo.
|  | 1.3. MAGNITUDES A MEDIR EN EL MULTIDETECTOR Y UNIDADES |  | Magnitudes |  |  |  |  | Unidades
|  |  |  | Dosis |  |  |  |  | Gray [Gy]
|  |  |  | Tasa de dosis |  |  |  |  | Gray/segundo [Gy/s]
|  |  |  | Tiempo de exposición |  |  |  |  | Segundo[s]
Pulsos
|  |  |  | Tasa de pulsos |  |  |  |  | Pulsos/segundo [pulsos/s]
|  |  |  | Dosis/pulso |  |  |  |  | Gray/pulso [Gy/pulso]
|  |  |  | Voltaje |  |  |  |  | Voltios [V]
|  |  |  | Capa hemi reductora (HVL) |  |  |  |  | Milimetros de aluminio [mm Al]
|  |  |  | Filtración total |  |  |  |  | Milimetros de aluminio [mm Al]
|  |  |  | Corriente |  |  |  |  | Amperios [mA]
|  |  |  | Carga eléctrica |  |  |  |  | Amperios segundo [mAs]
|  |  |  | Luminancia |  |  |  |  | Candelas/metro cuadrado [Cd/m2]
|  |  |  | Iluminancia |  |  |  |  | Lux
|  |  |  | Producto longitud dosis |  |  |  |  | Gray centimetro [Gy cm]
|  | 1.4. DETALLES TÉCNICOS GENERALES DE LA UNIDAD BASE DEL MULTIDETECTOR |  | 1.4.1. Memoria: posibilidad de guardar ≥5000 exposiciones
1.4.2. Peso de la unidad base: ≤ 750 g
1.4.3. Temperatura de funcionamiento entre 15 – 35 °C
1.4.4. Presión atmosférica de funcionamiento entre 60 y 105 kPa
1.4.5. Alimentación Eléctrica: Batería recargable
1.4.6. Duración de la Batería: ≥ 5 horas de uso continuo
1.4.7. Voltaje de alimentación de la batería: 110 V AC - 60 Hz
1.4.8. Tamaño de la pantalla: 7±3 pulgadas
1.4.9. Tipo de pantalla: Táctil
|  | 1.5. DETALLES TÉCNICOS DE LOS SENSORES DEL MULTIDETECTOR |  | Sensor |  | Magnitud |  | Valores
|  |  |  | 1.5.1. Corriente eléctrica del tubo de rayos X |  | Corriente electrica |  | Rango: 1 mA - 1000 mA
Incertidumbre: ≤ 4%
Resolución: ≤ 0,05 mA
[6 empty] | Carga eléctrica |  | Rango: 0,01 mAs - 999 mAs
Incertidumbre: ≤ 4%
Resolución: ≤ 0,005 mAs
[6 empty] | Interfaz |  | Compatible con la unidad de base
[6 empty] | Tamaño |  | Compacto para usar y transaportar fácilmente.
|  |  |  | 1.5.2. Radiografía convencional, radiografía dental y fluoroscopia |  | Dosis |  | Rango: 50 nGy - 2500 Gy
Incertidumbre: ≤ 5%
[6 empty] | Tasa de dosis |  | Rango: 50 nGy/s - 250 mGy/s
Incertidumbre: ≤ 5%
Resolución: ≤ 1 nGy/s
[6 empty] | Voltaje |  | Rango: 50kVp - 150kVp
Incertidumbre: ≤ 2%
[6 empty] | Interfaz |  | Compatible con la unidad de base
[6 empty] | Tamaño |  | Compacto para usar y transaportar fácilmente.
|  |  |  | 1.5.3. Mamografía |  | Dosis |  | 50µGy - 100mGy, resolución: 5µGy, incertidumbre: ≤ 5%
[6 empty] | Voltaje |  | 20 - 40 kVp, ≤ 2% incertidumbre
[6 empty] | Tasa de dosis |  | 200nGy/s - 200mGy/s, incertidumbre: ≤ 5%
[6 empty] | Capa hemi reductora |  | 0,2 - 1,5mmAl, incertidumbre: ≤ 5%
[6 empty] | Interfaz |  | Compatible con la unidad de base
[6 empty] | Tamaño |  | Compacto para transportar fácilmente
|  |  |  | 1.5.4. Tomografía computarizada |  | Dosis |  | 10µGy - 500Gy, incertidumbre: ≤ 5%
[6 empty] | Tiempo |  | 10ms - 120s, incertidumbre: ≤ 2%
[6 empty] | Producto longitud dosis |  | 250µGycm - 250Gycm, incertidumbre: ≤ 5%
[6 empty] | Interfaz |  | Compatible con la unidad de base
[6 empty] | Tamaño |  | Compacto para transportar fácilmente
|  |  |  | 1.5.5. Sensor de luz |  | Luminancia |  | 1 - 10.000 cd/m², incertidumbre: ≤ 5%
[6 empty] | Iluminancia |  | 1 - 10.000 lux, incertidumbre: ≤ 5%
[6 empty] | Interfaz |  | Compatible con la unidad de base
[6 empty] | Tamaño |  | Compacto para transportar fácilmente
|  |  |  | 1.5.6. Sensor de área |  | Kerma en aire |  | rango: 1nGy - 100mGy, incertidumbre: ≤ 5%
[6 empty] | Tasa de kerma en aire |  | rango: 1mGy/h - 100mGy/h, incertidumbre: ≤ 5%
[6 empty] | Interfaz |  | Compatible con la unidad de base
[6 empty] | Tamaño |  | Compacto para transportar fácilmente
| 2. PHANTOM PARA MAMOGRAFÍA DÍGITAL | 2. PHANTOM PARA MAMOGRAFÍA DÍGITAL
|  | 2.1. DETALLES TÈCNICOS DEL PHANTOM |  | 2.1.1. Phantom para controles de calidad en mamografía que cumple con los requerimientos de la American College of Radiology
|  | 2.2. ACCESORIOS |  | 2.2.1. Disco acrílico para prueba de contraste con el phantom (razón señal-ruido)
2.2.2. Caja o estuche para almacenamiento y/o transporte del phantom
| 3. PATRÓN DE PRUEBA PARA MAMOGRAFÍA | 3. PATRÓN DE PRUEBA PARA MAMOGRAFÍA
|  | 3.1. DETALLES TÈCNICOS DEL PATRÓN |  | 3.1.1. Resolucion de al menos 20 lp/mm y espesor ≤ 0,1 mm de plomo.
| 4. REGLA DE RAYOS X | 4. REGLA DE RAYOS X
|  | 4.1. DETALLES TÉCNICOS DE LA REGLA |  | 4.1.2. Regla de rayos X para la alineación del campo de luz y del campo de radiación ionizante sin tomar imágenes.
| 5. BÁSCULA ANÁLOGA PARA MAMOGRAFÍA | 5. BÁSCULA ANÁLOGA PARA MAMOGRAFÍA
|  | 5.1. DETALLES TÉCNICOS DE LA BÁSCULA |  | 5.1.1. Báscula análoga para controles de calidad en mamografía con certificado de calibración
|  |  |  | Rango |  |  |  | 5kg - 35kg, resolución: ≤ 0,5kg, incertidumbre: ≤ 5%, reproducibilidad ≥ 5%.
|  |  |  | Interfaz |  |  |  | Fácil de usar y leer
|  |  |  | Tamaño |  |  |  | Compacto para usar y transaportar fácilmente.
| 6. PHANTOM PARA FLUOROSCOPIA | 6. PHANTOM PARA FLUOROSCOPIA
|  | 6.1. DETALLES TÉCNICOS DEL PHANTOM |  | 6.1.1. Phantom para controles de calidad en fluoroscopia
|  | 6.2. ACCESORIOS |  | 6.2.1. Caja o estuche para almacenamiento y/o transporte del phantom
DOCUMENTACIÓN: |  | DOCUMENTACIÓN:
1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos, o según las recomendaciones del fabricante
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento correctivo veinticuatro (24) horas, siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [8 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [8 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [8 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 2 de 2
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN |  | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
* Opcional

## Propiedades (hidden)
5193 | 52 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | jsalazar | jsalazar | surquijo | 52 | 454 | CD - Formato | 52 | alperez