## Farmacia- Nutrición
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [9 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [9 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Servicio farmacéutico - 2 Piso
NOMBRE GENÉRICO: |  | Cabina de Flujo Horizontal
DEFINICIÓN: |  | Equipo que proporciona protección al producto | [12 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. Cabina de flujo horizontal para la preparación de nutriciones
2. Estación de trabajo ISO Clase 3 para la protección de producto
3. Cabina de flujo para trabajo bipersonal
4. Tamaño nominal de la cabina: 180 Cm ± 10 Cm
5. Con monitoreo de sensores de presión en tiempo real que garantizan el flujo del aire seguro en toda la superficie de trabajo.
6. Visualización de parámetros con controlador electrónico: operación del ventilador, luz blanca, luz fluorescente, luz UV, porcentaje de vida de los filtros, alarmas para operación visible y audible
7. Programación de inicio y finalización de operaciones
8. Lámpara UV con temporizador. Lampara ubicada en área segura para la visión del colaborador
9. Reloj digital variable que proporciona tiempos de exposición de la luz UV
10. Control de tiempo de operación de la cabina, indicador visual de operación horas de la lampara
11. Prefiltros para retención de las partículas de mayor tamaño
12. Filtros ULPA, con una eficacia superior al 99,999% para tamaños de partícula comprendidos entre 0,1 y 0,3 micras
13. Paredes laterales en vidrio templado de seguridad de 5 mm de espesor con protección para luz UV
14. Alarma visual y acústica para desviaciones del valor nominal del flujo de aire
|  | 15. Sistema de control |  |  | 15.1 Sensor de Presión diferencial y/o sensor de flujo de aire con compensación de temperatura
|  | 16. Zona de trabajo |  |  | 16.1. Paredes laterales en vidrio templado de 5 mm con protección para luz UV
16.2. Cubierta en policarbonato resistente a la luz UV
16.3. Con soporte de la cabina ajustable de forma manual
16.4. Superficie de trabajo en Acero inoxidable con caracteristicas clinicas (resistente a corrosión)
16.5. Superficie de trabajo removible para limpieza
16.6. Disponibilidad de interruptores de luz y mínimo 2 tomas eléctricas (110V) para facilidad de usar equipos complementarios
16.7. Con luz fluorescente con intensidad mayor a 1.000 Lux
17. Lámpara de luz ultravioleta de 30 Amperios para la acción germicida
18. Sistema de seguridad de la luz ultravioleta que se apague cuando no detecte la cubierta
|  | 19. Alarmas audibles y visibles |  |  | 19.1. Flujo de trabajo fuera de rango seguro
|  | 20. Accesorios |  |  | 20.1. Dos(2) Sillas ergonómica para zona de trabajo
20.2. Dos (2) Reposapiés
20.3. Soporte metálico para cabina apto para su peso y dimensiones.
20.4. Barra para soporte de soluciones
|  | 21. Requerimientos Electricos |  |  | 21.1. 110- 120 VAC, 50- 60 Hz. ±10%.
21.2. Conexión para Colombia, con clavija de seguridad grado hospitalario
DOCUMENTACIÓN: |  | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
|  | 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía según las recomendaciones del fabricante (Presentar documento soporte de la periodicidad de mantenimiento preventivo según fabricante)
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento correctivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro, entrega e instalacion de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante el tiempo de garantia
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrología según aplique por norma (verificación metrológica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Cumplimiento en desempeño acorde a IEST-RP-CC002.2
5. Aire clase 3 de acuerdo a ISO 14644.1
6. Filtros ensamblados y revisados acorde a la norma europea EN 1822 y IEST-RP-CC001.3, IEST-RP-CC007 y IEST-RP-CC034.1
7. Cumplimiento a ADA.
8. Cumplimiento con la norma europea en seguridad eléctrica EN 61010-1 y a nivel mundial IEC61010-1
9. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 presentar las siguientes certificaciones : CE y UL
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN |  | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Elaboró
NOMBRE: |  | Luisa Fernanda Castiblanco C. | [5 empty] | CARGO: |  |  | Profesional Especializado
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Grupo Tecnología Clínica
FECHA
Revisó
NOMBRE: |  | Carolina Aristizábal Niño | [5 empty] | CARGO: |  |  | Coordinadora Servicios farmaceuticos
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Servicios farmaceuticos
FECHA
NOMBRE: | [7 empty] | CARGO:
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA:
FECHA
Aprobó
NOMBRE: |  | Andrea Lisset Pérez Salamanca | [5 empty] | CARGO: |  |  | Coordinadora grupo tecnología Clínica
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Grupo Tecnología Clínica
FECHA
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ | [5 empty] | APROBÓ
Cargo: | Profesional Universitario |  |  | Cargo: |  | Coordinadora Grupo Gestión de Tecnología Clínica |  |  |  | Cargo: |  | Coordinadora Grupo Gestión de Tecnología Clínica
Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | Dependencia: |  | Grupo Gestión de Tecnología Clínica |  |  |  | Dependencia: |  | Grupo Gestión de Tecnología Clínica
Fecha: | 2020-05-30 |  |  | Fecha: |  | 30-05-2020 |  |  |  | Fecha: |  | 30-05-2020

## Farmacia- Antibioticos
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [9 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [9 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Servicio farmacéutico - 2 Piso
NOMBRE GENÉRICO: |  | Cabina de Bioseguridad Clase II tipo A2
DEFINICIÓN: |  | Equipo que proporciona una barrera de contención para trabajar de forma segura. | [12 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. Cabina de bioseguridad para la preparación de antibioticos
2. Cabina de bioseguridad para trabajo bipersonal
3. Dimensiones disponibles para la instalación de la cabina: 180 Cm ± 5 tamaño nominal
4. Con monitoreo de sensores de presión que garantizan el flujo del aire seguro en toda la superficie de trabajo.
5. Nivel de ruido generado menor a 63dB
6. Paredes laterales en vidrio templado de seguridad de 5 mm de espesor con protección para luz UV
7. Visualización de parámetros con controlador electrónico: operación del ventilador, luz blanca, luz fluorescente, luz UV, porcentaje de vida de los filtros, alarmas para operación visible y audible
8. Lámpara UV con temporizador. Lampara ubicada en área segura para la visión del colaborador
9. Control de tiempo de operación de la cabina, indicador visual de operación horas del motor
10. Motor con ahorro de energia de corriente directa que equilibre automáticamente y en tiempo real la velocidad del aire de entrada y el aire descendente de la cabina.
11. Prefiltros para retención de las partículas de mayor tamaño
12. Filtros ULPA, con una eficacia superior al 99,999% para tamaños de partícula comprendidos entre 0,1 y 0,3 micras
13. Puertos de comunicación
14. Alarma visual y acústica para desviaciones del valor nominal de la velocidad de aire
15. Sistema de apertura de ventanilla frontal
|  | 16. Zona de trabajo |  |  | 16.1. Acero inoxidable con caracteristicas clinicas (resistente a corrosión) con doble reposabrazos para la ergonomía del usuario y evitar resistencia en el flujo del aire a la hora de su uso
16.2. Paredes laterales en vidrio templado de seguridad de 5 mm de espesor con protección para luz UV
16.3. Con soporte de la cabina ajustable de forma manual
16.4. Que incluya cesta en acero inoxidable para organizar el material de trabajo
16.5. Mínimo 2 tomas eléctricas (110V) para facilidad de usar equipos complementarios
16.6. Con luz led y disponibilidad de interruptores de luz
17. Lámpara de luz ultravioleta de 30 Amperios para la acción germicida
18. Cierre de seguridad de la ventana frontal una vez se haya activado la luz ultravioleta
|  | 19. Alarmas audibles y visibles |  |  | 19.1. Flujo de trabajo fuera de rango
19.2. Cuando haya una posición incorrecta de la ventana frontal.
|  | 20. Accesorios |  |  | 20.1. Una(1) Silla ergonómica para zona de trabajo
20.2. Un (1) Reposapiés
|  | 21. Requerimientos Electricos |  |  | 21.1. 110- 120 VAC, 50- 60 Hz. ±10%.
21.2. Conexión para Colombia, con clavija de seguridad grado hospitalario
DOCUMENTACIÓN: |  | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
|  | 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía según las recomendaciones del fabricante (Presentar documento soporte de la periodicidad de mantenimiento preventivo según fabricante)
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento correctivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro, entrega e instalacion de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante el tiempo de garantia
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrología según aplique por norma (verificación metrológica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación bajo norma Europea para cabinas de seguridad biológica, EN 12469.
5. Presentar certificación para ensamble y revisión de f filtros acorde a la norma europea EN 1822 y IEST-RP-CC001.3, IEST-RP-CC007 y IEST-RP-CC034.1
6. Presentar certificación de calidad de aire ISO Clase 3.
7. presentar certificación de Nivel de Ruido e Intensidad lumínica de acuerdo a lo establecido por norma tecnica NSF/ANSI 49 o norma análoga
8. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN |  | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Elaboró
NOMBRE: |  | Luisa Fernanda Castiblanco C. | [5 empty] | CARGO: |  |  | Profesional Especializado
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Grupo Tecnología Clínica
FECHA
Revisó
NOMBRE: |  | Carolina Aristizábal Niño | [5 empty] | CARGO: |  |  | Coordinadora Servicios farmaceuticos
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Servicios farmaceuticos
FECHA
NOMBRE: | [7 empty] | CARGO:
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA:
FECHA
Aprobó
NOMBRE: |  | Andrea Lisset Pérez Salamanca | [5 empty] | CARGO: |  |  | Coordinadora grupo tecnología Clínica
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Grupo Tecnología Clínica
FECHA
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ | [5 empty] | APROBÓ
Cargo: | Profesional Universitario |  |  | Cargo: |  | Coordinadora Grupo Gestión de Tecnología Clínica |  |  |  | Cargo: |  | Coordinadora Grupo Gestión de Tecnología Clínica
Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | Dependencia: |  | Grupo Gestión de Tecnología Clínica |  |  |  | Dependencia: |  | Grupo Gestión de Tecnología Clínica
Fecha: | 2020-05-30 |  |  | Fecha: |  | 30-05-2020 |  |  |  | Fecha: |  | 30-05-2020

## Cabina de extracción
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [9 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [9 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: |  | Biología del cáncer
NOMBRE GENÉRICO: |  | Cabina de extracción
DEFINICIÓN: |  | Equipo que proporciona cuya función es capturar, contener y expulsar las emisiones generadas por sustancias toxicas en laboratorios | [12 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. Cabina extractora de alto desempeño, para la extracción de ácidos, solventes, sustancias alcalinas y reactivos
2. Dimensiones disponibles para la instalación de la cabina: Máximo 120 Cm tamaño nominal
3. Control electrónico que permite visualización en tiempo real del flujo de extracción y control del sistema.
4. Alarmas visuales y sonoras en caso que el flujo de aire esté por fuera de los valores nominales.
5. Estructura de triple pared
6. Estructura exterior en acero electrogalvanizado con recubrimiento de pintura epóxica y antimicrobiana
7. Sistema de bafles que permite fácil limpieza, control y direccionamiento del flujo de aire.
8. Sistema de sensor de flujo de aire con compensación de temperatura para mediciones y control en tiempo real
9. Sistema de soporte de la ventana frontal por cadena y con contrapeso, evitando la caída libre de la ventana ante un posible fallo de la cadena.
10. Sistema de seguridad de la ventana frontal, que solo permite operación hasta un límite máximo de 457 mm.
11. Sistema que genera alarma en caso que la ventana esté por encima ó por debajo del valor de seguridad.
12. Máxima apertura de la ventana de 740 mm
13. Sistema aerodinamico frontal con apoyabrazo
14. Sistema de bloqueo con llave de seguridad
15. Iluminación de >1076 lux.
16. Permite tener hasta máximo 6 servicios en la cabina. (Incluido los servicios estándar: agua y gas)
17. Disponibilidad de servicio de agua y desagüe en la cabina
18. Cabina con sistema de ahorro de energia
19. Superficie de trabajo en resina epóxica
20. Estructura externa: fabricada en acero electrogalvanizado de espesor de 1.2 mm.
21. Superficie de trabajo en resina epóxica con poceta al lado izquierdo
22. Ventana fabricada en vidrio templado de seguridad de 6mm de espesor
23. Válvulas de servicio acorde a la norma DIN12920 y soportan una presión máxima de 10 bares.
24. Poceta en polipropileno
|  | 25. Kit de Extracción |  |  | 25.1. Un motor de 1 HP 18000 rpm trifásico
25.2. Un (1) arrancador de motor
25.3. Un (1) dámper de 10"
25.4. 3m de manguera flexible 10" resistente a vapores químicos
25.5. Cuatro (4) transiciones de 12" a 10"
|  | 26. Accesorios |  |  | 26.1. Una(1) Silla ergonómica para zona de trabajo
26.2. Un (1) Reposapiés
|  | 27. Requerimientos Electicos |  |  | 27.1. 110- 120 VAC, 50- 60 Hz. ±10%. Para Cabina
27.2. 220VAC, 50- 60 Hz. ±10%. Para Motor
27.3. Conexión para Colombia, con clavija de seguridad grado hospitalario
DOCUMENTACIÓN: |  | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
|  | 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía según las recomendaciones del fabricante (Presentar documento soporte de la periodicidad de mantenimiento preventivo según fabricante)
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento correctivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro, entrega e instalacion de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante el tiempo de garantia
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrología según aplique por norma (verificación metrológica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Certificación en los estándares en contención para cabinas extractoras: Europeo: EN 14175-3 y Americano: ANSI/ASHRAE 110-1995.
5. Certificación de seguridad eléctrica y cumplimiento de las normas: Europea EN-61010-1, CAN/CSA-22.2, y a nivel mundial de la IEC-61010-1.
6. Declaración de conformidad CE: Diseñada acorde al estándar EMC (compatibilidad electromagnetica): EN 61326-1 (2002) Class B.
7. Presentar certificación UL1805.
8. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN |  | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Elaboró
NOMBRE: |  | Luisa Fernanda Castiblanco C. | [5 empty] | CARGO: |  |  | Profesional Especializado
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Grupo Tecnología Clínica
FECHA
Revisó
NOMBRE: |  | Andrea Lisset Pérez Salamanca | [5 empty] | CARGO: |  |  | Coordinadora grupo tecnología Clínica
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Grupo Tecnología Clínica
FECHA
NOMBRE: | [7 empty] | CARGO:
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA:
FECHA
Aprobó
NOMBRE: |  | Alba Lucia Combita | [5 empty] | CARGO: |  |  | Coordinadora Biología del cáncer
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Biología del Cáncer
FECHA
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ | [5 empty] | APROBÓ
Cargo: | Profesional Universitario |  |  | Cargo: |  | Coordinadora Grupo Gestión de Tecnología Clínica |  |  |  | Cargo: |  | Coordinadora Grupo Gestión de Tecnología Clínica
Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | Dependencia: |  | Grupo Gestión de Tecnología Clínica |  |  |  | Dependencia: |  | Grupo Gestión de Tecnología Clínica
Fecha: | 2020-05-30 |  |  | Fecha: |  | 30-05-2020 |  |  |  | Fecha: |  | 30-05-2020

## Dermatologia
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [9 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [9 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: |  | Dermatologia
NOMBRE GENÉRICO: |  | Cabina de Bioseguridad Clase II tipo A2
DEFINICIÓN: |  | Equipo que proporciona una barrera de contención para trabajar de forma segura con agentes infecciosos. | [12 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. Cabina de bioseguridad tipo A2 para minimizar exposición al personal a virus SARS-COV-2 en procesamiento de tejido cirugía micrográfica de Mohs.
2. Cabina de biosegurdiad para trabajo unipersonal
3. Dimensiones disponibles para la instalación de la cabina: Máximo 120 Cm tamaño nominal
4. Base para cabina de bioseguridad con ancho no mayor a 134cm
5. Con monitoreo de sensores de presión que garantizan el flujo del aire seguro en toda la superficie de trabajo.
6. Nivel de ruido generado menor a 63dB
7. Paredes laterales en vidrio templado de seguridad de 5 mm de espesor con protección para luz UV
8. Visualización de parámetros con controlador electrónico: operación del ventilador, luz blanca, luz fluorescente, luz UV, porcentaje de vida de los filtros, alarmas para operación visible y audible
9. Lámpara UV con temporizador. Lampara ubicada en área segura para la visión del colaborador
10. Control de tiempo de operación de la cabina, indicador visual de operación horas del motor
11. Motor con ahorro de energia de corriente directa que equilibre automáticamente y en tiempo real la velocidad del aire de entrada y el aire descendente de la cabina.
12. Prefiltros para retención de las partículas de mayor tamaño
13. Filtros ULPA, con una eficacia superior al 99,999% para tamaños de partícula comprendidos entre 0,1 y 0,3 micras
14. Puertos de comunicación
15. Alarma visual y acústica para desviaciones del valor nominal de la velocidad de aire
16. Sistema de apertura de ventanilla frontal
|  | 17. Zona de trabajo |  |  | 17.1. Acero inoxidable con caracteristicas clinicas (resistente a corrosión) con doble reposabrazos para la ergonomía del usuario y evitar resistencia en el flujo del aire a la hora de su uso
17.2. Paredes laterales en vidrio templado de seguridad de 5 mm de espesor con protección para luz UV
17.3. Con soporte de la cabina ajustable de forma manual
17.4. Que incluya cesta en acero inoxidable para organizar el material de trabajo
17.5. Mínimo 2 tomas eléctricas (110V) para facilidad de usar equipos complementarios
17.6. Con luz led y disponibilidad de interruptores de luz
18. Lámpara de luz ultravioleta de 30 Amperios para la acción germicida
19. Cierre de seguridad de la ventana frontal una vez se haya activado la luz ultravioleta
|  | 20. Alarmas audibles y visibles |  |  | 20.1. Flujo de trabajo fuera de rango
20.2. Cuando haya una posición incorrecta de la ventana frontal.
|  | 21. Accesorios |  |  | 21.1. Una(1) Silla ergonómica para zona de trabajo
21.2. Un (1) Reposapiés
|  | 22. Requerimientos Electricos |  |  | 22.1. 110- 120 VAC, 50- 60 Hz. ±10%.
22.2. Conexión para Colombia, con clavija de seguridad grado hospitalario
DOCUMENTACIÓN: |  | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
|  | 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía según las recomendaciones del fabricante (Presentar documento soporte de la periodicidad de mantenimiento preventivo según fabricante)
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento correctivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro, entrega e instalacion de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante el tiempo de garantia
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación bajo norma Europea para cabinas de seguridad biológica, EN 12469.
5. Presentar certificación para ensamble y revisión de filtros acorde a la norma europea EN 1822 y IEST-RP-CC001.3, IEST-RP-CC007 y IEST-RP-CC034.1
6. Presentar certificación de calidad de aire ISO Clase 3, de acuerdo con ISO 14644.1
7. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN |  | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Elaboró
NOMBRE: |  | Luisa Fernanda Castiblanco C. | [5 empty] | CARGO: |  |  | Profesional Especializado
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Grupo Tecnología Clínica
FECHA
Revisó
NOMBRE: |  | Andrea Lisset Perez Salamanca | [5 empty] | CARGO: |  |  | Coordinadora grupo tecnología Clínica
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Grupo Tecnología Clínica
FECHA
NOMBRE: | [7 empty] | CARGO:
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA:
FECHA
Aprobó
NOMBRE: |  | Alvaro Enrique Acosta Madiedo De Hart | [5 empty] | CARGO: |  |  | Coordinador Dermatología Oncológica
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Dermatología Oncológica
FECHA
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ | [5 empty] | APROBÓ
Cargo: | Profesional Universitario |  |  | Cargo: |  | Coordinadora Grupo Gestión de Tecnología Clínica |  |  |  | Cargo: |  | Coordinadora Grupo Gestión de Tecnología Clínica
Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | Dependencia: |  | Grupo Gestión de Tecnología Clínica |  |  |  | Dependencia: |  | Grupo Gestión de Tecnología Clínica
Fecha: | 2020-05-30 |  |  | Fecha: |  | 30-05-2020 |  |  |  | Fecha: |  | 30-05-2020

## Lab Clinico
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [9 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  |  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | VERSIÓN: | 2
|  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [9 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: |  | Laboratorio Clínico
NOMBRE GENÉRICO: |  | Cabina de Bioseguridad Clase II tipo A2
DEFINICIÓN: |  | Equipo que proporciona una barrera de contención para trabajar de forma segura con agentes infecciosos. | [12 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | 1. Cabina de bioseguridad tipo A2 para minimizar exposición al personal a virus SARS-COV-2
2. Cabina de biosegurdiad para trabajo unipersonal
3. Dimensiones disponibles para la instalación de la cabina: Máximo 120 Cm tamaño nominal
4. Base para cabina de bioseguridad con ancho no mayor a 134cm
5. Con monitoreo de sensores de presión que garantizan el flujo del aire seguro en toda la superficie de trabajo.
6. Nivel de ruido generado menor a 63dB
7. Paredes laterales en vidrio templado de seguridad de 5 mm de espesor con protección para luz UV
8. Visualización de parámetros con controlador electrónico: operación del ventilador, luz blanca, luz fluorescente, luz UV, porcentaje de vida de los filtros, alarmas para operación visible y audible
9. Lámpara UV con temporizador. Lampara ubicada en área segura para la visión del colaborador
10. Control de tiempo de operación de la cabina, indicador visual de operación horas del motor
11. Motor con ahorro de energia de corriente directa que equilibre automáticamente y en tiempo real la velocidad del aire de entrada y el aire descendente de la cabina.
12. Prefiltros para retención de las partículas de mayor tamaño
13. Filtros ULPA, con una eficacia superior al 99,999% para tamaños de partícula comprendidos entre 0,1 y 0,3 micras
14. Puertos de comunicación
15. Alarma visual y acústica para desviaciones del valor nominal de la velocidad de aire
16. Sistema de apertura de ventanilla frontal
|  | 17. Zona de trabajo |  |  | 17.1. Acero inoxidable con caracteristicas clinicas (resistente a corrosión) con doble reposabrazos para la ergonomía del usuario y evitar resistencia en el flujo del aire a la hora de su uso
17.2. Paredes laterales en vidrio templado de seguridad de 5 mm de espesor con protección para luz UV
17.3. Con soporte de la cabina ajustable de forma manual
17.4. Que incluya cesta en acero inoxidable para organizar el material de trabajo
17.5. Mínimo 2 tomas eléctricas (110V) para facilidad de usar equipos complementarios
17.6. Con luz led y disponibilidad de interruptores de luz
18. Lámpara de luz ultravioleta de 30 Amperios para la acción germicida
19. Cierre de seguridad de la ventana frontal una vez se haya activado la luz ultravioleta
|  | 20. Alarmas audibles y visibles |  |  | 20.1. Flujo de trabajo fuera de rango
20.2. Cuando haya una posición incorrecta de la ventana frontal.
|  | 21. Accesorios |  |  | 21.1. Una(1) Silla ergonómica para zona de trabajo
21.2. Un (1) Reposapiés
|  | 22. Requerimientos Electricos |  |  | 22.1. 110- 120 VAC, 50- 60 Hz. ±10%.
22.2. Conexión para Colombia, con clavija de seguridad grado hospitalario
DOCUMENTACIÓN: |  | 1. Tiempo de garantía mínimo Tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
|  | 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía según las recomendaciones del fabricante (Presentar documento soporte de la periodicidad de mantenimiento preventivo según fabricante)
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento correctivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro, entrega e instalacion de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante el tiempo de garantia
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
|  | 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
4. Presentar certificación bajo norma Europea para cabinas de seguridad biológica, EN 12469.
5. Presentar certificación para ensamble y revisión de filtros acorde a la norma europea EN 1822 y IEST-RP-CC001.3, IEST-RP-CC007 y IEST-RP-CC034.1
6. Presentar certificación de calidad de aire ISO Clase 3, de acuerdo con ISO 14644.1
7. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN |  | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
Elaboró
NOMBRE: |  | Luisa Fernanda Castiblanco C. | [5 empty] | CARGO: |  |  | Profesional Especializado
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Grupo Tecnología Clínica
FECHA
Revisó
NOMBRE: |  | Andrea Lisset Pérez Salamanca | [5 empty] | CARGO: |  |  | Coordinadora grupo tecnología Clínica
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Grupo Tecnología Clínica
FECHA
NOMBRE: | [7 empty] | CARGO:
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA:
FECHA
Aprobó
NOMBRE: |  | Elizabeth Rodríguez Gómez | [5 empty] | CARGO: |  |  | Coordinadora Grupo Laboratorio clínico
FIRMA: | [7 empty] | DEPENDENCIA: |  |  | Laboratorio Clínico
FECHA
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ | [5 empty] | APROBÓ
Cargo: | Profesional Universitario |  |  | Cargo: |  | Coordinadora Grupo Gestión de Tecnología Clínica |  |  |  | Cargo: |  | Coordinadora Grupo Gestión de Tecnología Clínica
Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | Dependencia: |  | Grupo Gestión de Tecnología Clínica |  |  |  | Dependencia: |  | Grupo Gestión de Tecnología Clínica
Fecha: | 2020-05-30 |  |  | Fecha: |  | 30-05-2020 |  |  |  | Fecha: |  | 30-05-2020

## Propiedades (hidden)
5193 | 52 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | jsalazar | jsalazar | surquijo | 52 | 454 | CD - Formato | 52 | alperez