## CAMILLA
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | HEMATOLOGIA
NOMBRE GENÉRICO: | CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN
DEFINICIÓN: | Equipo hidráulico y/o neumático, rodable y de altura variable diseñado para recostar y transportar al paciente con seguridad, con mecanismos para tener diferentes posiciones | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Camilla para el tralado de paciente
2. Soporte de peso de minimo 180 Kg
| 3. Posiciones hidraulicas o neumatica |  |  | 3.1. Trendelenburg de 15° como minimo
3.2. Trendelenburg inverso de 15° como minimo
3.3. Seccion de espalda con sistema que cubra el rango de 0 a 87° como minimo
3.4. Altura y descenso ajustable que cubra el rando de 59 cm a 85 cm como minimo
4. Superficie de la camilla rigida
5. Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm de lago X 64 cam de ancho ± 5 cm
6. Dimensiones de la camilla (con barandas arriba) Longitud total 215 cm, ancho total de 80 cm ± 5 cm
7. Barandas laterales plegables o abatibles
8. Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina
9. Base o comportamiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxigeno y pertenencias del paciente
10. Ruedas anti estáticas o anti conductivas de 20 cm como mínimo
11. Quinta rueda
12. Frenos en las cuatro ruedas, con activadores dobles
13. Porta atril incorporado
| 14. Colchon de poliuretano |  |  | 14.1. De 6 Cm de espesor como minimo
14.2. Alta densidad y antiescaras
14.3. Repelente a liquiedos y retardante al fuego
| 15. Accesorios |  |  | 15.1. Soporte para monitor de signos vitales
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
6. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
7. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
8. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. La periodicidad de mantenimiento se realizara según las recomendaciones de fabricante durante el tiempo de garantía
2. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Seis (06) horas.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Se deberá garantizar durante el tiempo de garantía del equipo repuestos o kits que tengan que ser cambiados según lo especificado por fabricante en el protocolo de mantenimiento preventivo y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
6. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
7. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## SUCCIONADOR
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | HEMATOLOGIA
NOMBRE GENÉRICO: | SUCCIONADOR
DEFINICIÓN: | Unidad de aspiración, portátil que sirve para realizar la aspiración de gases o líquidos de una cavidad. Ideal para uso en la sala de operaciones, resistente a oxidaciones, presión regulable y con reloj indicador de presión de vacio. | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Diseño compacto.
2. Con base rodable y freno en mínimo en una de sus ruedas
3. Diseñado para una variedad de aplicaciones de succión medica.
4. Construido en material resistente
5. Dimensiones entre 46 cm x 85 cm x 42 cm (l x an x alt) Aproximadamente
6. Peso aproximado 13 kg
7. Nivel acústico: 60 dBA maximo
8. Vida útil sin necesitar servicio: 5000 a 8000 horas.
9. Vacío ajustable máximo: -675 mm Hg.
10. Fjujo de aire : 60 L/min
11. Soporte para frasco de recolección compatible para capacidad desde 800 cc hasta 2000 o mayor con diámetro de 13 Cm aproximadamente
12. Válvula de seguridad de cierre de llenado automático para frasco plástico.
13. Longitud de cable de alimentación 2 metros.
14. Tipo de bomba de vació: diafragma sin lubricación.
15. Clasificación de funcionamiento: continua
16. Tipo de motor: CA
17. Interruptor para funcionamiento con pedal
| 18. ACCESORIOS |  |  | 18.1 Dos (2) recipiente recolector de plástico con tapa
18.2 Dos (2) Filtros hidrofobico ó antibacterial
18.3 Porta recolector fijo dentro del equipo
18.4 Cable de alimentación eléctrica grado médico
| 19. REQUERIMIENTO ELECTRICO |  |  | 19.1. 110V, 60 Hz. ±10%.
19.2. Conexión para Colombia, con clavija de seguridad grado hospitalario
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo tres (3) años o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
6. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
7. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
8. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. La periodicidad de mantenimiento se realizara según las recomendaciones de fabricante durante el tiempo de garantía
2. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Seis (06) horas.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Se deberá garantizar durante el tiempo de garantía del equipo repuestos o kits que tengan que ser cambiados según lo especificado por fabricante en el protocolo de mantenimiento preventivo y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
6. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
7. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## BASCULA
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | HEMATOLOGIA
NOMBRE GENÉRICO: | BASCULA CON TALLIMETRO
DEFINICIÓN: | Equipo para determinar el peso y la talla corporales. | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Bascula con tallimetro grado medico
2. Despliegue del peso digital
3. Rango de medición: 0 a 180 kilogramos o mayor.
4. División: 100 gramos o menor.
5. Sensibilidad de 100 gramos o mayor (50 gramos)
6. Funciones HOLD y TARA.
7. Medicion del indice de masa corporal (BMI y/o IMC).
8. Tallimetro con rango de medición: 60 a 195 cm. o mayor
9. Tallimetro en Acero o Aluminio anodizado, con escala graduada en centímetros o digital.
| 10. Funciones |  |  | 10.1. Peso
10.2. Talla
10.3. Indice de masa corporal
| 11. Accesorios |  |  | 11.1. Adaptador de AC
11.2. Cubierta de protección
| 29. Requerimiento eléctrico |  |  | 29.1. 110V, 60 Hz. ±10%.
29.2. Conexión para Colombia, con clavija de seguridad grado hospitalario
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo un (1) año o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
8. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
10. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
11. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo Dos (2) mantenimientos preventivos. O según las recomendaciones de fabricante
2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Garantizar soporte y mantenimiento correctivo durante el tiempo de garantía del equipo.
4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (06) horas.
5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
7. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
8. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## NEVERA
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: | 30-05-2020
Página 1 de 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | HEMATOLOGÍA
NOMBRE GENÉRICO: | Nevera para transporte de muestras y medicamentos
DEFINICIÓN: | Equipo para almacenamiento y preservación de muestras y medicamentos | [8 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1.1. Capacidad de mínimo 4.7 Litros y hasta 5 Litros
1.2 Peso vacío no mayor a 1.34 kg
1.3. Con termómetro incluido para medición de temperatura
1.4 Material externo: Polietileno
1.5 Material de revestimiento interno: Poliestireno
1.6 Material de aislamiento : Poliuretano
1.7. Tipo de tapa y fijación desmontable con sellado hermético
1.8 Dimensiones ±3 Cm (Largo* Ancho * Alto): 24 * 17 * 19 aproximadamente, sujeto a la capacidad de almacenamiento
1.9 Rendimiento: sin abrir a 43° C; 20 Horas, en uso contante a 43°C; 9 Horas
| 1.10. Accesorios |  |  | 1.10.1. Termómetro digital con sonda exterior
DOCUMENTACIÓN: | 1. Tiempo de garantía mínimo un (1) año o más.
2. Asegurar entrega de manuales y catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 3. Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.
7. Entregar protocolo de mantenimiento preventivo equipos biomédicos en formato GTC-P02-F-17, el cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
8. Entregar Instrucciones de manejo básico en formato GTC-P02-F-10, El cual deberá estar acorde según lo recomendado por fabricante. (se deberá incluir paginas del manual o carta por parte de fabricante con esta información)
9. Entregar ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.
10. Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. La periodicidad de mantenimiento se realizara según las recomendaciones de fabricante durante el tiempo de garantía
2. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Seis (06) horas.
3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
4. Se deberá garantizar durante el tiempo de garantía del equipo repuestos o kits que tengan que ser cambiados según lo especificado por fabricante en el protocolo de mantenimiento preventivo y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
5. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante el periodo de garantía por personal calificado.
6. Garantizar la metrologia según aplique por norma (verificación metrologica, calibración o calificación) en el momento de la entrega del equipo y durante el periodo de garantía, bajo la periodicidad que indique fabricante y/o la normativa en vigencia.
7. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Presentar certificacion Quality standard SO 9001:2008
PREINSTALACIÓN O INSTALACIÓN | 1. Presentar documento con los requerimientos de preinstalación e instalación de los equipos en caso de requerirse
2. Certificación que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## Propiedades (hidden)
5193 | 52 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA | jsalazar | jsalazar | surquijo | 52 | 454 | CD - Formato | 52 | alperez