## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | RADIOFARMACIA
NOMBRE GENÉRICO: | SISTEMA DE MONITOREO DE RADIACIÓN AMBIENTAL PARA RADIOFARMACIA
DEFINICIÓN: | Elemento de protección radiológica para el monitoreo continuo en tiempo real de la tasa de dosis de radiación ambiental en las áreas de la Radiofarmacia. | [6 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | 1. Monitores: 1.1 Séis (6) monitores de radiación ambiental, detectores tipo Geiger-Müller de lectura compensada, que puedan ser conectados en red a una unidad central remota para registro y procesamiento de datos.
1.2 Un (1) detector centellador o contador proporcional, para la medición de la actividad de material radiactivo en gases radiactivos en un ducto de aire o sistema integral que usando alguno de los dos detectores antes mencionados determine automáticamente la concentración de actividad de un gas radiactivo conducido por ductos de aire. Debe ser capaz de medir radiación gamma entre 100 y 600 keV y radiación beta de 100 a 600 keV.
1.3 Un (1) anemómetro con capacidad para determinar el volumen de gases radiactivos emitidos por ductos de aire o sistema integral que automáticamente la concentración de actividad de un gas radiactivo conducido por ductos de aire.
1.4 Que el anemómetro y el detector centellador (1.2) estén acoplados y conectados a la unidad de procesamiento para el cálculo automático de la concentración de actividad de material radiactivo en gases; o sistema que a partir de la tecnología usada para la medición de la radiación y el volúmen de aire vertido calcule automáticamente la concentración de actividad de material radiactivo en gases.
2. Visualización de las medidas: 2.1 Display para la visualización de la medida de cada monitor (1.1) in situ.
2.2 Visualización de la medida para todos los detectores (1.1 y 1.2) en la unidad central.
3. Unidad central: 3.1 Una (1) unidad central con software para el registro, visualización y procesamiento de los datos adquiridos en los detectores (1.1 y 1.2).
3.2 Visualización de los datos en tiempo real de cada canal (detector) y que permita configurar alarmas, unidades de medida, parámetros de procesamiento, señales acústicas y visuales.
3.3 El hardware y software básico de la unidad central deberán ser de tecnología y versiones recientes, de máximo tres años.
3.4 El sistema operativo del eqipo deberá cumplir las exigencias mínimas del fabricante del software de procesamiento de datos.
3.5 El sistema deberá contar con un back up automático a disco duro o extraíble.
4. Alarmas: 4.1 Alarmas audibles y visuales in situ para cada monitor (1.1).
4.2 Alarmas audibles y visuales configurables para todos los detectores (1.1 y 1.2) en la unidad central.
5. Unidades de medida: Todos los detectores registren sus medidas en el sistema internacional de unidades para las magnitudes respectivas. (Escalas de Sv/h, Sv, m³, cm³, Bq/m³, Bq/cm³)
6. Software: 6.1 Que el software guarde automáticamente una base de datos históricos de los registros de las mediciones realizadas por los detectores y situaciones de alarma.
6.2 Que el software sea capaz de calcular la concentración de actividad de material radiactivo en gases por la emisión de gases en tiempo real, a partir de la medición del anemómetro (1.3) y el detector centellador (1.2), o de la tecnología que permita calcularlo directamente.
6.3 Que el software de la unidad central permita visualizar las medidas de todos los detectores en tiempo real y los registros históricos de datos tanto numérica como gráficamente.
6.4 Que permita realizar copias externas de respaldo de los registros históricos.
6.5 Que notifique por medio de alarma la desconexión o falla de cualquiera de los detectores que hacen parte del sistema.
6.6 Que permita generar informes y reportes de los registros.
6.7 Que el software sea autoejecutable luego de cortes de energía.
7. Instalación: El sistema debe entregarse instalado y funcionando.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantía del sistema por dos años.
2. Incluir dos (2) mantnimientos correctivos y preventivos del sistema.
| 3. Carta de compromiso para la realización de mantenimientos preventivos luego del vencimiento de la garantía posterior por un valor de máximo el 10% del valor del sistema. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Certificado de satisfacción de al menos un sistema similar instalado
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a un (1) día calendario. Anexar carta de compromiso. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia). | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en español y/o inglés. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
NORMAS Y CERTIFICACIONES: | 1. Presentar documento, emitido por casa matriz, donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor durante la vida útil del equipo. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
2. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 3. Adjuntar certificado de calibración de los detectores de radiación expedido por un laboratorio primario o secundario de calibración dosimétrica, con una vigencia mínima de diez (10) meses. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.