## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ÍTEM No. 4 - UN (01) FIBROBRONCOSCOPIO FLEXIBLE CALIBRE PEQUEÑO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Cirugía
SERVICIOS: | Salas de Cirugía
NOMBRE GENÉRICO: | FIBROBRONCOSCOPIO
DEFINICIÓN : | Endoscopio flexible de tecnología de fibra óptica que se utiliza para la examinación visual y tratamiento de la tráquea, bronquios y pulmones. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | GENERALES | 1.- Diámetro exterior del tubo de inserción menor o igual a 2.8 mm.
2.- Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 1.2 mm.
3.- Diametro exterior del extermo distal menor o igual a 2.8 mm
|  | 4.- Angulación en dos direcciones. |  | 4.1.- Al menos 180 grados de angulación total hacia arriba.
4.2.- Al menos 130 grados de angulación total hacia abajo.
5.- Campo de visión de 90° o mayor.
6.- Con dirección de observación frontal.
7.- Con profundidad en el campo de observación visual menor igual de 2 mm hasta 50 mm o mayor.
|  | 8.- Longitud. |  | 8.1.- Longitud de trabajo de 580 a 700 mm.
8.2.- Longitud total no menor a 900 mm
8.3.- Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
| ACCESORIOS | 2.1.- Aceite lubricante.
2.2.- Tapas de cierre para el canal de trabajo.
2.3.- Limpiador de lentes.
2.4.- Pinza para biopsia.
2.5.- Boquilla protectora.
2.6.- Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto y válvulas de irrigación.
2.7.- Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón para esterilizar.
2.8.- Sistema de giro por medio de balines.
2.9.- Comprobador de impermeabilidad.
2.10.- Maleta de transporte.
2.11.- Comprobador de impermeabilidad.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo Dos (02) mantenimientos preventivos.
| 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
| 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año (si aplica). | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. |  | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
| 7. Manuales o catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
| 9. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.
| 10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). |  | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica).
| 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. |  | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
| 13. Debe especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. |  | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique.
| 15. Protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. |  | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
| 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
| 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. |  | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia.
| 5. Presentar certificación de Casa Matriz en ISO 14001. | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.