## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [5 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ÍTEM No. 5 - UN (1) VENTILADOR DE TRANSPORTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Terapia respiratoria
SERVICIOS: | Unidad de cuidado intensivo/Unidades Diagnósticas
NOMBRE GENÉRICO: | VENTILADOR DE TRANSPORTE
DEFINICIÓN : | Equipo de ciclado automático usado para asistir/controlar la ventilación alveolar con un mecanismo propio de suministro de gases para funcionar durante el traslado de pacientes. | [8 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Para manejo de volumenes desde 100 mL.
1.2 Con posibilidad de actualización de software.
1.3 Equipo con monitoría gráfica.
1.4 Equipo con modos de funcionamiento adulto/pediatrico.
1.5 Peso máximo del equipo 8 Kg.
| 2. MODOS VENTILATORIOS | 2.1 Ventilación asistida controlada.
2.2 SIMV
2.3 Ventilación volumen control.
2.4 Presión soporte (PSV).
2.5 Ventilación presión control.
2.6 Ventilación espontanea.
2.7 Ventilación no invasiva.
| 3. CONTROLES | 3.1 Selector táctil o perilla para el ajuste de valores de todos los parámetros de control.
3.2 Volumen corriente (ml). Límite inferior: 25 ml o menor. Límite superior: 2000 ml o mayor.
3.3 Frecuencia respiratoria (rpm). Límite inferior: 2 rpm o menor. Límite superior: 100 rpm o mayor.
3.4 Tiempo inspiratorio 0.3 s o menor a 5 s.
3.5 FIO2 de 21 a 100%.
3.6 Monitorización de oxígeno del 21 al 100%.
3.7 Límite de presión o presión inspiratoria 5 cmH2O o menor a 90 cmH2O o mayor.
3.8 PEEP (cm H2O). Límite inferior 0 o apagado. Límite superior 35 cm H2O o mayor.
3.9 Presión de soporte (PSV) 1 cm H2O ó menor a 60 cm H2O o mayor.
| 4. PARAMETROS MONITOREADOS | 4.1 Presión inspiratoria pico o máxima.
4.2 PEEP.
4.3 Frecuencia respiratoria total.
4.4 Volumen minuto total y/o espontánea.
4.5 Tiempo inspiratorio y espiratorio y relación I:E.
4.6 FIO2.
4.7 Indicador de batería de respaldo en uso.
4.8 Graficación de por lo menos dos parametros Flujo/volumen, flujo/presión, o presion/volumen.
| 5. ALARMAS | 5.1 Audibles y visuales.
5.2 Desconexión de paciente.
5.3 Presión.
5.4 Apnea.
5.5 Alto y bajo volumen minuto.
5.6 Bajo y alto volumen corriente.
5.7 Alta frecuencia respiratoria.
5.8 Ventilador inoperante o falla del ventilador.
5.9 Alta y baja de FIO2.
5.10 Baja presión de suministro de gases.
5.11 Alarma de pérdida de alimentación eléctrica.
5.12 Alarma silenciable.
5.13 Falla de batería.
ACCESORIOS: | 1. Dos (2) circuito pediatrico reutizable (incluyen adaptadores, conectores, mangueras y filtros).
2. Dos (2) circuito adulto reutizable (incluyen adaptadores, conectores, mangueras y filtros).
3. Base Rodable.
4. Batería de respaldo recargable 6 horas.
5. Manguera de alta presión codificada en color verde para el oxígeno.
6. Con sistema de autosuministro de aire interno.
7. Con reguladores de presión internos o integrados para suministros de gases.
8. Si cuenta con valvula exhalatoria, incluir dos (2). Si cuenta con sensor de flujo, incluir dos (2).
9. Si cuenta con Celda de O2 o sensor de O2, debe incluirse.
ALIMENTACIÓN: | ELETRICA | Eléctrica. Nominal entre 100 a 127 VAC/60HZ.
| NEUMÁTICA | Oxigeno médicinal
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo tres (3) mantenimientos preventivos.
| 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
| 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. |  | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
| 7. Manuales o catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8.Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
| 9. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.
| 10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). |  | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica).
| 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. |  | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
| 13. Debe especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. |  | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique.
15. Protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
| 16. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
2. Equipo que cumpla con las normas IEC60601-1.
| 3. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. |  | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
| 4. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
| 5. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. |  | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia.
| 6. Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.