## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ÍTEM No. 6 - SIETE (07) MONITOR DE SIGNOS VITALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Consulta externa/Hospitalización
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES
DEFINICIÓN : | Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión no invasiva, oximetría de pulso y temperatura. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Monitor con pantalla LCD de 7 pulgadas, monocromática o a color.
1.2 Protección contra descarga de desfibrilador.
1.3 Detección de marcapasos
1.4 Para uso desde neonato hasta adulto.
1.5 Con batería interna recargable con duración de al menos de dos (2) horas.
1.6 Memoria de la últimas 72 horas para PNI, SPO2, Frecuencia de Pulso y Curva Pletismografica.
1.7 Peso no superior a 4,5 Kg.
| 2. PARÁMETROS DE OPERACIÓN | 2.1 PNI (Presión Arterial no Invasiva): |  | 2.1.1 Medición oscilométrica en el inflado.
2.1.2 Tiempo de medición menor a 40 s normalmente, entre 30 a 300 mmHg; manguito estándar para adultos.
2.1.3 Medición automática de ciclos.
2.1.4 Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico 30- 300 mmHg.
2.1.5 Resolución de 1 mmHg.
2.1.6 Máximo error permitido +/- 3mmHg
|  | 2.2 Oximetría de Pulso: |  | 2.2.1 Intervalo de 1% al 99%.
2.2.2 Resolución 1%.
2.2.3 Sonido en cada pulso detectado y que cambie con la saturación.
2.2.4 Método LED con longitud de onda dual.
1.7.5 Máximo error permitido +/- 2 %
|  | 2.3. ECG |  | 2.3.1 Muestra de seis derivadas para interpretación.
2.3.2 Resolución 1lpm
2.3.3 Software para análisis de arritmias
|  | 2.4 Frecuencia Cardiaca (Pulso): |  | 2.4.1 Intervalo de 20 a 300 ppm.
2.4.2 Resolución 1ppm
2.4.3 Máximo error permitido +/- 2 BPM
|  | 2.5. Temperatura |  | 2.5.1 Intervalo de 0 a 50°C.
2.5.2. Resolución +/- 0.1°C.
|  | 2.6. Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: |  | 2.6.1 Al menos 3 curvas simultáneas.
2.6.2 Pletismografía.
2.6.3 Respiración.
|  | 2.7 Despliegue numérico de: |  | 2.7.1 Frecuencia Cardiaca.
2.8.2 Frecuencia Respiratoria.
2.7.3 Saturación de oxigeno.
2.7.5 Temperatura.
2.8 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
2.9 Modo de presentación de la forma de onda que sea fijo y sin distorsión.
2.10 Velocidad de barrido en alguno de los siguientes rangos: 6.25, 12.5, 25 y 50 mm/s.
| 3. ALARMAS | 3.1 Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita modificar los límites superior e inferior: |  | 3.1.1 Saturación de oxigeno
3.1.2 Frecuencia Cardiaca.
3.1.3 Temperatura.
3.1.4 Frecuencia Respiratoria.
3.1.5 Batería baja y alimentación AC.
4. ACCESORIOS: | 4.1 Dos (2) Sensores (uno adulto y uno pediátrico) tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
4.2 Cuatro (4) Brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva (dos adulto y dos pediátrico).
4.3 Interface de conexión para SPO2.
4.4 Interface de conexión para NIBP.
4.5 Un (1) cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
4.6 Un (1) sensor de temperatura tipo Y SI
4.7 Batería recargable.
5. ALIMENTACIÓN: | 5.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
6. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo tres (3) mantenimientos preventivos.
| 6.2 Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
| 6.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
| 6.4 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6.5 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 6.6 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. |  | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. |  | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
| 6.7 Manuales o catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 6.8 Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
| 6.9 Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.
| 6.10 Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
| 6.11 Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). |  | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica). |  | 11. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica).
| 6.12 Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. |  | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía. |  | 12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.
| 6.13 Debe especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. |  | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo. |  | 13. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 6.14 Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique. |  | 14. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique.
6.15 Protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido.
| 6.16 El equipo debe incluir software que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
7. NORMAS - CERTIFICADOS: | 7.1 Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
7.2 Equipo que cumpla con las normas IEC60601-1, IEC 60601-1/Compatible con desfibrilador, IEC 60602-2.
| 7.3 Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. |  | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. |  | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
| 7.4 Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
| 7.5 Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. |  | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia. |  | 4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representacion de la marca en Colombia.
| 7.6 Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.