## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ITEM No. 3 = UN (1) CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE IIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | HEMATOLOGÍA, ONCOLOGÍA.
SERVICIOS: | TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSEA
NOMBRE GENÉRICO: | CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE IIA
DEFINICIÓN : | Equipo que permite mantener un ambiente estéril en su interior por medio de la toma de aire del ambiente filtrado a través HEPA, por medio de la recirculación de aire 70%. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1. Aproximadamente de 70% de aire de recirculación, flujo de aire saliente del 30%.
1.2. Equipo controlado por microprocesador.
1.3. Material externo en acero laminado frio con recubrimiento epóxico.
1.4. Medidas externas aproximadas 70 cmx65cmx125cm.
1.5. Diseño intrínsecamente seguro de presión negativa.
| 2. INTERIOR | 2.1. Interior en acero inoxidable, calibre 16 y tipo 304.
2.2. Ventana en vidrio templado con apertura de 40 cm, mínimo.
2.3. Prueba de apertura menor a 20cm.
2.4. Luz fluorescente de 800 lux, mínimo.
2.5. Lámpara UV 18w*1
2.6. Lámpara fluorescente 14w*1
| 3. PARÁMETROS FUNCIONAMIENTO | 3.1. Visualización en Display LCD: |  | 3.1.1. Fecha.
3.1.2. Hora.
3.1.3. Tiempo de trabajo de lámpara UV
3.1.4. Tiempo de trabajo Filtros.
3.1.5. Vida útil de filtros.
3.1.6. temperatura y humedad del área de trabajo.
3.1.7. Velocidad del flujo de aire de entrada.
3.1.8. Velocidad del flujo de aire de salida.
3.2. Panel de control para manejo de motor, luz y lámpara UV.
3.3. Con control remoto.
3.4. Ruido 60 dB, máximo.
3.5. Ambiente clase 100
3.6. Dos (2) filtro HEPA con 99,99% de eficiencia a 0,3um.
3.7. Velocidad nominal de flujo entrante de 105 fpm (0,5m/s).
3.8. Velocidad nominal de flujo saliente de 55 fpm (0,3 m/s).
| 4. ALARMAS | 4.1. Con Alarmas audibles y visuales.
4.2. Que incluya el modo silencio de alarma.
4.3. Alarma de flujo de aire.
4.4. Alarma de reemplazo de filtro.
4.5. Opción de bloqueo electrónico.
| 5. ACCESORIOS | 5.1. Dos (2) lámparas UV.
5.2. Una (1) lámpara fluorescente.
5.3. Un (1) control remoto.
5.4. Un (1) fusible.
| 6. ALIMENTACIÓN: | 6.1. Voltaje: 103-120 VAC/50-60Hz
6.2. Potencia: 1200w
6.3. Socket a prueba de agua.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
| 10. Garantizar calificación del equipo ofertado en sitio y entrega de informe. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.