## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [7 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ITEM No. 3 = SEIS (6) MONITORES DE SIGNOS VITALES CON ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Salas de Cirugía
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON ANALIZADOR DE GASES ANESTÉSICOS
DEFINICIÓN : | Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva, oximetría de pulso, capnografía, presión invasiva, gasto cardiaco y agentes anestésicos. | [10 empty] | NÚMERO DE FOLIO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1 Monitor configurado o modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo.
1.2 Pantalla a color tecnología LCD tipo touch sreen
1.3 Protección contra descarga de desfibrilador.
1.4 Detección de marcapasos
1.5 Presentación en pantalla mínimo 11 formas de ondas seleccionadas
1.6 Interface, menú y mensajes en español.
1.7 Para uso desde neonato hasta adulto.
1.8 Con batería interna recargable con duración de al menos de una (1) hora.
1.9 Memoria de la últimas 24 horas para PNI, SPO2, Frecuencia de Pulso y Curva Pletismografica.
1.10 Peso no superior a 7,5 Kg.
|  | 1.11 Conexión simultanea de tres parametros, entre los cuales esten: |  | 1.11.1 Dos inavisvas
1.11.2 Gasto cardiaco
1.11.3 Bis
1.11.4 Capnografía por medio de mainstream
| 2. PARÁMETROS DE OPERACIÓN | 2.1 PNI (Presión Arterial no Invasiva): |  | 2.1.1 Medición oscilométrica en el inflado.
2.1.2 Tiempo de medición menor a 120 s normalmente.
2.1.3 Medición automática de ciclos.
2.1.4 Rango de presión de inflado Adulto/ Pediátrico 30-270 mmHg.
2.1.5 Resolución de 1 mmHg.
2.1.6 Máximo error permitido +/- 3 mmHg
|  | 2.2 Oximetría de Pulso: |  | 2.2.1 Intervalo de 1% al 99%.
2.2.2 Resolución 1%.
2.2.3 Sonido en cada pulso detectado y que cambie con la saturación.
2.2.4 Máximo error permitido +/- 2 %
|  | 2.3. ECG |  | 2.3.1 Memoria de almacenamiento de ECG de por lo menos 48 horas
2.3.2. Muestra de doce derivas para interpretación.
2.3.3 Detección de mínimo 15 tipos de arritmia
2.3.4 Software para análisis de arritmias
|  | 2.4 Frecuencia Cardiaca (Pulso): |  | 2.4.1 Intervalo de 20 a 300 ppm.
2.4.2 Máximo error permitido +/- 2 ppm
|  | 2.5 Presión invasiva |  | 2.5.1. En al menos dos canales
|  |  |  | 2.5.2. Etiquetado de: |  | 2.5.2.1. Pulmonar
2.5.2.2. Intracaneana
2.5.2.3. Venosa central
2.5.2.4. Arterial
2.5.2.5. Ventricular o auricular
2.5.3. Máximo error permitido +/- 1 mmHg
|  | 2.6. Capnografia |  | 2.6.1. Por medio de mainstream y sidestream.
2.6.2. Medición en mmHg
2.6.3. Con trampa de agua hidrofoba.
|  | 2.7. Gases anestésicos |  | 2.7.1. Valores inspirados y espirados de O2, N2O, Halothane, Isoflurane, Enflurane, Sevoflurane, Desflurane
2.7.2. Con identificación automática de gases anestésicos.
2.7.3. Medición simultanea de dos agentes anestésicos.
|  | 2.8. Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: |  | 2.8.1. Al menos 5 curvas simultáneas.
2.8.2. ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 3 curvas a elegir de entre 6 derivaciones o más, con análisis del segmento ST.
2.8.3. Pletismografía.
2.8.4. Capnografia
2.8.5. Respiración.
|  | 2.9. Despliegue numérico de: |  | 2.9.1. Frecuencia Cardiaca.
2.9.2 Frecuencia Respiratoria.
2.9.3 Saturación de oxigeno.
2.9.4 Capnografia
2.9.5 Temperatura.
2.9.6 Gasto cardiaco.
2.10. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
2.11. Modo de presentación de la forma de onda que sea fijo y sin distorsión.
2.12. Velocidad de barrido en los siguientes rangos: 6.25, 12.5, 25 y 50 mm/s.
| 3. ALARMAS | 3.1. Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita modificar los límites superior e inferior: |  | 3.1.1. Saturación de oxigeno
3.1.2. Frecuencia Cardiaca.
3.1.3. Presión arterial no invasiva
3.1.4. Temperatura.
3.1.5. Presión invasiva
3.1.6. CO2
3.1.7. Frecuencia Respiratoria.
3.1.8. Alarma de apnea
3.1.9. Gasto cardiaco
3.1.10. Batería baja y alimentación AC.
3.2. Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
3.3. Con silenciador de alarmas.
| 4. ACCESORIOS: | 4.1 Dos (2) Sensores (uno adulto y uno pediátrico) tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
4.2 Cuatro (4) Brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva (dos adulto y dos pediátrico).
4.3 Una (1) interface de conexión para SPO2.
4.4 Una (1) Interface de conexión para NIBP.
4.5 Un (1) cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
4.6 Sensor e Interfaz de CO2
4.7 Dos (2) interfaces para presión invasiva
4.8 Dos (2) trampas de agua hidrofoba
4.9 Una (1) batería recargable.
| 5. ALIMENTACIÓN: | 5.1 Eléctrica: 110-120 VAC/50-60 Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo tres (3) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
10. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
| 5. Equipo que cumpla con las normas IEC 60601-1-1 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001 |  | 5, Presentar certificación de casa matriz en ISO 14001
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.