## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ITEM No. 8 = UN (1) MESA QUIRURGICA ENDOSCOPIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Endoscopia
NOMBRE GENÉRICO: | MESA QUIRÚRGICA
DEFINICIÓN : | Equipo utilizado para apoyar al paciente durante procedimiento quirúrgicos estabilizando la posición del paciente y proveyendo una posición óptima del campo quirúrgico. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
1. GENERALES | 1.1. Mesa mecánico hidráulica rodable.
1.2. Peso mínimo soportado 200 KG.
1.3. Sistema de frenos.
1.4. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 200 cm mínimo.
1.5. Base con cubierta en acero inoxidable.
1.6. Cubierta de la columna en acero inoxidable.
1.7. Estructura de la superficie y rieles laterales en acero inoxidable.
1.8. Superficie Radiotransparente accesible a equipo de RX.
| 1.9. Mesa dividida mínimo en cuatro secciones |  | 1.9.1. Cabecera.
1.9.2. Dorso.
1.9.3. Pelvis.
1.9.4. Miembros inferiores.
1.10. Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0° a 90 ° como mínimo y movimiento de tijera.
1.11. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de +- 20 ° como mínimo.
| 1.12. Movimientos electrohidráulicos |  | 1.12.1. Elevación y descenso que cubra el rango de 70 cm y 110 cm.
1.12.2. Fowler de 70° como Mínimo.
1.12.3. Trendelemburg de 25° como mínimo.
1.12.3. Trendelemburg inverso de 20° como mínimo.
1.12.4. Inclinación lateral derecha e izquierda de 20° mínimo.
1.12.5. Movimiento longitudinal de cabeza de mínimo 15 cm.
1.12.6. Movimiento longitudinal de pies de mínimo 25 cm.
1.14.7. Movimiento Tansversal de 20 cm minimo en cada costado.
1.12.8. Movimiento de piernas arriba 2°, abajo mínimo 70°.
1.12.9. Movimiento de retorno a nivel.
1.13. Control remoto o de mano alámbrico para los movimientos electrohidráulicos, lavable y de material resistente.
1.14. Sistema de emergencia que permita los movimientos electrohidráulicos en caso de falla.
1.15. Batería con indicador de carga.
1.16. Cojines removibles, sin costuras y de fácil limpieza.
2. ACCESORIOS: | 2.1. Soporte acojinado para brazo con fijadores ( 2 piezas).
2.2. Soporte acojinado para hombro con fijadores ( 2 piezas).
2.2. Soporte laterales acojinados con fijadores ( 2 piezas).
2.3. Cinturón para paciente con fijadores.
2.4. Pierneras articuladas, para los pies tipo bota con fijadores ( 2 piezas).
2.5. Charola porta chasis.
3. ALIMENTACIÓN: | 3.1. Eléctrica: 110-120 VAC/50-60Hz
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 4.1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo tres (03) mantenimiento preventivo.
| 4.2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
| 4.3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
| 4.4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 4.5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 4.6.. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año (si aplica). | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. |  | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año. |  | 6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.
| 4.7. Manuales o catálogos de servicio y usuario en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 4.8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz. |  | 8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
| 4.9. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más. |  | 9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.
| 4.10. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
5. NORMAS - CERTIFICADOS: | 5.1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
5.2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.
| 5.3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. |  | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. |  | 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
| 5.4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.