## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ITEM No. 2 = UN (1) MAMOGRAFO CON TOMOSINTESIS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Radiología, oncología, seno y tejidos blandos
SERVICIOS: | Imágenes diagnósticas
NOMBRE GENÉRICO: | MAMOGRAFO CON TOMOSINTESIS
DEFINICIÓN : | Equipo que permite realizar una exploración diagnóstica de imagen por rayos X de la glándula mamaria. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1. Equipo con plataforma totalmente digital
1.2. Distancia foco objetivo de 68 cm o mayor
|  | 1.3. Gantry motorizado que permita movimientos |  |  | 1.3.1. Rotación hacia la derecha 180° o mayor, y hacia la izquierda 140° o mayor
1.3.2. Vertical respecto al piso desde 75 cm o menor a 140 cm o mayor
1.4. Colimador automático o selección de diafragma automático.
1.5. Sistema de compresión manual y motorizada
1.6. Tamaño predefinidos para colimación de por lo menos: 10cm x 10 cm, 15cm x 15 cm, 18 cm x 24 cm y 24 cm x 29 cm.
1.7. Factor de magnificación de 1.5X, 1.8X o mayor
1.8. Detector plano en selenio amorfo de 23 cm o mayor x 29 cm o mayor
1.9. Paleta de compresión tipo cono
1.10. Paleta de compresión con presión uniforme desde la pared pectoral hasta el pezón
1.11. Grilla HTC
| 2. GENERADOR DE RAYOS X | 2.1. Generador de alta frecuencia
2.2. De 9kW o menor
2.3. Tensión radiográfica de 35 kV y corriente mínima de 200mA
2.4. Rango de tensión que se encuentre en 20kV a 45 kV al menos, con incrementos de 1 kV o menor
2.5. Rango de mAs 4 o menor a 500 mAs o mayor
| 3. TUBO DE RAYOS X | 3.1. En tungsteno
3.2. Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 290.000 HU o mayor
3.3. Filtros de Rhodio, plata y aluminio
3.4. Foco fino de 0.1 mm o menor
3.5. Foco grueso de 0.3 mm o menor
3.6. Velocidad de rotación del ánodo de al menos 9000 rpm
| 4. TOMOSINTESIS | 4.1. Angulo de adquisición de 15° o menor
4.2. Reconstrucción iterativa dedicada a tomosintesis
4.3. Grosor de corte de 1mm o menor
4.4. Con capacidad para tomar biopsias 3D
4.5. Limite de resolución espacial de al menos 3.5 lp/mm.
| 5. ESTEROTAXIA | 5.1. Métodos de compresión manual y motorizada
5.2. Rango de compresión de al menos hasta 15 cm
5.3. Distancia foco imagen de al menos 60 cm
5.4. Área de imagen de por lo menos 15 cm x 20 cm
5.5. Precisión de +/- 1 mm
5.6. Con pantalla touch screen LCD a color para selección de parámetros
5.7. Con iluminación del campo de biopsia
5.8. Paleta para biopsia estándar con ventana graduada o perforada.
5.9. Paleta para biopsia axilar.
5.10. Peso no superior a 7.5 Kg
5.11. Kit de accesorios para calibración: modelo de calibración geométrica, aguja de control de calidad y soporte de guía de aguja
| 6. ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN Y PARÁMETROS DE IMAGEN | 6.1. Memoria RAM de al menos 6.0 GB
6.2. Disco duro de 1TB o más
6.3. Unidad de DVD/RW
6.4. Monitor LCD color de 2.0 MP
6.5. Dicom 3.0.
6.6. Gestión de pacientes, estudios y datos de imagen.
6.7. Capacidad de almacenamiento de 8000 estudios de mamografía o 2500 estudios combinados de mamografía y tomosintesis
6.8. Capacidad de obtener imagen sintética (2D) a partir de los datos generados en la tomosintesis
6.9. Imagen con tamaño de pixel de 70 um o menor
6.10. Matriz de imagen de al menos 2500 x 3300 o mayor
6.11. Imagen de salida de al menos 14 bits
| 7. ESTACIÓN DE LECTURA | 7.1. Estación de lectura para mamografía
7.2. Dos pantallas de lectura de 5MP de la misma marca del equipo
| 8. ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN | 8.1. Dos (2) chalecos plomados
8.2. Tres (3) protectores de tiroides
8.3. Dos (2) protectores de gónadas
| 9. ALIMENTACIÓN | 9.1.- Voltaje: 220 V - 50 / 60 Hz
INSTALACIÓN | La compra del equipo debe incluir el desmonte y la puesta en guacales del equipo actual Mamografo Marca General Electric Modelo Senographe, se deben incluir las adecuaciones eléctricas de ser necesario.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario en español. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
10. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
11. Garantizar la compatibilidad de las agujas de biopsia y arpón de cualquier marca con el equipo.
| 12. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.