## GTE-P01-F-01
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No.4
ITEM No. 4 = UN (1) ECOGRAFO DOPLER COLOR
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Radiología, oncología, ginecologica
SERVICIOS: | Imágenes diagnósticas
NOMBRE GENÉRICO: | ECÓGRAFO DOPPLER COLOR
DEFINICIÓN : | Equipo que usa ondas sonoras de alta frecuencia para generar secuencias de imágenes de órganos y formaciones dentro del cuerpo. | [9 empty] | NÚMERO DE FOLIO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | 1. GENERALES | 1.1. Con base rodante con bloqueo
1.2. Plataforma digital
1.3. Presentación de imágenes con al menos 256 niveles de grises y 256 tonos de color.
1.4. Memoria de Imagen tipo "cine loop" con captura de imágenes.
1.5. Visualización de hasta cuatro imágenes simultáneamente.
1.6. Monitor LCD de 19" , mínimo
1.7. Unidad de pantalla táctil (touch screen), mínimo de 8" para funciones de medidas y menús.
1.8. Rango dinámico de al menos 150 dB
1.9. Con 512 canales de procesamiento digital, mínimo.
1.10. Salida de video en formatos: DICOM, MPEG, JPEG, BMP y AVI.
| 2. MODOS DE OPERACIÓN | 2.1. Modos de exploración: |  | 2.1.1. B
2.1.2. M
2.1.3. Doppler
2.1.4. Doppler color
2.1.5. Power doppler
2.1.6. Powe angio bidireccional
2.1.7. Triplex
2.2. Modo Color alta definición que elimine los artefactos causados por la respiración o movimiento de tejidos.
2.3. Modo Doppler con registro de autotrazo en tiempo real y corrección automática de ángulo.
| 3. SOFTWARE Y HERAMIENTAS DE PROCESAMIENTO | 3.1. Software de aplicaciones generales, cardiaco, vascular periférico, abdominal, ginecologico y pequeñas partes.
3.2. Imagen armónica de banda ancha multifrecuencia.
3.3. Software de medición automática de la Intima Media ( IMT)
3.4. Segundo Imagen armónico de tejidos. Software de Imagen Trapezoidal
3.5. Zoom en tiempo real e imagen congelada.
3.6. Manejo de varias profundidades hasta 20 cm.
3.7. Resolución optima de bordes.
3.8. Herramienta para realizar mediciones y cálculos.
3.9. Pre y post procesado de imagen.
3.10. Volumetria en 3D y 4D
3.11. Elastografia cualitativa.
| 4. ALMACENAMIENTO | 4.1. Unidad de almacenamiento DVD, CD.
4.2. Capacidad mínima de almacenamiento de 300 Gb en disco duro.
4.3. Conexión USB
4.4. Almacenamiento de datos en bruto.
4.5. DICOM 3.0: Basic Greyscale Print SCU, Modality Worklist SCU; con licencias para impresora y PACS.
4.6. Gestión de pacientes, estudios y datos de imagen.
| 5. ACCESORIOS | 5.1. Batería con una autonomía de por lo menos cuarenta y cinco (45) minutos.
5.2. Transductor endocavitario con el rango de 5 MHz a 7 MHz.
5.3. Transductor lineal multifrecuencia 13 MHz.
5.4. Transductor convex multifrecuencia de 2 a 6 MHz
| 6. ALIMENTACIÓN | 6.1.- Voltaje: 110 V - 50 / 60 Hz
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
2. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.
| 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado. | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo). |  | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
4. Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.
| 5. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas. |  | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 6. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. |  | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 7. Asegurar entrega de manuales o catálogos de servicio y usuario. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano. |  | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 8. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios. | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). |  | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
9. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo y guía de manejo rápido en español.
10. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe.
| 11. Software que pueda actualizarse sin costo adicional durante el termino de garantía. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo. |  | 15. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.
NORMAS Y CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
| 4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.